[image: image1.png]UNIA EUROPEJSKA
KAPITAL LUDZKI EUROPEJSKI
NARODOW/A STRATEGIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspoffinansowany ze srodkow Unii Europejékiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
“Inzynieria materiatowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiéw z przysztoscia”
numer umowy UDA-POKL.04.01.02-00-148/12-00

* %

** x

* ok

* o %






Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-02-14
L.dz.Rk -199/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-02-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa urządzeń do laboratorium Materiałów Amorficznych w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" dla   Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. IMFT/ZP/D-11/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami:

Dotyczy zadania 2 – dostawa mikroskopu stereoskopowego

1.Czy w stereoskopie oba okulary mają mieć regulację dioptryjną? 

Odpowiedź: Tak
2. Czy dostarczane wraz z kamerą oprogramowanie ma wyświetlać histogram dla podglądu

„na żywo” wraz z możliwością ustawienia progów odcięcia?

Odpowiedź: Tak
3.Czy wraz z kamerą ma być dostarczone oprogramowanie w języku polskim?

Odpowiedź: Tak
Dotyczy zadania 4 - dostawa pieca elektrycznego

1.
Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez " możliwość  kontrolowanego przeprowadzenia procesu nagrzewania i chłodzenia" Zamawiający rozumie  piec z programatorem, dzięki któremu można zaprogramować nagrzewanie i wydłużone od naturalnego schładzanie się pieca ?

Pod sformułowaniem: „ możliwość  kontrolowanego przeprowadzenia procesu nagrzewania i chłodzenia”, rozumie się piec z programatorem umożliwiającym zadanie  szybkości grzania oraz chłodzenia (np. oC/s).

2. Czy Zamawiający dopuści piec wyposażony w drzwi otwierane do góry o napięciu nominalnym 400V? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma sposób otwierania drzwi.

Otwieranie drzwiczek do dołu pozwoli na użycie ich jako półki do wstawienia bądź wystawienia próbek z pieca.

3.Czy Zamawiający dopuści piec z kontrolowanym procesem nagrzewania  oraz procesem chłodzenia ale bez możliwości jego kontroli? Zastosowany proces chłodzenia w oferowanym piecu pozwala w szybki i efektywny sposób obniżyć temperaturę komory urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma możliwość kontroli procesu chłodzenia?

Kontrola nagrzewania i chłodzenie jest istotna dla zamawiającego ze względu na zachodzące w badanych materiałach przemiany fazowe i ich kinetykę , które można sterować między innymi za pomocą szybkości nagrzewania czy chłodzenia.

Dotyczy zadania 5 - dostawa pieca do wypału gradientowego

1. Czy Zamawiający poprzez stosowanie atmosfery ochronnej rozumie piec z wlotem i wylotem gazu ochronnego?

Poprzez stosowanie atmosfery ochronnej rozumie piec z wlotem i wylotem gazu ochronnego.

2.
Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez "gradientowe chłodzenie" Zamawiający rozumie piec z programatorem, dzięki któremu można zaprogramować nagrzewanie i wydłużone od naturalnego schładzanie się pieca ?   Czy ma to być kontrolowane schładzanie - szybsze dzięki zamontowanym dodatkowym wentylatorom?
Poprzez „gradientowe chłodzenie” zamawiający rozumie piec z programatorem, dzięki któremu można zaprogramować wydłużone chłodzenie, wolniejsze niż samoistne schładzanie się pieca.

3. 
Czy zamawiający wymaga, aby piec był wyposażony w zewnętrzny układ chłodzenia

komory
Nie wymaga się, aby piec był wyposażony w zewnętrzne chłodzenie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/3

[image: image1.png]