[image: image1.png]UNIA EUROPEJSKA
KAPITAL LUDZKI EUROPEJSKI
NARODOW/A STRATEGIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspoffinansowany ze srodkow Unii Europejékiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
“Inzynieria materiatowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiéw z przysztoscia”
numer umowy UDA-POKL.04.01.02-00-148/12-00

* %

** x

* ok

* o %






Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-03-07
L.dz.Rk -  284/13


O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa wyposażenia Laboratorium fizycznych podstaw diagnostyki wzroku i słuchu  w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" dla   Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. IMFT/ZP/D-18/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego :

1. Czy w Zadaniu Częściowym nr 2 Zamawiający dopuści kasetę szkieł:

- z 14 szkłami pryzmatycznymi:2x 0.5, 2x 1.0, 2x 2.0, 2x 3.0, 2x 4.0, 5.0,  6.0,  8.0 10.0, 

- z filtrami: czerwonym i zielonym, 


- 2 x piniole: 0.5 i 1.0mm

pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Tak
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia SIWZ  poprzez:
Było: Filtry: niebieski,czerwony, zielony, brązowy

Szkła pryzmatyczne: 6,4,3,2,1,1,1,1,

Pinhole: 0,5 mm; 1.0 mm; 1,5mm

Pinhole: 0,5 mm; 1.0 mm; 

Jest: szkła pryzmatyczne: 2x 0.5, 2x 1.0, 2x 2.0, 2x 3.0, 2x 4.0, 5.0,  6.0,  8.0 10.0, 

- filtry: czerwony i zielony, 


- 2 x pinhole: 0.5 i 1.0 mm

Pozostałe parametry bez zmian.

2. Czy w Zadaniu Częściowym nr 6 Zamawiający dopuści rzutnik optotypów z odl. roboczą od 2.9 do 

       6.1m i powiększeniem: 24x z 5m?

Odpowiedź: Tak

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia SIWZ  poprzez: 

Było: 

odl. robocza: od 2,5 do 8 m

powiększenie 30X (badanie na odległości 5 m)

Jest:

odl. robocza nie gorzej niż: od 2,9 do 6,1 mm

powiększenie nie gorzej niż 24 x (badanie na odległości 5 m)

3. Czy w Zadaniu Częściowym nr 7 Zamawiający dopuści topograf z liczbą dzwonków: 25, 31; z sumą 

    punktów danych: 6400/7936; ze śr. rogówki 9mm, z czasem 0,033s, dokładnością +/- 0,02mm ?

Odpowiedź. Tak
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia SIWZ  poprzez: 

Było: liczba dzwonków: nie gorzej niż: 28,34;

Suma punktow danych: nie gorzej niż 7168/‘~8500

Średnica nie gorzej niż 10 mm;

Jest: liczba dzwonków nie gorzej niż: 25, 31; 

 Suma  punktów danych nie gorzej niż: 6400/7936;

 śr. rogówki nie gorzej niż  9mm,

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 1: Zadanie częściowe nr 3 – Soczewka Volka z uchwytem  

Czy Zamawiający ma na myśli specyficzny uchwyt do soczewki, czy też możliwość trzymania soczewki  bezpośrednio w ręce?  
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli specyficzny uchwyt do soczewki

Pytanie 2: Zadanie częściowe nr 3 – Soczewka Volka z uchwytem  

Czy Zamawiający może określić moc soczewki?

Odpowiedź: 90 D przy przeznaczeniu do lampy szczelinowej
Pytanie 3: Zadanie częściowe nr 6 – Rzutnik optotypów  

Czy Zamawiający dopuści źródło światła: dioda LED, moc 4W?
Odpowiedź: nie
Pytanie 4: Zadanie częściowe nr 8 – Pachymetr  

Co Zamawiający miał na myśli określając: „nieograniczona mobilność dzięki małym rozmiarom i wadze zaledwie”? Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wym. 199x154x84 mm i wadze 0,84 kg? 
Odpowiedź: Tak
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia SIWZ  poprzez:

Było: nieograniczona mobilność dzięki małym rozmiarom i wadze zaledwie

Jest: waga maksymalnie 1 kg, wymiary maksymalne 200x200x100 mm 
Dotyczy projektu umowy

Pytanie 5: dot. § 5 pkt 1

Czy Zamawiający może doprecyzować ten punkt wpisując, iż Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne nie częściej niż 1 przegląd na rok?

Odpowiedź: nie
Pytanie 6: dot. § 5 pkt 3

Czy Zamawiający może zmienić treść punktu na następujący: „Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, o okres powyżej 7 dni od daty zgłoszenia jej na piśmie, a zakończony dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad, czy też usterek”?
Odpowiedź: nie
 Pytanie 7: dot. § 5 pkt 5

Czy Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia wady i usterki do 31 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedź: nie
Dotyczy zadania nr 7 – topograf rogówki

1. Czy Zamawiający dopuści topograf rogówki z 24-ma pierścieniami Placido?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści minimalny zasięg rogówki 0,3 mm?

3. Co Zamawiający ma na myśli w punkcie: 

Laser nie gorzej niż klasa 2 (1,0 MW)”?

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieznanym średnim czasie przetwarzania obrazu?
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia SIWZ  poprzez:

Było:
Zasilanie 230 V, 

o Częstotliwość 50-60 Hz, 

o Laser nie gorzej niż  klasa 2 (1,0 MW),

o Metody zbierania danych: stożek Placido,

o Oświetlenie: Niski poziom oświetlenia,

o Liczba dzwonków: nie gorzej niż  28, 34,

o Suma punktów danych: nie gorzej niż 7168 / ~ 8500,

o Max.zasięg rogówki obwodowej : średnica nie gorzej niż  10 mm,

o Min. zasięg centralnej rogówki: nie gorzej niż  Dane mierzone z dokładnością do 0,19 mm, 

o Średnia odległość pracy: około 70 mm,

o Średni czas przetwarzania obrazu: < 3 sek. ,

Jest:

Zasilanie 230 V, 

o Częstotliwość 50-60 Hz, 

o Laser nie gorzej niż  klasa 2 (1,0 mW), 
o Metody zbierania danych: stożek Placido lub min. 24 pierścienie 
o Oświetlenie: Niski poziom oświetlenia,

o Liczba dzwonków: nie gorzej niż  25, 31,

o Suma punktów danych: nie gorzej niż 6400/7936

o Max. zasięg rogówki obwodowej : średnica nie gorzej niż  9 mm, 

o Min. zasięg centralnej rogówki: nie gorzej niż  0,3 mm. Dane mierzone z dokładnością do 0,2 mm, 

o Średnia odległość pracy: około 70 mm,

Zapytanie dot. pakietu 4:

Wziernik obuoczny Fison (oftalmoskop)

1. W SIWZ nie ma podanych wymagań co do zródła zasilania. Zasilanie oftalmoskopu

może być bezposrednio z sieci lub akumulatorowe (akumulator kieszonkowy lub

mocowany na czepcu). Prosimy o sprecyzowanie zródła zasilania, poniewa_ ma to

istotny wpływ na cene (przy kryterium cena 100% jest to bardzo istotne, aby

sprecyzowac parametr).
Odpowiedź: bezpośrednio z sieci

2. W SIWZ nie ma podanych wymagan co do rodzaju oswietlenia. Czy Zamawiajacy

wymaga oftalmoskopu z oswietleniem żarówkowym ksenonowo-halogenowym czy z

oswietleniem diodowym? Prosimy o sprecyzowanie rodzaju oswietlenia, ponieważ ma

to istotny wpływ na cene (przy kryterium cena 100% jest to bardzo istotny, aby

sprecyzowac parametr)
Odpowiedź: Ksenonowo-halogenowa

Zapytanie dot. pakietu 5:

Wziernik optyczny jednooczny (oftalmoskop)

1. W SIWZ jest zostawiona dowolnosc co do zródła zasilania (bateryjne lub

akumulatorowe). Powyższy parametr ma istotny wpływa na cene, wiec prosimy o

sprecyzowanie, która opcja jest wymagana.
Odpowiedź: bateryjne-baterie litowe

2. W SIWZ nie ma podanych wymagan co do rodzaju i ilosci wymaganych przesłon.

Prosimy o sprecyzowanie wymagan dotyczacych najistotniejszego parametru

każdego oftalmoskopu.

Odpowiedz: min. 12 wiązek diagnostycznych
dotyczy zadania 4.

1. Czy w związku z faktem, iż sprzęt opisany w SIWZ został wycofany z produkcji , czy Zamawiający zgodzi się  aby zaoferować nowszy model oftalmoskopu obuocznego. 

Posiada on nowocześniejsze rozwiązania tj. oświetlenie typu LED i   płynną  regulację średnicy wiązki oświetlenia zwiększającą zakres diagnostyczny wziernika (umożliwia skuteczne badanie nie w pełni rozszerzonej źrenicy) , zasilanie akumulatorowe umożliwiające swobodę pracy. Oftalmoskop umieszczony jest na lekkiej oprawce z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: TAK
Z uwagi na złożoność i ilość pytań, które wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  Zamawiający informuje, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia  14.03.2013 r. o godz. 11.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi  14.03.2013 r. o godz. 12.30  w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/1
System PRZETARG

1

Strona 5/5

[image: image1.png]