[image: image1.png]UNIA EUROPEJSKA
KAPITAL LUDZKI EUROPEJSKI
NARODOW/A STRATEGIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspoffinansowany ze srodkow Unii Europejékiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
“Inzynieria materiatowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiéw z przysztoscia”
numer umowy UDA-POKL.04.01.02-00-148/12-00

* %

** x

* ok

* o %






Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-06-04
L.dz.Rk - 611/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-06-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa wyposażenia Laboratorium fizycznych podstaw diagnostyki wzroku i słuchu  w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" dla   Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. IMFT/ZP/D-50/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Dotyczy części II - topograf rogówki

Czy Zamawiający dopuści topograf rogówki, który w swej konstrukcji nie zawiera lasera, o następujących parametrach:

Stożek keratoskopowy
24 pierścienie równomiernie rozmieszczone w obszarze 43D

Analizowane punkty
ponad 100 000

Mierzone punkty
ponad 10 000

Pokrycie rogówki
od 0.3 mm (minimalna średnica przy obszarze 43D) do 10,5 mm (dla oka normalnego)

Zakres mocy (dioptrie)
Od 1D do ponad 120D

Rozdzielczość
+/-0,01D, 1 mikron

Dokładność/precyzja

Zakrzywienie osiowe +/-0,03 mm, dane altrymetryczne +/-2?m dla 4 mm

System ogniskowania
Autofocus z funkcją auto-capture

Dystans roboczy
80 mm

Dane wyświetlane
Kolorowy wyświetlacz dotykowy 8 cali

Pupilometria
Tak

Fluorescencja
Tak

Port zewnętrzny
USB, LAN
Odpowiedz:

NIE.

Czy w Zadaniu Częściowym nr 2 Zamawiający dopuści topograf z dokładnością +/- 0,02mm ?

Odpowiedz:

Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 2/2

[image: image1.png]