
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-06-20
L.dz.Rk – 637/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-06-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych  Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-51/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o zaakceptowanie w zadaniu nr 1 „Dostawa dwóch naczyń Dewara do

przechowywania ciekłego azotu dla Instytutu Fizyki” parametrów:

- Objętość wewnętrzna pojemnika: 33,6 litra

- Średnica otworu: 50 mm

- Średnica zewnętrzna naczynia: 468 mm

- Wysokość naczynia: 655 mm

- Masa własna "pusty": 15,8 kg

- Masa własna "pełny": 43 kg

- Utrata azotu na 24h: 0,19 kg

- Długość przechowywania: 140 dni

Odpowiedź:

Zamawiane naczynia Dewar'a stanowić mają integralną część istniejącego już urządzenia badawczego do badań EPR w niskich temperaturach. Istniejąca już odpowiednio skonstruowana przystawka do badań w zakresie temperatur azotowych wymusza określone parametru techniczne naczyń. W związku z tym Zamawiający wymaga:

- objętość wewnętrzną pojemnika może być większą niż 31 litrów

- średnicę wewnętrzną może być mniejszą niż 500 mm

- wysokość naczynia nie może być mniejsza niż 700 mm

- średnica otworu musi wynosić 33 mm

- długość przechowywania może być dłuższa niż 124 dni

- utrata azotu może być mniejsza niż 0,25 kg/h

- masa własna "pusty" może być mniejsza niż 16,1 kg

- masa własna "pełna" uzależniona jest od objętość wewnętrznej pojemnika i może być większa niż 40,8 kg

Pytanie nr 2

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy w zadaniu nr 1 „Dostawa dwóch naczyń Dewara do

przechowywania ciekłego azotu dla Instytutu Fizyki” parametr :maximum ciśnienia roboczego 0,05MPa określa maksymalne ciśnienie

pracy zbiornika i zbiornik powinien być wyposażony w głowicę zapewniającą utrzymanie takiego nadciśnienia?

Tak skonstruowany pakiet wyraźnie ogranicza liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ, co może być przyczyną

nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu. Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie

Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Powyższe informacje są niezbędne, aby opisać przedmiot zamówienia w sposób określony w art. 29 i 30 cyt. Ustawy.
Odpowiedź:

Z powodu sposobu użytkowania zamawianych naczyń Dewar'a, muszą one spełniać wymóg poprawnego działania pod uzyskiwanym podczas pracy maksymalnym ciśnieniu roboczym oszacowanym na wartość 0,05 MPa.
Pytanie nr 3
Czy zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne, bezawaryjny dejonizator, produkujący wodę oczyszczoną o znacznie większej czystości i stabilności parametrów wody niż woda z destylatora oraz o 20-krotnie niższych kosztach wytwarzania wody (urządzenie nie wymaga podłączenia do prądu, działa pod ciśnieniem wody

wodociągowej, zużycie wody do wyprodukowania 1 litra wody oczyszczonej jest 5-krotnie mniejsze) z wodą oczyszczoną dostępną na żądanie bez konieczności jej magazynowania i wcześniejszego przygotowywania? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne, pod warunkiem spełnienia parametrów zgodnych ze specyfikacją SIWZ, w szczególności:

- przeznaczenie: oczyszczanie wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji.

- jakość otrzymywanej wody destylowanej powinna być zgodna z normą Farmakopei Polskiej V oraz spełniać wymagania wody stosowanej w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696.

- destylator powinien stanowić aparat wolnostojący do pracy ciągłej

- do destylacji może być użyta woda uzdatniana, pochodząca z sieci wodociągowych
- wydajność destylatu nie mniejsza niż 10 dm3/h

- zużycie wody nie większe niż 150 dm3/h

W związku z tym zamawiający nie dopuszcza dejonizatora jako urządzenia równoważnego
Pytanie nr 4

 Dotyczy: częśd 3 „Dostawa mieszadła mechanicznego - 2 sztuki dla WIŚiB”: 

Czy zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o poniższych parametrach: 

Maksymalna objętośd mieszania: 25l 
Moc silnika pobierana / oddawana: 50 / 27W 
Moc na wale mieszadła 27W 
Zakres prędkości obrotowych: 40-2000 1/min 
Maksymalna lepkośd mieszanego medium: 60 000 mPas 
Maksymalny moment obrotowy na uchwycie 400[Ncm] 
Zdolnośd do pracy ciągłej 

Odczyt nastawy prędkości poprzez podziałkę pokrętła 

Zakres średnic wewnętrznych uchwytu 0,5-10mm 

Mieszadło turbinowe (4 sztuki) 

Średnica prętu mieszającego nie większa niż 8 mm
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza mieszadła o podanych parametrach. Zamawiający nie dopuszcza mieszadła o parametrach mocy silnika nie mniejszych niż moc silnika pobierana / oddawana: 75 / 55W.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/3
System PRZETARG

1

Strona 3/3

