
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-06-27
L.dz.Rk -  680 /13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-06-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa aparatury dla jednostek organizacyjnych  Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-52/A/13. 
Treść złożonych pytań: 

1.
Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny czas dostawy oscyloskopu do 6 tygodni od momentu podpisania umowy?

2.
Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny czas ewentualnego serwisu do 30 dni? 

3.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada zakres podstawy czasu 5ns/dz-50s/dz, lecz daje możliwość selekcjonowania zbieranych danych dzięki tzw. segmentacji pamięci?

4.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada próbkowanie 4GSa/s przy pracy 2-kanałowej oraz 2GSa/s przy pracy 4 kanałowej, co i tak jest w myśl tw. o próbkowaniu znacznym nadpróbkowaniem, w stosunku do minimalnego pozwalającego odtworzyć sygnał pierwotny z sygnału dyskretnego?

5.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada pamięć akwizycji 4MPkt przy pracy 2-kanałowej oraz 2MPkt/s przy pracy 4 kanałowej, ale dzięki segmentacji pamięci daje możliwość zebrania znacznie większej ilości danych będących ściśle przedmiotem zainteresowania

6.
Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który daje możliwość regulacji opóźnienia podstawy czasu od 1 ekranu (10 działek) do max. 500s?

7.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu z ekranem o przekątnej 8,5 cala?

8.
Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który daje możliwość przełączania impedancji jedynie pomiędzy 50? ±1,5% oraz 1M? ±1%?

9.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, którego czułość można regulować w przedziale 1mV/dz do 5V/dz dla 1M? oraz 1mV/dz do 1V/dz dla 50??

10.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada maksymalną wartość progu na kanałów wejściowych ±8V (tzw. treshold) i maksymalne napięcie wejściowe ±40V?

11.
Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną szerokość impulsu w kanale cyfrowym 5ns?

12.
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który daje możliwość regulacji opóźnienia wyzwalania w zakresie 40ns do 10s?

13.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada następujące tryby akwizycji: normalny, detekcja peaku, uśrednianie, wysokiej rozdzielczości, segmentacji pamięci?

14.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który w standardzie posiada 4 sondy pasywne  150MHz?

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.., dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zmieniona specyfikacja techniczna oscyloskopu cyfrowego:

	l.p.
	Było.
	Jest

	1.
	Kanały wejściowe:

- minimum 16 kanałów cyfrowych, 

- minimum 4 niezależne analogowe kanały wejściowe
	Bez zmian

	2.
	Pasmo analogowe minimum 100MHz
	Bez zmian

	3.
	Czas narostu ≤ 3,5ns
	Bez zmian

	4.
	Częstotliwość próbkowania (kanały analogowe) minimum do 2.5GS/s
	Częstotliwość próbkowania (kanały analogowe) minimum do 2GS/S przy wszystkich kanałach

	5.
	Długość rekordu (wszystkie kanały włączone) minimum 5M próbek na kanał
	Długość rekordu (wszystkie kanały włączone) minimum 5M próbek na kanał

lub minimum 2M próbek na kanał analogowy oraz mechanizm segmentacji pamięci (lub odpowiedni)

	6.
	Zakres podstawy czasu minimum od 1ns/działkę do 1000s/działkę
	Zakres podstawy czasu minimum od 5ns/działkę do 50s/działkę 

	7.
	Zakres opóźnienia podstawy czasu minimum -10 działek do 5000s
	Zakres opóźnienia podstawy czasu: min. 10 działek (lub jeden ekran lub 250us) do max. 500s

	8.
	· Możliwość automatycznego wyszukiwania charakterystycznych elementów sygnału takich jak:

· zbocze,

· szerokość impulsu,

· impulsy niepełne, 

· stany logiczne, 

· czas zmiany i utrzymywania stanu, 

· czas narastania i opadania.
	Bez zmian

	9.
	Możliwość doposażenia w przyszłości w wyzwalanie i analizę pakietów magistrali szeregowych (CAN, LIN, I2C, SPI, RS-232/422/485/UART) w zależności od standardu:

· konkretnego identyfikatora,

· wartości danych,

· kombinacji identyfikatora i danych,

· typu ramki, startu ramki,

· z możliwością tabelarycznej prezentacji zdekodowanych pakietów – możliwość jednoczesnej analizy dwóch magistral.
	Bez zmian

	10.
	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 9”, o rozdzielczości minimum 800x480 pikseli, obejmujący gradację przebiegów. Szybkość gradacji przebiegów: min 50 tys. przebiegów w trybie ciągłym
	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 8.5”, o rozdzielczości minimum 800x480 pikseli, obejmujący gradację przebiegów. Szybkość gradacji przebiegów: min 50 tys. przebiegów w trybie ciągłym

	11.
	Przełączana impedancja wejściowa dla kanałów analogowych 1M( ±1%, 75( ±1% i 50 ( ±1%;
	Przełączana impedancja wejściowa dla kanałów analogowych 1M( ±1% i 50 ( ±1%;

	
	Czułość dla 1M( od 1mV/dz do 10V/dz, 

Czułość dla 75( i 50( od 1mV/dz do 1V/dz
	Czułość dla 1M( od 1mV/dz do 5V/dz, 

Czułość dla 50( od 1mV/dz do 1V/dz

	12.
	Poziomy progowe kanałów cyfrowych ustawiane dla każdej grupy 8 kanałów cyfrowych niezależnie, minimalny zakres definiowalnego progu -15 V do +25 V
	Poziomy progowe kanałów cyfrowych ustawiane dla każdej grupy 8 kanałów cyfrowych niezależnie, minimalny zakres definiowalnego progu -8 V do +8 V

	13.
	Minimalna wykrywana szerokość impulsu w kanale cyfrowym ≤2 ns, z możliwością zwiększenia rozdzielczości czasowej do <125ps
	Minimalna wykrywana szerokość impulsu w kanale cyfrowym ≤5 ns

	14.
	Zaawansowane funkcje matematyczne – definiowane wyrażenia algebraiczne z wykorzystaniem przebiegów analogowych, funkcji matematycznych, skalarów
	Bez zmian

	15.
	Minimum 29 pomiarów automatycznych wraz z ich statystyką (z wybranej przez użytkownika ilości akwizycji) – wartość min, max, średnia i odchylenie standardowe
	Minimum 29 pomiarów automatycznych wraz z ich statystyką – wartość min, max, średnia i odchylenie standardowe

	16.
	Opóźnione wyzwalanie po czasie w zakresie minimum 8 ns do 8 s lub po wystąpieniu 1 do minimum 9 milionów zdarzeń
	Opóźnione wyzwalanie po czasie w zakresie minimum 40 ns do 8 s

	17.
	Akwizycja danych w trybie próbkowania, detekcja peak’u, uśrednianie, obwiednia, tryb wysokiej rozdzielczości 
	Akwizycja danych co najmniej w trybach detekcji peak’u, uśredniania, tryb wysokiej rozdzielczości 

	18.
	Wyposażenie minimum w 4 sondy napięciowe pasywne o paśmie 500MHz, x10, 300Vrms
	Wyposażenie minimum w 4 sondy napięciowe pasywne o paśmie 150MHz, x10, 300Vrms

	19.
	Wyposażenie minimum 1 sonda logiczna 16 kanałów o obciążeniu 8pF lub mniejszym
	Bez zmian

	20.
	Interfejsy – USB, LAN, wyjście sygnału video
	Bez zmian

	21.
	Waga < 5kg, pobór mocy ≤ 120W, zasilanie napięciem z zakresu 85V do 265V ± 10% , temperatura pracy minimum w zakresie 0°C do 50°C
	Waga < 5kg, pobór mocy ≤ 120W, zasilanie napięciem z zakresu 240V ± 10% , temperatura pracy minimum w zakresie 0°C do 50°C

	22.
	Gwarancja minimum 3 lata na oscyloskop
	Bez zmian

	23.
	Oprogramowanie umożliwiające gromadzenie, porównywanie, import, zachowywanie danych pomiarowych i sygnałów oraz zdalne sterowanie przyrządem
	Bez zmian

	24.
	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, certyfikat kalibracji
	Bez zmian

	25.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	Bez zmian

	26
	Dostawa i uruchomienie przez autoryzowany serwis producenta
	Bez zmian


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/4
System PRZETARG

1

Strona 4/4

