
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-07-03
L.dz.Rk -  692/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-06-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa pieca muflowego dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-59/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy zamawiający dopuszcza piec muflowy o pojemności komory 7 dm3

2. Czy zamawiający dopuszcza piec muflowy o pojemności komory 12 dm3
3. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pieca muflowego o mocy maksymalnej 2,7 kW oraz wyposażonego elementy grzejne w osłonach kwarcowych, umieszczone w obu ścianach komory?

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieca o pojemności 9 litrów o maksymalnej mocy 3,0 kW bądź też pieca o pojemności 11 litrów o maks. mocy 3,5 kW?

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodnie od daty udzielenia zamówienia?

6. Czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w terminie do 12 tygodni od daty udzielenia zamówienia? Jest to podyktowane czasem trwania cyklu produkcyjnego u producenta.

7. - Czy Zamawiający dopuszcza piec muflowy bez funkcji odcięcia zasilania z chwilą otwarcia drzwi pieca, jeśli w komorze pieca nie są zamontowane elementy grożące bezpośrednim porażeniem elektrycznym, a elementy grzejne są osłonięte izolatorami kwarcowymi? 

8. - Czy Zamawiający dopuszcza piec o mocy maksymalnej 2800 W?

9. Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o pojemności 7,4 l i spełniający pozostałe wymagania? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

10. Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o pojemności 10,4 l i spełniający pozostałe wymagania? Jest to minimalnie większa pojemność od wymaganej przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza pieca o pojemności komory 7 dm3, ponieważ zależny mu na objętości co najmniej 8 dm3 (ze względu na ilość próbek, które można równocześnie spalać).
Ad. 2 . Zamawiający dopuszcza piec o pojemności komory 12 dm3.
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza piec o mocy maksymalnej 2,7 kW. Moc maksymalna pieca nie powinna przekraczać 3,6 kW.
Zamawiający nie dopuszcza pieca z elementami grzejnymi w osłonach kwarcowych umieszczonych w komorze, gdyż piec będzie użytkowany także przez studentów, którzy często obchodzą się nieostrożnie ze sprzętem i takie osłony mogłyby zostać łatwo uszkodzone.
Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieca o pojemności 9 litrów i mocy maksymalnej 3 kW. Zamawiający dopuszcza piec o pojemności 11 litrów i mocy maksymalnej 3,5 kW.
Ad. 5 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.., dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:
 Zamawiający wyraża, w uzasadnionych okolicznościach, zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni (jest to maksymalny dopuszczalny termin dostawy).
Ad.6 Zamawiający określa, że:
- nie dopuszcza realizacji zamówienia w terminie 12 tygodni od daty udzielenia zamówienia, maksymalne wydłużenie terminu dostawy to 6 tyg. od czasu podpisania umowy.
Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza pieca bez funkcji odcięcia zasilania z chwilą otwarcia drzwi,
Ad. 8 Zamawiający nie dopuszcza pieca z elementami grzejnymi osłoniętymi izolatorami kwarcowymi,
- dopuszcza piec o mocy maksymalnej 2800 W.

Ad. 9 Zamawiający nie dopuszcza pieca o pojemności 7,4 l spełniającego pozostałe wymagania. Ze względu na prowadzone badania i ilość próbek zależy mu na pojemności komory co najmniej 8 dm3
Ad. 10. Zamawiający dopuszcza piec muflowy o pojemności 10,4 l spełniający pozostałe wymagania, ze względów jak powyżej.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/2
System PRZETARG

1

Strona 1/2

