Politechnika Częstochowska			                          Częstochowa, 2013-09-10

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L. dz. RK- 847   / 13

# Pismo zawierające O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ  oraz zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-09-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa oscyloskopu cyfrowego dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-69/A/13.

Treść złożonych pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

- Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny czas dostawy oscyloskopu do 6 tygodni od momentu podpisania umowy?

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty udzielenia zamówienia.

Było: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

Jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

- Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny czas ewentualnego serwisu do 30 dni?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada zakres podstawy czasu 5ns/dz-50s/dz, lecz daje możliwość selekcjonowania zbieranych danych dzięki tzw. segmentacji pamięci?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada próbkowanie 4GSa/s przy pracy 2-kanałowej oraz 2GSa/s przy pracy 4 kanałowej, co i tak jest w myśl tw. o próbkowaniu znacznym nadpróbkowaniem, w stosunku do minimalnego pozwalającego odtworzyć sygnał pierwotny z sygnału dyskretnego?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada pamięć akwizycji 4MPkt przy pracy 2-kanałowej oraz 2MPkt/s przy pracy 4 kanałowej, ale dzięki segmentacji pamięci daje możliwość zebrania znacznie większej ilości danych będących ściśle przedmiotem zainteresowania?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który daje możliwość regulacji opóźnienia podstawy czasu od 1 ekranu (10 działek) do max. 500s?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu z ekranem o przekątnej 8,5 cala?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który daje możliwość przełączania impedancji jedynie pomiędzy 50Ω ±1,5% oraz 1MΩ ±1%?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, którego czułość można regulować w przedziale 1mV/dz do 5V/dz dla 1MΩ oraz 1mV/dz do 1V/dz dla 50Ω?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada maksymalną wartość progu na kanałów wejściowych ±8V (tzw. treshold) i maksymalne napięcie wejściowe ±40V?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który wykrywa najmniejsza szerokość impulsu w kanale cyfrowym 5ns?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który daje możliwość regulacji opóźnienia wyzwalania w zakresie 40ns do 10s?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada następujące tryby akwizycji: normalny, detekcja peaku, uśrednianie, wysokiej rozdzielczości, segmentacji pamięci?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który w standardzie posiada 4 sondy pasywne  150MHz?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który posiada następujące możliwości przeszukiwania rekordu pamięci: zbocze, szerokość impulsu, zdefiniowany czas narastania/opadania, impulsy niepełne (runt) oraz dane szeregowe?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, który w standardowym zestawie zawiera biblioteki umożliwiające pełną komunikację z komputerem, zdalne sterowanie oraz oprogramowanie dodatkowe typu data-logger do zapisu danych na PC w czasie rzeczywistym?

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.., dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwzględniających zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Zmieniona specyfikacja techniczna oscyloskopu cyfrowego:

| Lp. | Było | Jest |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanały wejściowe: - minimum 16 kanałów cyfrowych, - minimum 4 niezależne analogowe kanały wejściowe | Bez zmian |
| 2. | Pasmo analogowe minimum 100MHz | Bez zmian |
| 3. | Czas narostu ≤ 3,5ns | Bez zmian |
| 4. | Częstotliwość próbkowania (kanały analogowe) minimum do 2.5GS/s | Częstotliwość próbkowania (kanały analogowe) minimum do 2GS/S przy wszystkich kanałach |
| 5. | Długość rekordu (wszystkie kanały włączone) minimum 5M próbek na kanał | Długość rekordu (wszystkie kanały włączone) minimum 5M próbek na kanał lub minimum 2M próbek na kanał analogowy oraz mechanizm segmentacji pamięci (lub odpowiedni) |
| 6. | Zakres podstawy czasu minimum od 1ns/działkę do 1000s/działkę | Zakres podstawy czasu minimum od 5ns/działkę do 50s/działkę |
| 7. | Zakres opóźnienia podstawy czasu minimum -10 działek do 5000s | Zakres opóźnienia podstawy czasu: min. 10 działek (lub odpowiednio jeden ekran lub 250us) do max. 500s |
| 8. | Możliwość automatycznego wyszukiwania charakterystycznych elementów sygnału takich jak: - zbocze, - szerokość impulsu, - impulsy niepełne, - stany logiczne, - czas zmiany i utrzymywania stanu, - czas narastania i opadania. | Możliwość automatycznego wyszukiwania charakterystycznych elementów sygnału takich jak: - zbocze, - szerokość impulsu, - impulsy niepełne, - czas narastania i opadania. |
| 9. | Możliwość doposażenia w przyszłości w wyzwalanie i analizę pakietów magistrali szeregowych (CAN, LIN, I2C, SPI, RS-232/422/485/UART) w zależności od standardu: - konkretnego identyfikatora, - wartości danych, - kombinacji identyfikatora i danych, - typu ramki, startu ramki, - z możliwością tabelarycznej prezentacji zdekodowanych pakietów – możliwość jednoczesnej analizy dwóch magistral. | Bez zmian |
| 10. | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 9”, o rozdzielczości minimum 800x480 pikseli, obejmujący gradację przebiegów. Szybkość gradacji przebiegów: min 50 tys. przebiegów w trybie ciągłym | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 8.5”, o rozdzielczości minimum 800x480 pikseli, obejmujący gradację przebiegów. Szybkość gradacji przebiegów: min 50 tys. przebiegów w trybie ciągłym |
| 11. | Przełączana impedancja wejściowa dla kanałów analogowych 1M ±1%, 75 ±1% i 50 ±1%; Czułość dla 1M od 1mV/dz do 10V/dz, Czułość dla 75 i 50 od 1mV/dz do 1V/dz | Przełączana impedancja wejściowa dla kanałów analogowych 1M ±1% i 50 ±1.5%; Czułość dla 1M od 1mV/dz do 5V/dz, Czułość dla 50 od 1mV/dz do 1V/dz |
| 12. | Poziomy progowe kanałów cyfrowych ustawiane dla każdej grupy 8 kanałów cyfrowych niezależnie, minimalny zakres definiowalnego progu -15 V do +25 V | Poziomy progowe kanałów cyfrowych ustawiane dla każdej grupy 8 kanałów cyfrowych niezależnie, minimalny zakres definiowalnego progu -8 V do +8 V |
| 13. | Minimalna wykrywana szerokość impulsu w kanale cyfrowym ≤2 ns, z możliwością zwiększenia rozdzielczości czasowej do <125ps | Minimalna wykrywana szerokość impulsu w kanale cyfrowym ≤5 ns |
| 14. | Zaawansowane funkcje matematyczne – definiowane wyrażenia algebraiczne z wykorzystaniem przebiegów analogowych, funkcji matematycznych, skalarów | Bez zmian |
| 15. | Minimum 29 pomiarów automatycznych wraz z ich statystyką (z wybranej przez użytkownika ilości akwizycji) – wartość min, max, średnia i odchylenie standardowe | Minimum 29 pomiarów automatycznych wraz z ich statystyką – wartość min, max, średnia i odchylenie standardowe |
| 16. | Opóźnione wyzwalanie po czasie w zakresie minimum 8 ns do 8 s lub po wystąpieniu 1 do minimum 9 milionów zdarzeń | Opóźnione wyzwalanie po czasie w zakresie minimum 40 ns do 8 s |
| 17. | Akwizycja danych w trybie próbkowania, detekcja peak’u, uśrednianie, obwiednia, tryb wysokiej rozdzielczości | Akwizycja danych co najmniej w trybach detekcji peak’u, uśredniania, tryb wysokiej rozdzielczości |
| 18. | Wyposażenie minimum w 4 sondy napięciowe pasywne o paśmie 500MHz, x10, 300Vrms | Wyposażenie minimum w 4 sondy napięciowe pasywne o paśmie 150MHz, x10, 300Vrms |
| 19. | Wyposażenie minimum 1 sonda logiczna 16 kanałów o obciążeniu 8pF lub mniejszym | Bez zmian |
| 20. | Interfejsy – USB, LAN, wyjście sygnału video | Bez zmian |
| 21. | Waga < 5kg, pobór mocy ≤ 120W, zasilanie napięciem z zakresu 85V do 265V ± 10% , temperatura pracy minimum w zakresie 0°C do 50°C | Waga < 5kg, pobór mocy ≤ 120W, zasilanie napięciem z zakresu 240V ± 10% , temperatura pracy minimum w zakresie 0°C do 50°C |
| 22. | Gwarancja minimum 3 lata na oscyloskop | Bez zmian |
| 23. | Oprogramowanie umożliwiające gromadzenie, porównywanie, import, zachowywanie danych pomiarowych i sygnałów oraz zdalne sterowanie przyrządem | Bez zmian |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, certyfikat kalibracji | Bez zmian |
| 25. | Urządzenie fabrycznie nowe | Bez zmian |
| 26. | Dostawa i uruchomienie przez autoryzowany serwis producenta | Bez zmian |

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ