
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-11-28
L.dz.Rk - 1136/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-11-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa pieca laboratoryjnego dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-108/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia  do 28 od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu.

2.
Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny o wymiarach wewnętrznych komory 220x220x310 mm (szer. x wys. gł.)? Zaproponowany piec spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Zamawiający nie dopuści pieca laboratoryjnego o wymiarach wewnętrznych komory 220x220x310 mm (szer. x wys. gł.), ponieważ wymiary wewnętrzne komory określone w SIWZ są minimalnymi dla pieca. Mniejsze wymiary, szczególnie szerokość i wysokość, ograniczają swobodę ruchu w komorze, np. podczas wstawiania próbek.

3.
Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny o wymiarach wewnętrznych komory 230x230x300 mm (szer. x wys. gł.) oraz z maksymalną temperaturą wynoszącą 1300°C? Zaproponowany piec spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Zamawiający nie dopuści pieca laboratoryjnego o wymiarach wewnętrznych komory 230x230x300 mm (szer. x wys. gł.), ponieważ wymiary wewnętrzne komory określone w SIWZ są minimalnymi dla pieca. Mniejsze wymiary, szczególnie szerokość i wysokość, ograniczają swobodę ruchu w komorze, np. podczas wstawiania próbek.

4.
Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny o wymiarach wewnętrznych komory 250x200x300 mm (szer. x wys. gł.) oraz zachowaniu wymaganej pojemności urządzenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Zamawiający nie dopuści pieca laboratoryjnego o wymiarach wewnętrznych komory 250x200x300 mm (szer. x wys. gł.), ponieważ wymiary wewnętrzne komory określone w SIWZ są minimalnymi dla pieca. Mniejsze wymiary, szczególnie szerokość i wysokość, ograniczają swobodę ruchu w komorze, np. podczas wstawiania próbek.

5.
Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny ze zintegrowanym z obudową pieca sterownikiem? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Zamawiający dopuszcza piec laboratoryjny ze zintegrowanym z obudową sterownikiem, jeśli panel sterujący wraz z wyświetlaczem będzie widoczny od przedniej (frontowej) strony pieca.

6.
Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny o pojemności 16 l oraz zachowaniu wymiarów wewnętrznych komory? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Zamawiający dopuszcza piec laboratoryjny o pojemności 16l oraz zachowaniu wymiarów wewnętrznych komory określonych w SIWZ.

7.
Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny z maksymalną temperaturą wynoszącą 1300°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Zamawiający dopuszcza piec laboratoryjny z maksymalną temperaturą wynoszącą 1300oC
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/2
System PRZETARG

1

Strona 2/2

