Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2014-02-13
L.dz.Rk -140 /14


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-02-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa komorowego pieca grzewczego do nagrzewania próbek dla WIPiTM Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-05/A/14
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuści  komorowy piec grzewczy o długości komory 350 mm, spełniający jednocześnie pozostałe wymiary oraz wymaganą pojemność urządzenia? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.?  NIE
 Zgodnie z załączoną specyfikacją minimalna długość komory grzewczej pieca powinna wynosić 500 mm ze względu na jego zastosowanie do nagrzewania próbek do różnych procesów przeróbki plastycznej na gorąco.

2.   Czy Zamawiający dopuści  komorowy piec grzewczy o mocy 6 kW? Jest to minimalnie mniejsza moc od       wymaganej przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.?  NIE
Moc pieca przekłada się bezpośrednio na czas nagrzewania do określonej temperatury - za względu na zastosowanie pieca zmniejszenie mocy może znacząco wydłużyć czas wymagany do nagrzania wsadu - pojęcie minimalne zmniejszenie mocy w tym wypadku określa około 15% zmniejszenie mocy pieca więc nie należy go traktować jako minimalne.
     3. Czy Zamawiający dopuści komorowy piec grzewczy o długości komory 440 mm ? NIE
Zgodnie z załączoną specyfikacją minimalna długość komory grzewczej pieca powinna wynosić 500 mm ze względu na jego zastosowanie do nagrzewania próbek do różnych procesów przeróbki plastycznej na gorąco.

    4 . Czy Zamawiający dopuści komorowy piec grzewczy o mocy 4,6 kW?  NIE
Moc pieca przekłada się bezpośrednio na czas nagrzewania do określonej temperatury - za względu na zastosowanie pieca zmniejszenie mocy może znacząco wydłużyć czas wymagany do nagrzania wsadu

5. Czy nominalna temperatura robocza pieca może wynosić 1280 0 C?  TAK
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 2/2

