Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo:RK-147/14

ZP/D-04/A/14	 Częstochowa dnia: 2014-02-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ/ zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-02-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa mikroskopów optycznych dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z  recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni.,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

Pytania I:

W opisie przedmiotu zamówienia p. 3 pp 3.1 Mikroskop odwrócony z kamerą cyfrową ma miejsce błąd polegający na określeniu w wszystkich obiektywach odległości roboczej wynoszącej 1,2mm.

1. Czy Zamawiający mógłby podać właściwą  minimalną odległość roboczą poszczególnych obiektywów?

Odpowiedź: Zamawiający w opisie obiektywów mikroskopu odwróconego podał nie odległość roboczą, a wartość korekcji dla wskazanych obiektywów.

Zamawiający nie wskazał żadnych konkretnych parametrów dotyczących odległości roboczej wymaganych obiektywów.

2. Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową o podanych cechach z oprogramowaniem w j. Angielskim z instrukcją w j. polskim tego samego producenta? Większość funkcji oprogramowania włączane bądź wyłączane jest za pomocą piktogramów. Ponadto rozwiązanie to umożliwia pracę z mikroskopem również studentom nie posługującym się j. polskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia kamery cyfrowej z oprogramowaniem w polskiej wersji językowej.

W opisie przedmiotu zamówienia p. 3 pp 3.1 Mikroskop odwrócony z kamerą cyfrową wymaga, aby szybkość rejestracji sekwencji wideo kamery dla rozdzielczości 2048x1536 wynosiła min. 13 kl/s. Znajomość zagadnienia pozwala na stwierdzenie, iż jedyna kamera na rynku zachowująca pozostałe parametry pozwala na przechwytywanie obrazu w rozdzielczości 2048x1536 z szybkością max. 10 kl/s.

1. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg szybkości 13kl/s przy rozdzielczości 2048x1536?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg szybkości 13 kl/s. przy rozdzielczości 2048x1536.

2. Czy Zamawiający dopuści nowocześniejszą kamerę o znacznie lepszych parametrach:

Sensor: 1/2.8” CMOS

Rozmiar piksela: 2,8 x 2,8um

Rozdzielczość podglądu na żywo: 1920x1080 60 klatek/s Full Frame

Maks. rozdzielczość zdjęcia: 3264x1836 / 6MP

Rejestracja wideo: 720P 12,5 klatek/s

Wyjścia: USB 2.0, HDMI, gniazdo karty SD (możliwość pracy 3 wyjść jednocześnie dzięki wbudowanym procesorom Dual FPGA)

Wbudowane przyciski regulacji parametrów obrazu

Automatyczne dobieranie parametrów (podgląd na żywo)

Podgląd na żywo na telewizorze lub monitorze HD

Przekazywanie obrazu do komputera za pomocą złącza USB 2.0

Zatrzymywanie obrazu w podglądzie na żywo

Nagrywanie filmów na karcie micro SD

Oprogramowanie kamery posiada wszystkie wymagane przez zamawiającego funkcje w j. angielskim. Sterowanie za pomocą sterownika zgodnego z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje jako minimalne parametry kamery zawarte w SIWZ

Pytania II:

Mikroskop laboratoryjny rutynowy – 2 kpl.:

3.Czy zamawiający dopuszcza mikroskop z okularami o polu widzenia 20mm zamiast 22mm z dodatkowo zainstalowanym mikrometrem okularowym i nasadką z wyjściem na kamerę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Mikroskop odwrócony z kamerą cyfrową- 1 kpl.

4.	Czy zamawiający dopuszcza mikroskop z głowicą binokularową z regulowanym kącie pochylenia w ergonomicznym dla mikroskopów odwróconych zakresie 30-60°? Zakres pochylenia 5-30° jest ergonomiczny dla mikroskopów w układzie prostym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pochylenia w proponowanym zakresie.

5.	Czy zamawiający dopuszcza mikroskop ze stolikiem o wymiarach 232x230mm zamiast 250x160mm, obiektywami PH 20x i 40x o aperturze odpowiednio 0.35 i 0.55 zamiast 0.4 i 0.6, z większą odległością roboczą równą 4.3mm i 2mm oraz dodatkowo zestawem do obserwacji w kontraście Nomarskiego dla obiektywów 10-63x?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sprzęt lepszy, pod warunkiem spełniania warunków minimalnych.

6.	Czy zamawiający dopuszcza kamerę cyfrową z mniejszym sensorem 1/2,5” zamiast 1/2", ale o większej rozdzielczości równej 2560x1920 pikseli, szybszym czasie odświeżania 15 fps przy pełnej rozdzielczości oraz oprogramowaniem w języku angielskim ale ze szczegółową instrukcją obsługi w języku polskim opisującą wszystkie funkcje?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytania III:

- Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kamery o rozdzielczości 2040x1528, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów i wymogów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2. W opisie mikroskopu laboratoryjnego rutynowego Zamawiający wskazał jako wymaganą możliwość rozbudowy o m. in. zestaw do  polaryzacji

Czy w związku z tym mikroskop ma posiadać gniazdo montażowe analizatora w korpusie mikroskopu, umożliwiające wprowadzenie analizatora w tor świetlny lub jego zdemontowanie bez konieczności demontażu głowicy mikroskopu, lub jakiegokolwiek innego elementu optycznego?

Odpowiedź: Tak.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.02.2014r. do godz. 11:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:15 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

PROREKTOR ds. NAUKI

prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz