Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-148/14

ZP/D-02/A/14	 Częstochowa dnia: 2014-02-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ/ Zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z  recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni.,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

Zadanie 1:

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu częściowym nr 1 Dejonizatora? Jest to urządzenie kilkakrotnie tańsze w eksploatacji, produkujące wodę ultraczystą o znacznie lepszych parametrach niż woda z destylatorki.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zastąpienie destylarki  - dejonizatorem

- Czy Zamawiający dopuści destylarkę laboratoryjną z elementami wchodzącymi w kontakt z wodą wykonanymi z mosiądzu lub miedzi pokrytymi warstwą cyny, spełniającą jednocześnie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zadanie 2:

1.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotmetru ze źródłem światła w postaci bardziej zaawansowanej technologicznie lampy ksenonowej, pokrywającej cały zakres długości fali: 190 – 1000 nm, stosowanej w najnowocześniejszych urządzeniach, w miejsce lampy halogenowej i deuterowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru z dokładnością fotometryczną wynoszącą ± 1% T oraz powtarzalnością fotometryczną 0,5% T, o pozostałych parametrach technicznych takich samych lub przewyższających wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

3.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru wyposażonego w port USB do podłączenia komputera, dodatkowo kartę SD do zapisywania i przenoszenia na komputer wyników i metod pomiarowych oraz port szeregowy do podłączenia drukarki zamiast portu równoległego? Ze względu na prostszą synchronizację niż w przypadku portu równoległego, porty szeregowe w praktyce osiągają większe przepustowości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- Proszę o informację – czy Zamawiający wymaga aby spektrofotometr  umożliwiał wykreślanie widm i krzywych standardowych na wyświetlaczu LCD?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby spektrofotometr umożliwiał wykreślanie widm i krzywych na wyświetlaczu

5.	Proszę o informację – czy Zamawiający wymaga aby spektrofotometr umożliwiał pomiary kinetyczne, ilościowe oraz posiadał funkcję skanowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby spektrofotometr umożliwiał pomiary kinetyczne, ilościowe oraz posiadał funkcję skanowania.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru o szerokości pasma 4nm co jest parametrem korzystniejszym?

Odpowiedź:.	Zamawiający dopuszcza spektrofotometr o szerokości pasma 4nm

Zadanie 3:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wytrząsarki z platformą o wymiarach 350 x 350 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wytrząsarki z platformą o wymiarach 350 x 350 mm.

2.	Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakie uchwyty ma zostać wyposażona wytrząsarka (objętość i liczba kolb oraz rozdzielaczy).Stanowisko (wyjaśnienia)

Odpowiedź: Na platformie powinna być możliwość umieszczenia uchwytów do kolb o poj. 250-300 ml, 500 ml. Ilość uchwytów -  9-12. Dodatkowo uchwyty na rozdzielacze 250 ml – 8.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wytrząsarki z amplitudą drgań 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wytrząsarki wyposażonej w platformę z powierzchnią przeciwpoślizgową o wymiarach: 345 x 430 mm oraz wyposażoną w 4 drążki z  regulacją położenia, do zamocowania kolb i butelek (rys poniżej)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wytrząsarki o wymiarach 345x430 mm wyposażoną  w platformę antypoślizgową oraz 4 drążki z regulacja położenia do mocowania kolb i butelek.

Zadanie 8:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie suszarki z zakresem temperatur od +10°C (od temperatury otoczenia) do +250°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza suszarkę o zakresie temperatur +10°C do +250°C.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie suszarki z regulacją obrotów wentylatora w zakresie powyżej 0%? Zatrzymanie obrotów wentylatora w suszarce z wymuszonym obiegiem powietrza może spowodować destabilizację pracy urządzenia poprzez całkowitą zmianę charakterystyki urządzenia na suszarkę o grawitacyjnym- naturalnym obiegu powietrza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez możliwości regulacji obrotów wentylatora? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy w tym zakresie odstępstw od wymagań sprecyzowanych w SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez możliwości regulacji  ale z możliwością całkowitego wyłączenia obrotów wentylatora? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy w tym zakresie odstępstw od wymagań sprecyzowanych w SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez sygnalizacji uszkodzenia czujnika temperatury oraz określenia klasy bezpieczeństwa, ale z zabezpieczeniem alarmowym w przypadku zbyt wysokiej lub niskiej temperatury wewnątrz komory, co może być również spowodowane awarią czujnika? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy w tym zakresie odstępstw od wymagań sprecyzowanych w SIWZ

- Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez sygnalizacji dźwiękowej o przekroczeniu zadanej temperatury (punkt 11)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez sygnalizacji dźwiękowej

- Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie mniejszej suszarki o pojemności 56 litrów bądź też większej o pojemności 112 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mniejszej suszarki o pojemności 56 litrów

Zadanie 9:

1.	Czy zamawiający wymaga aby komora autoklawu była dodatkowo ocieplona kołnierzem z wełny mineralnej ? Wyjaśnienie: To rozwiązanie skraca czas nagrzewania się autoklawu, elementy wewnętrzne autoklawu nie są narażone na przegrzanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ocieplenia z wełny mineralnej

2.	Czy zamawiający dopuści autoklaw z komorą o pojemności 85L ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza autoklawu o pojemności komory 85 litrów

3.	Czy zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia ? Wyjaśnienie: Czas produkcji urządzenia o tak zaawansowanej specyfice wymaga 8 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia czas realizacji dla zadania nr 9 na 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

4.	Czy zamawiający wymaga aby autoklaw wyposażony był w dwie niezależne elastyczne sondy do monitorowania temperatury w cieczach o różnych objętościach?

Wyjaśnienie: Autoklaw posiadający takie wyposażenie w standardzie pozwala na monitorowanie cieczy o dwóch różnych pojemnościach w jednym czasie. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy z materiałem oraz pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia dla autoklawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga autoklawu wyposażonego w dwie niezależne elastyczne sondy do monitorowania temperatury w cieczach o różnych objętościach.

5.	Czy zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał blokowanie pokrywy autoklawu w dwóch punktach?

Wyjaśnienie: Blokada komory w dwóch punktach jest dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek powstania zbyt wysokiego ciśnienia lub uszkodzenia jednego z zawiasów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga blokowania pokrywy w dwóch punktach.

6.	Czy zamawiający wymaga aby autoklaw wyposażony był w system wodnego chłodzenia w nadciśnieniu ?

Wyjaśnienie: System chłodzenia, to wężownica tworząca płaszcz wodny wokół komory, który równomiernie odprowadza ciepło z komory autoklawu pozwala na znaczne skrócenie czasu cyklu- nawet do 70%, przy czym jest to system otwarty tzn. bieżąca woda przepływając cyklicznie przez wężownicę odprowadza ciepło do kanalizacji. Jest to o wiele bardziej wydajne rozwiązanie niż system zamknięty czy wentylatorem ponieważ sprawniej i szybciej chłodzi komorę i jest mniej uzależnione od warunków otoczenia, dzięki unikalnemu zastosowaniu podtrzymywania wysokiego ciśnienia w komorze podczas procesu chłodzenia, bez obawy możemy  sterylizować płyny nawet w szczelnie zamkniętych naczyniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby autoklaw był wyposażony w system chłodzenia w nadciśnieniu.

- Czy zamawiający wymaga aby autoklaw wyposażony był w pompę próżniową uszczelnianą pierścieniami wodnymi?

Wyjaśnienie: Wbudowana pompa próżniowa uszczelniana pierścieniami wodnymi służy do wydajnego odpowietrzania komory – wytwarzanie próżni frakcjonowanej usuwającej 99 % powietrza z komory zapobiega powstawaniu zjawisku tzw. Kieszeni powietrznych, pompa próżniowa służy również do efektywnego suszenia, wsad po wyjęciu z autoklawu jest suchy.

Ilustracja poniżej przedstawia działanie pompy próżniowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyposażenie w system próżniowy typ membranowy.

- Czy zamawiający wymaga aby pokrywa zewnętrzna drzwi wykonana była ze specjalnego tworzywa zabezpieczającego przed poparzeniem, nie odkształcającego się pod wpływem wysokich temperatur?

Wyjaśnienie: Zastosowanie pokrywy wykonanej ze specjalnego tworzywa nie nagrzewającego się, zapewnia użytkownikowi komfort pracy z urządzeniem oraz pewność, że dotykając pokrywy autoklawu nie zostanie poparzony.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pokrywa była wykonana ze specjalnego tworzywa zabezpieczającego przed poparzeniem.

- Czy zamawiający wymaga aby komora oraz pokrywa komory autoklawu była wykonana ze stali nierdzewnej 316 Ti

Wyjaśnienie: Zastosowanie stali nierdzewnej wysokiej jakości w autoklawie zwiększa żywotność autoklawu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania komory oraz pokrywy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy 316.

- Czy zamawiający wymaga aby wytwornica pary miała moc 6KW ?

Wyjaśnienie: Zastosowanie wytwornicy pary o mocy 6KW zapewni dużo szybsze grzanie autoklawu, przyspieszy jego przejście w stan gotowości, nie będzie konieczności czekania na rozgrzanie autoklawu. Usprawni to pracę oraz zwiększy wydajność pracy urządzenia, zamiast 2 cykli dziennie będzie można wykonać ich 4.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wytwornicy pary o mocy 6 kW.

11.	Zamawiający wymaga aby autoklaw był wyposażony w programu do sterylizacji instrumentów (narzędzi). Czy zatem Zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał możliwość rozbudowy w przyszłości o system pompy próżniowej umożliwiający suszenie materiału ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał możliwość rozbudowy o system pompy próżniowej

12. 	Czy Zamawiający wymaga aby  komunikaty na sterowniku LCD wyświetlane były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga komunikatów w języku polskim

13.	Zamawiający wymaga aby autoklaw był wyposażony w programu do sterylizacji płynów. Czy zatem Zamawiający wymaga aby autoklaw był wyposażony w sondę temperaturową do płynów oraz posiadał możliwość rozbudowy w przyszłości o system szybkiego chłodzenia – tzn. rozwiązanie umożliwiające chłodzenie płynów w nadciśnieniu bez konieczności zużywania wody ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyposażenia autoklawu w sondę temperaturową oraz możliwość rozbudowy o system szybkiego chłodzenia

14.	Czy Zamawiający wymaga aby pokrywa autoklawu otwierała się na bok autoklawu tzn. horyzontalnie?  Takie rozwiązanie wymusza odsunięcie operatora od komory urządzenia  w momencie otwierania. Tym samym nie ma możliwości nachylenia osoby nad gorącym wsadem autoklawu w momencie otwierania – jest to szczególnie ważne w czasie sterylizacji np. materiału o nieprzyjemnym zapachu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

15.	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu, z możliwością programowania temperatury sterylizacji w zakresie 105-138˚ C z możliwością rozbudowy w przyszłości o program do pożywek umożliwiający utrzymanie temperatury wsadu w zakresie 40 -95 ˚ C?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie autoklawu z programowaniem temperatury sterylizacji w zakresie 105-138ºC ze zintegrowanym programem do pożywek w zakresie 40-95ºC

16.	Proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na termin wykonania zamówienia dla autoklawu równy do 8 tygodni od podpisania umowy ?

Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

17.	Proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na termin wykonania zamówienia dla autoklawu równy do 6 tygodni od podpisania umowy ?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.02.2014r. do godz. 11:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

PROREKTOR ds. NAUKI

prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz