Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 200 /14	 Częstochowa dnia: 2014-03-04

Do: uczestnicy postępowania ZP/D-12/A/14

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa uniwersalnej maszyny do badań wytrzymałościowych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW",

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

„1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania maszyny pracujacego w środowisku Windows XP oraz Windows 7?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o wymiarach: szer. x gł. x wys. 1124x779x2393 mm?

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiast szczęk hydraulicznych o obciążalności 60kN szczęk pneumatycznych o obciążalności 100kN (z odpowiednim kompresorem)?

4. Czy Zamawiający wymaga, aby po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny akredytowany serwis producenta maszyny przeprowadził kalibrację dostarczonej głowicy pomiarowej siły (zgodnie z normą ISO 7500-1) wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania?

5. Czy Zamawiający wymaga, aby po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny akredytowany serwis producenta maszyny przeprowadził kalibrację dostarczonego ekstensometru zgodnie z normą ISO 9513 wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania?

6. Czy Zamawiający wymaga, aby po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny akredytowany serwis producenta maszyny przeprowadził kalibrację prędkości i przemieszczenia belki pomiarowej maszyny wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania?

Pragniemy zwrócić uwagę, że powyżej opisane kalibracje (w szczególności kalibracja głowicy pomiarowej siły) powinny zgodnie z normą zostać wykonane po instalacji maszyny w miejscu docelowym.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania szczęk mechanicznych z klinowym systemem mocowania (zaciskania) próbek płaskich o grubości 0-30 mm i szerokości próbki do 60 mm oraz próbek okrągłych o średnicy Φ6-30 mm?

8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania maszyny o:

- wymiarach zewnętrznych szer. x gt. x wys.- 112O x 880 x 2175 mm

- przestrzeni pionowej pracy 1355 mm (pomiędzy górną i dolną belką)?”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odp. 1: Tak, w przypadku zaoferowania Windows 7 dostawa musi zawiera oprogramowanie do wszystkich badań dla Windows 7 w polskiej wersji językowej

Odp. 2. Tak

Odp. 3: Tak

Odp. 4. Nie. Zamawiający wymaga, aby oferent w ofercie wskazał serwis oferujący kalibrację dostarczonej głowicy.

Odp. 5. Nie. Zamawiający wymaga, aby oferent w ofercie wskazał serwis oferujący kalibrację dostarczonego ekstensometru.

Odp. 6. Nie. Zamawiający wymaga, aby oferent w ofercie wskazał serwis oferujący kalibrację prędkości i przemieszczenia dostarczonej maszyny.

Odp. 7. Tak

Odp. 8. Tak

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła