Politechnika Częstochowska			                 Częstochowa, dnia: 2014-03-07

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L. dz. RK -  207 / 14

# Pismo zawierające O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmianę SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej i destylatora elektrycznego dla Katedry Chemii Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP-D-18/A/14

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Dotyczy zadania nr 1 - Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o wymiarach stołu 330 mm x 330 mm i spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o wymiarach stołu co najmniej 330 x 330 mm z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z zakresem prędkości od 20 do 250 obr/min (co 10 obr/min)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wytrząsarki o maksymalnej prędkości obrotowej nie mniejszej niż 250 obr. (cykli)/min. z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego wymiary platformy wytrząsającej wynoszą 300 mm x 400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby wymiary platformy wytrząsającej wynosiły 300 mm x 400 mm

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający wymaga by oferent zaoferował urządzenie wyposażone w blat uniwersalny z minimum 3-ma uchwytami uniwersalnymi?

Odpowiedź:

Blat uniwersalny powinien zawierać przynajmniej 4 uchwyty uniwersalne

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek wymiennych blatów z uchwytami na kolby, jeśli oferent zaoferuje jeden wymienny blat roboczy, do którego domontowywane są wymienne uchwyty na kolby (tzw. uchwyty sprężynkowe)? To rozwiązanie może obniżyć cenę oferowanego sprzętu, gdyż nie wymaga oferowania całych blatów roboczych dla każdej z objętości kolb z osobna. Prosimy jednocześnie o określenie minimalnych ilości uchwytów na poszczególne objętości kolby.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia z jednym blatem roboczym, do którego montuje się wymienne uchwyty sprężynkowe na kolby. Minimalna ilość uchwytów powinna wynosić: pojemność kolby 50 ml - 20 szt., pojemność kolby 100 ml - 12 szt., pojemność kolby 250 ml - 10 szt., pojemność kolby 500 ml - 8 szt.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o wymiarach platformy 335 x 335 mm, pokrytego matą antypoślizgową oraz regulowanymi wałkami (uchwytami)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z platformą o wymiarach 335 x 335 mm i regulowanymi wałkami w ilości przynajmniej 4 szt.

Dotyczy zadania nr 2 - Dostawa destylatora elektrycznego

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu destylatora elektrycznego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 3696 dla wód trzeciego stopnia czystości zasilanego z przyłącza elektrycznego 230V/50Hz? Takie zasilanie może obniżyć koszt zakupu aparatu oraz jego dalszy koszt eksploatacji.

Odpowiedź:

Z uwagi na posiadaną instalację elektryczną, zamawiający nie dopuszcza zasilania destylatora z przyłącza elektrycznego 230 V / 50 Hz.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści destylator o wydajności ok. 18 dm3/h oraz spełniający pozostałe wymagania? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją podaną w SIWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ