
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: ZP/D-31/A/14/3
 Częstochowa dnia: 2014-04-24
RK/369/14
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-04-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa mikroprocesorowego przenośnego twardościomierza do metali  dla IMiPKM Politechniki Częstochowskiej,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

 Czy zamawiający dopuszcza dostawę twardościomierza o następujących parametrach: 

1. Zasada pomiaru twardości oparta na dynamicznych własnościach materiałów metalowych (metoda odbicia sprężystego). 

2. Przyrząd umożliwia wykonanie pomiaru podstawowego (wzorcowego) w skali twardości HLD z dokładnością ±6 HLD oraz zapewnia konwersję zmierzonej wartości twardości do skal: HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS oraz możliwość określenia przybliżonej wytrzymałości na rozciąganie mierzonego materiału 

3. Dokładność odczytu wartości konwertowanej do skal: HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS zawiera się w zakresie ±10% aktualnego wskazania. 

4. Zakres pomiarowy twardości do 900 HLD 

5. Twardościomierz jest dwuczęściowy tj. jedna część stanowi głowicę pomiarową z wgłębnikiem pomiarowym, a druga elektroniczne urządzenie wskazujące (jednostkę centralną), przy pomocy którego ustawia się parametry pomiaru oraz odczytuje wyniki. Oba elementy są połączone kablem sygnałowym. Jednostka centralna ma możliwość adoptowania głowic pomiarowych typu D, E, G, C, DC, D+15, DL. System sterujący jednostki głównej automatycznie wykrywa typ głowicy pomiarowej. 

6. Zmierzona wartość twardości jest przetwarzana przez system mikroprocesorowy na wartość cyfrową wyświetlaną na wbudowanym podświetlanym wyświetlaczu cyfrowym LCD jednostki centralnej. 

7. Elektroniczne urządzenie wskazujące ma wymiary gabarytowe: 148x72x30 mm, jest zasilane akumulatorowym źródłem energii (akumulator litowy 6V). Dostawa obejmuje ładowarkę akumulatorową zgodną z wymaganiami urządzenia. Panel sterowania ma uszczelnione przyciski. Urządzenie może być wyposażone opcjonalnie w drukarkę termiczną. 

8. Twardościomierz spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy pomiaru twardości - ASTM 956 

9. Dostawa zawiera: elektroniczne urządzenie wskazujące (jednostkę centralną), ładowarkę akumulatorową do elektronicznego urządzenia wskazującego, kabel sygnałowy łączący sądy pomiarowe z elektronicznym urządzeniem wskazującym, uniwersalną sondę pomiarową typu D, sondę do otworów cylindrycznych typu DC, wzorzec kalibracyjny z wartością wyrażona w HLD, pastę łączącą, szczotkę czyszczącą, instrukcję obsługi w języku polskim, certyfikat producenta, futerał ochronny.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy twardościomierza o w/w  parametrach
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

REKTOR

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


