Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-430/14

ZP/D-35/A/14	 Częstochowa dnia: 2014-05-08

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ/ Zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z  recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni.,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

Zadanie 2:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zakres prędkości obrotowej wirówki 500 - 15000 obr./min.co odpowiada maksymalnemu przyśpieszeniu 22.000 x g  skoro wiadomo, że wymagany rotor 6 x 50 ml i tak nie pozwoli na uzyskiwanie wyższej prędkości ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odp. Nie - proponowana zmiana nie jest korzystna  dla Zamawiającego – w przyszłości nie jest wykluczona rozbudowa o wirówki o inne typy rotorów.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres wyboru temperatury od - 9 do  40 st. C z dokładnością/ w krokach co 1 st. C skoro wiadomo, że zakres temperatury poniżej 0 st. C i tak nie ma istotnego znaczenia podczas pracy wirówki, ponieważ nie ma zastosowania wirowanie substancj zamrożonych? Zakres temperatur ujemnych ma zastosowanie jedynie podczas postoju wirówki, natomiast podczas wirowania o wiele istotniejszym parametrem wirówki jest możliwość utrzymania temperatury nie przekraczającej + 4 st. C.

Odp. Nie - proponowana zmiana nie jest korzystna  dla Zamawiającego – dzięki możliwości chłodzenia do – 20 st. C jest możliwe uzyskanie  temperatury  w  granicach 0 + 4 st. C dla wszystkich typów rotorów – w tym wychylnych  i szybkoobrotowych, a w przyszłości nie jest wykluczona rozbudowa o wirówki o inne typy rotorów.

3. Czy jako "Możliwość zapisu w pamięci co najmniej 90 wirowań" Zamawiający rozumie możliwość zapisania co najmniej 90 różnych programów wirowania?

Odp. Tak.

4.  Czy Zamawiający dopuszcza jeden rodzaj sygnału dźwiękowego informującego o zakończeniu wirowania? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie wymagania możliwości wyboru różnych melodii - poza walorami estetycznymi muzycznego zastosowania wirówki w laboratorium.

Odp. Tak.

Zadanie 3:

1. Czy Zamawiający dopuszcza ustawianie czasu pracy wytrząsarki w zakresie do 60 minut (plus praca ciągła ), bez wyświetlacza cyfrowego ?

Odp. Nie.

2. Czy Zamawiający dopuszcza uniwersalną platformę, nie gumową ale wyposażoną w 4 pokryte gumą drążki z regulacją położenia? Jest to rozwiązanie wystarczająco spełniające również funkcję przeciwpoślizgową.

Odp. Nie

Zadanie 4:

- Proszę o doprecyzowanie – czy rejestrator danych ma zostać wyposażony w pakiet biurowy MS Office ?

Odp. Zamawiający nie wymaga pakietu MS Office.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarek, których prędkość wentylatora jest regulowana w zakresie 25 -100 % ?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Zadanie 8:

1. Czy zamawiający wymaga aby komora autoklawu była dodatkowo ocieplona kołnierzem z wełny mineralnej ?

Wyjaśnienie: To rozwiązanie skraca czas nagrzewania się autoklawu, elementy wewnętrzne autoklawu nie są narażone na przegrzanie.

Odp. Nie - Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

2.        Czy zamawiający wymaga aby autoklaw wyposażony był w dwie niezależne elastyczne sondy do monitorowania temperatury w cieczach o różnych objętościach?

Wyjaśnienie: Autoklaw posiadający takie wyposażenie w standardzie pozwala na monitorowanie cieczy o dwóch różnych pojemnościach w jednym czasie. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy z materiałem oraz pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia dla autoklawu.

Odp. Nie - Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

3.        Czy zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał blokowanie pokrywy autoklawu w dwóch punktach?

Wyjaśnienie: Blokada komory w dwóch punktach jest dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek powstania zbyt wysokiego ciśnienia lub uszkodzenia jednego z zawiasów

Odp. Nie- Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza pod warunkiem spełnienia parametru opisanego w SIWZ - tzn. wyposażeniu pokrywy w bezobsługową pneumatyczną (tzn. uszczelnianą sprężonym powietrzem) uszczelkę.

4.        Czy zamawiający wymaga aby pokrywa zewnętrzna drzwi wykonana była ze specjalnego tworzywa zabezpieczającego przed poparzeniem, nie odkształcającego się pod wpływem wysokich temperatur?

Wyjaśnienie: Zastosowanie pokrywy wykonanej ze specjalnego tworzywa nie nagrzewającego się, zapewnia użytkownikowi komfort pracy z urządzeniem oraz pewność, że dotykając pokrywy autoklawu nie zostanie poparzony.

Odp. Nie - Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

5.	Czy zamawiający dopuści autoklaw w którym zakres temperatur pracy autoklawu wynosi 105-138 stopni ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zakres temperatur od 105-138 stopni.

6.	Czy zamawiający dopuści autoklaw z uszczelką wargową. Uszczelka wargowa, jest dużo tańsza w eksploatacji niż uszczelka pneumatyczna rozprężana powietrzem ?

Odp. Nie – proponowane rozwiązanie jest w ocenie Zamawiającego gorsze od uszczelki pneumatycznej. Wyjaśnienie – uszczelka pneumatyczna umożliwia uszczelnienie komory  (wokół pokrywy) jeszcze przed wytworzeniem pary przez grzałki.

7.	Czy zamawiający dopuszcza autoklaw zasilany prądem 3 fazowym ?

Odp. Nie –zasilanie jednofazowe jest lepszym rozwiązaniem w ocenie Zamawiającego gdyż w mniejszym stopniu ogranicza możliwość miejsca w którym może pracować autoklaw.

8.	Czy zamawiający dopuści autoklaw z aktywną funkcją graficznego przedstawiania faz cyklu na wyświetlaczu LCD w czasie rzeczywistym w postaci kolorowych ikon ?

Odp. Tak przy zachowaniu wymagań opisanych w SIWZ –komunikaty musza być w języku polskim.

9.	Czy zamawiający dopuści autoklaw bez alarmów dźwiękowych ?

Odp. Nie alarmy dźwiękowe zwiększają bezpieczeństwo pracy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

PROREKTOR ds. NAUKI

prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz