OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  –  ZADANIE NR 2
Specyfikacja rotametru.

1.  Zastosowanie:

· pomiar przepływu (wydatku) wody,

2. Parametry pracy:
· minimalny pomiar wydatku (nie większy niż)

16 
dm3/h,

· maksymalny pomiar wydatku (nie mniejszy niż)

160 
dm3/h,

· dokładność przepływomierza  



1.6 
% zakresu

· maksymalna temperatura pracy



80
degC,

· maksymalne ciśnienie pracy



5
bar.

3. Inne cechy wymagane:

· rurka przepływowa





szkło,

· wysokość rurki przepływowej



300
mm

· pływak
  






dowolny,

· ograniczniki i króćce





aluminium, stal lub mosiądz

· precyzyjny zawór regulacyjny



tak







Ilość: 1 sztuka.
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy.

Specyfikacja regulatora temperatury.
1. Cechy wymagane regulatora:
· Regulator o charakterystyce PID.
· Funkcja automatycznego dopasowania parametrów PID do charakterystyki regulowanego obiektu (autotuning).
· Funkcja doboru własnych nastaw parametrów PID.
· Regulacja mocy elementu wykonawczego (grzejnika) poprzez impulsowe załączanie i wyłączanie elementu grzejnego.
· Zakres nastawy regulowanej temperatury: do 999°C.
· Dokładność regulacji i stabilizacji temperatury nie gorsza niż 0,1°C
· 2 wyświetlacze LED: temperatura zadana i zmierzona.
· 2 programowalne alarmy z jednym wyjściem przekaźnikowym o obciążalności nie mniejszej od 8A, 230Vac.
· Wyjście sterujące elementem wykonawczym mocy: napięciowe 12V DC do  sterowania przekaźników SSR (Solid State Relay).
· Współpraca z elementami pomiarowymi: Pt100 i termopary J,K,E,S,T,B z kompensacją temperatury „zimnych końców” termopary.
· Obudowa: do montażu w tablicy, wymiary obudowy 66x66x70mm (standard Euro),
· Napięcie zasilania: 230V AC
· Złącza do podłączenia kabli: zaciski śrubowe.
2. Wyposażenie regulatora:
1. Element wykonawczy w postaci przekaźnika SSR (Solid State Relay), załączany synchronicznie (w zerze napięcia załączanego AC), za pomocą napięcia sterującego 12Vdc (z wyjścia sterującego regulatora)  o parametrach minimalnych:
· Znamionowy prąd: 40Aac
· Napięcie znamionowe: 800Vac
· Sterowanie izolowane transoptorem o napięciu probierczym przebicia 1.5kV
2. Element chłodzący przekaźnika SSR (tzw. radiator) dopasowany wymiarami i rezystancją termiczną do przekaźnika SSR do pracy przy Tot.=25degC.
3. [image: image1.png]Rys.1. Termopara.

1o



Element pomiarowy: termopara płaszczowa typu K z pojedynczą spoiną pomiarową odizolowaną od płaszcza. Wymiary i konstrukcja pokazana została na Rys.1. Tuleja pośrednicząca oraz przewód kompensacyjny o temperaturze pracy ciągłej minimum 150degC. Długość przewodu kompensacyjnego: 4.0mb.
Ilość: 1 komplet.
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy.

