[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA |  ***,

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO D
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt ,,Przebudowa i wyposazenie budynku Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czestochowskiej (segment F i G) przy ul. Dgbrowskiego 73
w Czestochowie” wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Numer projektu POIS.13.01.00-00-033/12





Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
RK-357/15
Pismo: ZP/D-14/A/15
 Częstochowa dnia: 2015-04-21
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż  do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:  Dostawa wyposażenia Laboratorium Wytrzymałości Materiałów  w ramach projektu pn.: "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, spr. nr rej. ZP/D-14/A/15

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

1. Co Zamawiający rozumie przez dostawę młot Charpy’ego, czy w ramach „dostawy” Zamawiający wymaga wykonanie (dostarczenie) podstawy betonowej, ukotwienie urządzenia, poziomowanie, wzorowanie przez jednostkę akredytowane zgodnie z ISO 17025, szkolenie obsługi? 

Odpowiedz: Poprzez dostawę młota Charpyego Zamawiający rozumie dostarczenie kompletnego urządzenia wraz z wyposażeniem i akcesoriami opisanymi w specyfikacji.  Zamawiający wymaga posadowienia, instalacji, uruchomienia urządzenia, wzorcowania i przekazania do użytku wyznaczonym osobom. Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcyjnej budynku.

2. Zamawiający wymaga, aby urządzenie spełniało wymagania norm, jednocześnie definiuje prędkość i długość wahadła:  „max. prędkość młota 5,2m/s, odległość pomiędzy środkiem osi obrotowej młota a punktem uderzenia 750mm” Np. norma ISO 148-2 mówi o prędkości 5-5,5m/s 

W jakim celu Zamawiający definiuje powyższe parametry? 

Odpowiedz: 
Prędkość młota zgodna z wymaganiami normy ISO 148 – 2, natomiast odległość pomiędzy środkiem osi obrotowej młota a punktem uderzenia 750mm  ± 10% (z uwagi przewidzianą przestrzeń montażu młota)
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

Było: max. prędkość młota 5,2 m/s
Jest: max. prędkość młota zgodna z wymaganiami normy ISO 148 – 2,
3. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało pełną osłonę i jednocześnie miało następujące wymiary: „wymiary młota: 800mm x578mmx1400mm” 

Odpowiedz: Zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający wymaga pełnej osłony ze względu na bezpieczeństwo pracy.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby osłona spełniała wymagania odnośnie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą EN ISO 13489 oraz pozostałymi normami europejskimi? 

Odpowiedz: Zgodnie ze specyfikacją.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było oznaczone europejskim znakiem CE, którego posiadanie wymaga spełnienie dyrektyw europejskich min. 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE ? 

Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało znak CE i certyfikat zgodności.

6. Czy Zmawiający dopuszcza oferowanie urządzenia zasilanego napięciem jednofazowym? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zasilania trójfazowego ze względu na bardziej ekonomiczna eksploatację, mniejsze obciążenie silnika, bezpieczniejszą długotrwałą pracę, mniejsze obciążenia sieci.

7. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem:  „Kalibrator centryczny – do ustawienia uchwytów i młota w odpowiedniej pozycji” 

Odpowiedz: Poprzez kalibrator centryczny Zamawiający rozumie urządzenie do centrowania i ustawiania próbek.

8. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „Bolce i nakrętki do zamocowania podstawy dla próbek” 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu wyposażenia potrzebnego do poprawnej i kompleksowej pracy młota w tym wszystkich niezbędnych bolców, śrub, nakrętek, przetyczek, okablowania itp.

9. Zamawiający definiuje następujące parametry maszyny do wycinania karbu: 

Przesuw noża 330mm, 

Prędkość cięcia 2.6mm/min, 

Efektem działanie powinna być prawidłowo wykonany karb, a prędkość i długość cięcia nie powinny mieć znaczenia. 

Czy Zamawiający może zmodyfikować ten punkt np. 

Urządzenie musi zapewnić sprawne wycinanie karbu zgodnie z normą ISO 148 

Odpowiedz: Zgodnie ze specyfikacją. Dla celów edukacyjnych znaczenie ma czas i sposób wykonania karbu. Urządzenie musi zapewnić sprawne wycinanie karbu zgodnie z normą ISO 148.

Proszę o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej przyszłego miejsca pracy urządzenia. 

Brak możliwości wizji lokalnej z uwagi na trwający remont budynku.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła
1/3
System PRZETARG

1
[image: image1.jpg]
System ProPublico © Datacomp




