Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy zestawu do oznaczania ChZT i P ogólnego metodami probówkowymi dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy zestawu do oznaczania ChZT i P ogólnego metodami probówkowymi dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zestaw do oznaczania ChZT i P ogólnego metodami probówkowymi składający się z spektrofotometru VIS, termobloku oraz zestawów probówkowych do oznaczenia ChZT i fosforu ogólnego w ściekach
1. Spektrofotometr VIS 

Typ jednowiązkowy (co najmniej ze stałą wiązką odniesienia)
System wyboru długości fali monochromator
Zakres widmowy 340 – 1100 nm
Dokładność ustawienia długości fali ± 1 nm
Rozdzielczość długości fali < 0,5 nm
Kalibracja długości fali : automatyczna – oparta o zjawisko fizyczne (np. linie emisyjne atomu wodoru), niewymagająca wzorcowania zewnętrznego

Wybór długości fali: automatyczny, kody paskowe, ręczny 

Szerokość widmowa szczeliny < 5 nm
Zakres fotometryczny ± 3.0 E w zakresie długości fali 400 – 900 nm
Tryby pomiarowe min. 90 metod własnych użytkownika pozwalających na pomiar: stężeń, absorbancji, transmisji, kinetyki, widma.
Szybkość skanowania widma: dowolny skan w czasie krótszym niż 60 sekund
Gniazdo pomiarowe uniwersalne: – bez konieczności stosowania adaptera – do kuwet

okrągłych 14 mm, kuwet prostokątnych 10, 20, 50 mm

Czytnik kodów kreskowych: automatyczne rozpoznawanie metody pomiarowej z kodu kreskowego testu probówkowego 

Pamięć wyników: min. 900 wyników pomiarów,  zawartość zapisów gwarantująca pełną indywidualną identyfikowalność wyników (min. wynik, data, czas, analityk, miejsce poboru, numer, rozcieńczenie), możliwość bezpośredniego zapisu wyników do pamięci typu USB i na dysku twardym komputera zewnętrznego
Oprogramowanie do komputera zewnętrznego w języku polskim; zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie wyników, zbieranie i przechowywanie programów pomiarowych,  drukowanie raportów z pomiarów i diagnostyki. 

Pomiar mętności nefelometryczny – zgodny z EN ISO 7027 (wbudowany nefelometr)

Pomiar barwy zgodny z procedurami pomiarowymi CIE oraz PN EN ISO 7887

(co najmniej wg. punktu 4 – skala Pt-Co, pomiar w oparciu o pełną analizę widma)

Wewnętrzna kontrola jakości (IQC): definiowanie wielu materiałów odniesienia, automatyczne monity o pomiar IQC, spersonalizowane liczniki pomiarów IQC, dokumentowanie wyników IQC

Funkcje kontrolne urządzenia (ew. w połączeniu z komputerem zewnętrznym): kontrola lampy , kontrola prawidłowości ustawiania długości fali, kontrola poziomu szumów i światła rozproszonego Ekran: LCD, kolorowy, dotykowy z podświetleniem, 

Język interfejsu: polski, ew. inne

Uaktualnienie oprogramowania: bezpłatnie, dostępne na żądanie, niewymagające interwencji serwisu

Złącza USB, RS 232

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Wymiary (± 10%) : szerokość < 250 mm, głębokość < 350 mm, położenie gniazda pomiarowego < 60 mm od blatu

Waga: nie więcej niż 2,5 kg

Zestaw kuwet: prostokątnych (długość drogi optycznej 10 mm, 20 mm, 50 mm) oraz kuweta okrągła.
Gwarancja: 24 miesiące

2. Termoblok
Ilość gniazd: min. 12, średnica fi 16mm, (średnica pasująca do probówek testów probówkowych)

zaprogramowane temperatury: co najmniej trzy - 120 /148/ 160*C, 

możliwość ustawienia własnych programów inkubacji, 

zakres temp: 40-160*C, 

zakres programowania czasu: 5 minut - 72 godz., 

pokrywa bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed nagrzaniem,

możliwość sprawdzenia i kalibracji przez użytkownika, 

wykres przebiegu na ekranie, 

wyjścia RS 232, USB A, USB B, 

możliwość aktualizacji oprogramowania
3. Zestawy probówkowe minimum 16 sztuk/zestaw
Do oznaczania ChZT w ściekach (  zakres: minimum 30-60 maksimum 500- 700 mg O2/dm3) 
Do oznaczania Fosforu ogólnego w ściekach (zakres pomiarowy: minimum 0,2 do 1,0 maksimum 10,0 - 15,00 mg P/dm3)
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

4 tygodnie od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy zestawu do oznaczania ChZT i P ogólnego metodami probówkowymi dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (nr spr. ZP/ZN-23/15)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 23.06.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2015 roku o godzinie 13:20, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Elżbieta Sperczyńska, tel.: 34 325 04 91, e-mail: sperczynska@is.pcz.czest.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,


XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








3

