Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy pieca wysokotemperaturowego 
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy pieca wysokotemperaturowego. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja pieca wysokotemperaturowego

1. Piec typu komorowego z wykluczeniem rurowego. 

2. Minimalna temperatura ciągłej pracy pieca 1600oC,  przy gwarantowanej dokładności utrzymania temperatury ± 10 oC, nastawa temperatury co 1 oC.

3. Pojemność komory roboczej minimum 4,0 litra, przy czym każdy z wymiarów komory roboczej nie może być mniejszy niż 150 mm ±5 mm.

4. Możliwość kontrolowanego przeprowadzenia procesu nagrzewania i chłodzenia.

5. Regulator ma zapewniać programowalny czas opóźnionego załączania, możliwość programowania minimum 10 etapów czasów temperaturowych (pamięć 10 programów) 

6. Piec ma być zaopatrzony w kominek wylotowych gazów procesowych zabudowany w tylnej ściance pieca.

7. Aktywne chłodzenie obudowy, elementów grzejnych oraz transformatora w postaci wentylatorów.

8. Zabezpieczenie przed przegrzaniem pieca.
9. Termopara zlokalizowana przy tylnej ściance pieca
10. Piec zaopatrzony w wyjmowalny pojemnik (kuwetę), o odporności termicznej w zakresie temperatur pracy pieca o szerokości i długości zewnętrznej mniejszej od wymiarów komory roboczej o 20 mm±5 mm i wysokości nie większej niż 40 mm±5 mm. Grubość podstawy nie powinna przekraczać 20 mm±5 mm, a ścianek bocznych 15 mm±5mm. Wymiary wewnętrzne pojemnika, głębokość 20 mm±5mm, szerokość i długość mniejsze o 15 mm±5mm od odpowiadającym im wymiarom zewnętrznym pojemnika. Konstrukcja pojemnika musi zapewnić odpowiednią wytrzymałość mechaniczną zapewniającą przeniesienie ciężaru wsadu w postaci sypkiego materiału ogniotrwałego. Kuweta powinna gwarantować możliwość jej wykorzystania w pełnym zakresie temperatur i czasu pracy pieca.

11. Piec ma być dodatkowo wyposażony w stelaż zaopatrzony w koła umożliwiające przesuwanie, przy czym wysokość stelaża powinna zagwarantować posadowienie środka komory pieca na wysokości 120 cm±10 cm.
12. Elementem wyposażenia pieca mają być szczypce do pracy z tyglem cylindrycznym. 
13. W warunkach dostawy powinno być zagwarantowane bezpłatne szkolenie z obsługi pieca dla minimum 2 osób wraz z rozruchem testowym oraz transport na miejsce przeznaczenia wliczony w cenę.
14. Gwarancja producenta – minimum 18 miesięcy.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

12 tygodni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy pieca wysokotemperaturowego (spr. nr rej. ZP/ZN-28/15)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 21.07.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2015 o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Jolanta Sobik-Szołtysek, tel.: 694 455 821, e-mail: jszoltysek@is.pcz.czest.pl
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








3

