Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji z wagą laboratoryjną 
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji z wagą laboratoryjną.
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Stanowisko do pomiaru oporu właściwego filtracji

Stanowisko do pomiaru oporu właściwego filtracji spełniające wymagania zawarte w normie PN-EN 14701-2:2013-07 Charakterystyka osadów ściekowych - Właściwości filtracyjne - Część 2: Oznaczanie oporu właściwego filtracji.

[image: image1.jpg]/ -
\\\\\\\\\\\\\\ i
NG -
i
7
g o
= é =]
Y
U
0 9
% oL
0
¢ 10
7 platforma
N\
M NN
2222222222222 B2 7777 11
12
E / powierzchnia robocza

I — $ruba dociskowa, 2 — korpus, 3 — pokrywa, 4 — przew6d sprezonego powietrza, 5 — za

wor odcinajacy doptyw powietrza do filtru, 6 — manometr, 7 — zaw6r spustowy (regulacyjny),

8 — doprowadzenie powietrza ze sprezarki, 9 — uszczelki, 10 — tkanina filtracyjna, 11— siat
ka metalowa, 12 — cylinder miarowy

Przykladowy schemat laboratoryjnego filtru cisnieniowego

J Podedworna, K.Umiejewska, Cwiczenia laboratoryjne z technologii osadoéw sciekowych,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007




1. Element główny – zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej, średnica wewnętrzna 90mm, wysokość 100mm.
2.
Tkanina filtracyjna umieszczona w szczelnej kasecie w kształcie walca. Dolna część kasety (walca) stanowi podstawę pod tkaninę filtracyjną (tkanina filtracyjna unieruchomiona po skręceniu kasety). Dolna część walca wykonana jako powierzchnia z otworami o średnicy 1-2mm. Liczba otworów jak lejku Buchnera o średnicy 90mm.   

3.
Dennica zbiornika (pod kasetą), wykonana ze stali kwasoodpornej z centralnym otworem odpływowym na kształt odpływu lejka Buchnera.
4.
Pokrywa górna, wykonana ze stali kwasoodpornej, z przyłączem technologicznym sprężonego powietrza, wlewem kołowym z zakrętką o średnicy 2 cm oraz dociskiem mechanicznym.
5.
Stanowisko usytuowane na stelażu, zabezpieczone przed korozją 
6.
Zawór regulacyjny oraz odcinający

7.
Manometr oraz węże przyłączeniowe

8.
Stanowisko wykonane na PN 1MPa, Konstrukcja zbiornika i kasety – szczelna
9. 
Wymiar powierzchni roboczej, na której umieszczona zostanie waga laboratoryjna 
(w miejsce cylindra miarowego) 400x300mm

10. 
Platforma i element centralny umieszczony w tylnej środkowej części powierzchni roboczej i na wysokości jak według rysunku 

[image: image2.jpg]333

powierzchnia robocza

powierzchnia robocza

128
§ ____Pplatforma
platforma \
1 Ll
i szalka | @ I koncéwka lejka
% | J S
I & a ' ' ez
Q 1 1
< 1 1
—————
waga 2 waga

280

300

.

............... -

powierzchnia robocza





Waga laboratoryjna 

Bez świadectwa wzorcowania

Obciążenie maksymalne nie większe niż 1000g
Obciążenie minimalne nie mniejsze niż 20mg

Dokładność odczytu 1mg
Zakres tary -1000g

Powtarzalność 1,5mg

Czas stabilizacji 2s

Wymiar szalki 128x128mm ((10%) lub średnica 128mm ((10%)  

Dryft czułości 2 ppm/°C w temperaturze +10 - +40 °C
Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) 
Wyświetlacz LCD
Interfejs 2×RS 232, USB-A, USB-B,
Okres gwarancji – 12 miesięcy

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

10 tygodni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

a) Na ofertę składają się następujące dokumenty:

b) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

c) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

d) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji z wagą laboratoryjną (spr. nr rej. ZP/ZN-32/15)”.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 22.09.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2015 o godzinie 13:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Tomasz Kamizela, tel.: 34 325 09 17 wew. 64, e-mail: tkamizela@is.pcz.czest.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Andrzej Jąderko
( niewłaściwe skreślić








5

