Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa cyfrowego multimetru – 2 sztuki
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy 2 szt. multimetrów cyfrowych. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Cyfrowy multimetr

· 6 ½ - cyfrowa rozdzielczość odczytu. 

· 11 funkcji pomiarowych: 

· napięcie i prąd stały (maks. 1000V/ 3A), 

· napięcie i prąd zmienny (maks. 750V/ 3A), 

· rezystancja metodą 2- i 4-przewodową, 

· częstotliwość i okres, 

· test diod i test ciągłości obwodu

· temperatura (czujniki termoparowe lub RTD).

· Różnorodne funkcje matematyczne: 

· NULL, 

· Max / Min / Avg, 

· test wartości granicznych (High/Low), 

· MX+B / Ratio / %, 

· pomiary poziomu dB/ dBm. 

Kluczowe cechy: 

· Karta opcjonalnego, 10-kanałowego skanera pomiarowego. 

· Szybki pomiar i transmisja do 2000 odczytów/s (rozdzielczość 41/2 cyfry). 

· Pamięć do 2000 odczytów. 

· Sterowanie komendami SCPI. 

· Interfejs USB w standardzie, obsługa protokołu USBTMC. 

· Opcjonalny interfejs GPIB. 

· Sterowanie programowe: 
- oprogramowanie firmowe 

- sterowniki LabView®, 

- sterowniki MatLab®. 
Napięcie stałe
	
	
	Rezystancja
wejściowa
	Dokładność przez 1 rok
±(%odczytu + %zakresu)
(w temp. 23C ±5C)

	Zakres
	Rozdzielczość
	
	

	100.000mV
	0.1µV
	> 10GΩ
	0.0050
	+ 0.0035

	1.000000V
	1.0µV
	> 10GΩ
	0.0040
	+ 0.0007

	10.00000V
	10µV
	> 10GΩ
	0.0035
	+ 0.0005

	100.0000V
	100µV
	10MΩ
	0.0045
	+ 0.0006

	1000.000V
	1mV
	10MΩ
	0.0045
	+ 0.0010

	Prąd stały

	
	Rezystancja
bocznika
	Dokładność przez 1 rok
±(%odczytu + %zakresu)
(w temp. 23C ±5C)

	Zakres
	Rozdzielczość
	
	

	10.00000mA
	10nA
	5.1Ω
	0.050
	+ 0.020

	100.0000mA
	100nA
	5.1Ω
	0.050
	+ 0.005

	1.000000A
	1µA
	0.1Ω
	0.100
	+ 0.010

	3.00000A
	10µA
	0.1Ω
	0.120
	+ 0.020

	Napięcie zmienne (wartość skuteczna)

	Zakres
	Rozdzielczość
	Częstotliwość
(Hz)
	Dokładność
(przez 1 rok, 23C ±5C)

	100.0000mV
	0,1µV
	
	

	
	
	3 ~ 5
	1.00
	+ 0.04

	
	
	5 ~ 10
	0.35
	+ 0.04

	
	
	10 ~ 20k
	0.06
	+ 0.04

	
	
	20 ~ 50k
	0.12
	+ 0.05

	
	
	50k ~ 100k
	0.60
	+ 0.08

	
	
	100k ~ 300k
	4.00
	+ 0.50

	
	
	3 ~ 5
	1.00
	+ 0.03

	
	
	5 ~ 10
	0.35
	+ 0.03

	1.000000V ~ 750.000V
	1.0µV ~ 1mV
	10 ~ 20k
	0.06
	+ 0.03

	
	
	20k ~ 50k
	0.12
	+ 0.05

	
	
	50k ~ 100k
	0.60
	+ 0.08

	
	
	100k ~ 300k
	4.00
	+ 0.50

	Prąd zmienny (wartość skuteczna)

	Zakres
	Rozdzielczość
	Częstotliwość
(Hz)
	Dokładność
(przez 1 rok, 23C ±5C)

	1.000000A
	1µA
	3 ~ 5
	1.00
	+ 0.04

	
	
	5 ~ 10
	0.30
	+ 0.04

	
	
	10 ~ 5k
	0.10
	+ 0.04

	3.000000A
	1.0µA
	3 ~ 5
	1.10
	+ 0.06

	
	
	5 ~ 10
	0.35
	+ 0.06

	
	
	10 ~ 5k
	0.15
	+ 0.06

	Rezystancja (metoda 4-przewodowa)

	Zakres
	Rozdzielczość
	Prąd testowy
	Dokładność
(przez 1 rok, 23C ±5C)

	100.000Ω
	100Ω
	1mA
	0.010
	+ 0.004

	1.000000kΩ
	1mΩ
	1mA
	0.010
	+ 0.001

	10.00000kΩ
	10mΩ
	100µA
	0.010
	+ 0.001

	100.0000kΩ
	100mΩ
	10µA
	0.010
	+ 0.001

	1.000000MΩ
	1Ω
	5µA
	0.010
	+ 0.001

	10.00000MΩ
	10Ω
	500nA
	0.040
	+ 0.001



	
	
	
	
	
	
	Dokładność przez 1 rok
	
	

	
	Zakres
	Rozdzielczość
	
	Prąd testowy
	
	±(%odczytu + %zakresu)
	
	

	
	
	
	
	
	
	(w temp. 23C ±5C)
	
	

	
	1.00000V
	10µV
	
	1 mA
	
	0.010 + 0.020
	
	

	
	Częstotliwość i okres
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dokładność przez 1 rok
	
	

	
	Zakres
	Częstotliwość (Hz)
	±(%odczytu + %zakre-
	
	

	
	
	
	su)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(w temp. 23C ±5C)
	
	

	
	
	3 ~ 5
	
	
	0.10
	
	

	
	100mV ~ 750V
	5 ~ 10
	
	0.05
	
	

	
	
	10 ~ 40
	
	0.03
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40 ~ 300k
	0.01
	
	

	
	Charakterystyka funkcji pomiarowych
	
	
	

	
	Funkcje matematyczne
	NULL, MIN/MAX/AVG, dBm, dB, MX+B, RATIO, %, test wartości
	
	

	
	
	granicznych (z wyjściem TTL)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Napięcie stałe
	Wejściowy prąd polaryzujący : <30pA @ 25°C
	
	

	
	
	Zabezpieczenie przepięciowe : 1000V
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Prąd stały
	Zabezpieczenie wejścia : bezpiecznik 3A/250V
	
	

	
	Napięcie zmienne
	Impedancja wejściowa : 1MΩ // 100pF
	
	
	

	
	
	Zabezpieczenie przepięciowe : 750Vrms (wszystkie zakresy
	
	

	
	
	
	
	

	
	Prąd zmienny
	Zabezpieczenie wejścia : bezpiecznik 3A/250V
	
	

	
	
	Maksymalna rezystancja przewodów (4-przewodowa): 10%
	
	

	
	Rezystancja
	zakresu na przewód na zakresach 100Ω i 1kΩ; 1kΩ na przewód
	
	

	
	
	na pozostałych zakresach
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Zabezpieczenie przepięciowe : 1000V (wszystkie zakresy)
	
	

	
	Test ciągłości
	sygnalizacja akustyczna, rezystancja progowa: ustawiana od 1Ω
	
	

	
	
	do 1000Ω
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Temperatura
	Sondy termoparowe: E, J, K, N, R, S i T
	
	
	

	
	
	Czujniki RTD: pomiar 2-, 3- i 4-przewodowy
	
	

	
	
	Konwersja temperatury: ITS-90, IEC751, Callendar-Van Dusen
	
	

	
	Sterowanie zdalne
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odczyty/impulsy
	1 ~ 50000
	
	
	
	
	
	

	
	wyzwalające
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Opóźnienie wyzwalania
	0 ~ 3600s
	
	
	
	
	

	
	Pamięć
	2000 odczytów
	
	
	
	
	

	
	Zgodność ze standarda-
	SCPI (IEEE-488.2) / Agilent34401
	
	
	

	
	mi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Interfejsy
	USB (standardowo), GPIB (opcja)
	
	
	

	
	Dane ogólne
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pobór mocy
	maks. 25VA
	
	
	
	
	

	
	Zasilanie
	100V / 120V / 220V / 240V; 45Hz ~ 440Hz
	
	


V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1 miesiąc od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy cyfrowego multimetru – 2 sztuki (spr. nr rej. ZP/ZN-50/15)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 17.11.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015 o godzinie 13:20, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Sylwia Całus, tel.: 725 310 803, e-mail: silvia.calus@gmail.com 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,


XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








8

