Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy demineralizatora
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy demineralizatora. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Demineralizator 

Informacje ogólne:

Zasilanie: woda wodociągowa

Wydajność: 4 l/h

Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min

Przewodność < 0,06 μS/cm

Norma:

Woda oczyszczona w urządzeniu powinna spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód II i III stopnia czystości.

Zastosowanie:

Analizy instrumentalne UV-VIS, AAS, ICP/MS, IC, przygotowywanie roztworów buforowych i odczynników, przygotowywanie pożywek, ogólne mycie i płukanie, zasilanie systemów doczyszczających.

Parametry techniczne:

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej

• Stopnie oczyszczania wody:

- filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie)

- filtracja na filtrach węglowych

- odwrócona osmoza

- wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna główna)

- powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna końcowa)

Wydajność systemu:

• ok. 4 – 4,5 dm3/h (dobowa ok. 100 dm3)

• Przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 0,06 μS/cm

• Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa

• Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody o zasięgu min. 2 m

• Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody

- pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2μm)

• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej

• Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku

• Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa

• Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących)

• System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40ºC

• Pobór mocy urządzenia poniżej 1W

• Zasilanie: 230V/50Hz

• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia

Funkcje monitorujące pracę systemu:

• Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający:

- wyświetlacz LCD 2x16 znaków

- konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej

- zegar wyświetlający datę oraz godzinę

- alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego

- alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych

- podgląd terminów serwisowych

- wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem

- możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia

• Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Parametry wody zasilającej:

• Przewodność < 1200 μS/cm

• Ciśnienie > 0,35 MPa

• Temperatura: 5-40 ºC

• Twardość < 250 mg CaCO3/dm3
• Żelazo < 0,2 mg/dm3
Przyłącza w miejscu instalacji:

- przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾”

- gniazdko 230V

- odpływ do kanalizacji

Dodatkowo do urządzenia powinny być dołączone 3 filtry wstępne i 3 wkłady jonowymienne.
	


Instrukcja obsługi w języku polskim.

Gwarancja – 24 miesiące.

Montaż i przeszkolenie dla 2 osób w cenie urządzenia.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

4 tygodnie od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy demineralizatora (spr. nr rej. ZP/ZN-02/16)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena: cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 09.02.2016 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2016 o godzinie 13:20, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Ewa Okoniewska, tel.: 504 465 322, e-mail: eokoniewska@is.pcz.czest.pl
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








5

