Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK - 63/16

Częstochowa dnia: 2016-02-02

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa aparatury dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-03/A/16

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną wyposażoną w port RS232 bez portu USB? Jest to wystarczające rozwiązanie do komunikacji urządzenia z komputerem. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia komunikacji z komputerem wyłącznie poprzez port RS232. Korzystniejszym dla zamawiającego jest urządzenie posiadające port USB oraz RS232.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o wartości stabilności i jednorodności temperatury w +4ºC wynoszącej +/- 0,7ºC? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o wartości stabilności i jednorodności temperatury w +4ºC wynoszącej +/- 0,7ºC. Korzystniejszym dla zamawiającego jest chłodziarka laboratoryjna zapewniająca możliwie największą stabilności temperatury

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2:

Pytanie 1.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wymaga dostarczenia pieca na 12 stanowisk wraz z kolbami.

Czy zamawiający uzna za równoważne dostarczenie pieca na 20 stanowisk ?

Takie rozwiązanie zapewnia większą przepustowość pracy.

Odpowiedź 1.

Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie pieca na 20 stanowisk, pod warunkiem, że będzie on posiadał dwa niezależne moduły grzewcze, pracujące niezależnie od siebie.

Pytanie 2.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wymaga dostarczenia dwóch niezależnych modułów grzewczych po 6 stanowisk każdy o zakresie temperaturowym do 580°C i stabilności ±2°C do 200°C, a powyżej tej temperatury może się wahać maksymalnie do ± 5°C.

Czy zamawiający uzna za równoważne dostarczenie jednego modułu grzewczego na 20 stanowisk o stabilności temperatury w całym zakresie do ±0,5°C i temperaturze maksymalnej 450 °C?

Blok grafitowy zastosowany w aparacie do przygotowania próbek używa zaawansowanej technologii wysokotemperaturowego napromieniowania w podczerwieni oraz mikroprocesorowej platformy sterowania, która zapewnia dokładne sterowanie temperaturą i szybki jej przyrost. Instrument posiada dwa tryby przyrostu temperatury: liniowy i oparty na krzywej, a także oferuje 20 programów przygotowania próbek z wykorzystaniem nieliniowego ich ogrzewania. Dodatkowo dzięki zastosowaniu specjalnego procesu antyutleniającego przy produkcji bloku ma on znacznie większą żywotność oraz zapewnia bardziej jednorodne podgrzewanie próbek.

Zastosowanie jednego bloku grzewczego pozwala także na ograniczenie elementów aparatury i związane z tym koszty wymiany częściami.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie uzna za równoważne dostarczenie jednego modułu grzewczego na 20 stanowisk, o temperaturze pracy do max. 450 °C

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mineralizatora IR 12-stanowiskowego

- z zakresem temperatur do 830 °C,

- oraz z 4 promiennikami podczerwieni zamontowanych równolegle, które zapewnią jednorodne promieniowanie ciepła do wszystkich próbek

- z czasem dojścia do temperatury zaprogramowanej ok. 1 minuty?

Odpowiedź 3.

Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie mineralizatora IR 12-stanowiskowego z zakresem temperatury do 830 °C pod warunkiem, że będzie on posiadał dwa niezależne moduły grzewcze, pracujące niezależnie od siebie.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie destylatora z cyfrową regulacją wydajności pary w zakresie od 40 do 100 %?

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie destylatora z cyfrową regulacją wydajności pary w zakresie od 40 do 100%.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza piec do mineralizacji na 20 stanowisk z kolbami o pojemności 250 ml wyposażony w dwa niezależne moduły grzewcze po 10 stanowisk każdy?

Odpowiedź 5.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Z uwagi na inną niż w specyfikacji pojemność kolb.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy pieca do 450 °C ?

Odpowiedź 6.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza system grzania oparty nie na podczerwieni lecz na standardowych grzałkach z konstrukcją zapewniającą jednorodne grzanie wszystkich próbek ?

Odpowiedź 7.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku jednostki destylacyjnej możliwość zachowania w pamięci co najmniej 5 metod prowadzenia procesu destylacji?

Odpowiedź 8.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuszcza czas dostawy zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldaha wynoszący 8 tygodni?

Odpowiedź 9.

Zamawiający nie dopuszcza czasu dostawy wynoszącego 8 tygodni.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modułu do prób stałych z temperaturą stałą na piecu do 10000C i z lokalnym i chwilowym wzrostem temperatury reakcji do ok. 1700 0C, powstałej podczas spalania foli opakowania próbki (w wyniku reakcji egzotermicznej), co pozwala na zwiększenie żywotności pieca (gwarancja na blok piecowy 10 lat)?

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zamawiający wymaga modułu do prób stałych z temperaturą w piecu co najmniej 1300 °C.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie naważek do powyżej 1 g?

Komentarz:

Proponowane rozwiązanie stosowane do prób środowiskowych jak gleby, osady, minerały komposty, biomasa) w zupełności pozwala na prawidłowe oznaczanie węgla, zarówno pod względem wielkości naważki (do 1 g) jak i temperatur na bloku piecowym (ok 960-10000C).

Natomiast proponowana technika pastylkowania próbek stałych lub kapsułkowania próbek ekstremalnie gęstych w folii cynowej oraz rozwiązanie techniczne układu podawania próbek stałych pozwala na rozbudowę aparatu o opcję oznaczania węgla        w próbkach stałych z możliwością całkowicie automatycznego podawania z autosamplera np. 60-pozycyjnego również próbek stałych, co pozwala na analizę większych serii próbek stałych bez angażowania operatora. Takiej możliwości na ogół nie mają aparaty z dodatkowym piecem na łódki wprowadzane ręcznie do pieca.

Ponadto proponowany aparat gabarytowo zajmuje tyle samo miejsca na stole w trybie pracy z próbkami ciekłymi jak i stałymi (nie wymaga dodatkowych zewnętrznych bloków), zmiana trybu pracy polega tylko na zmianie karuzeli autosamplera, zmianie rury spalań.

Proponowany analizator pracuje od 6-ciu lat w Oczyszczalni Ścieków Warta w Częstochowie, ale bez opcji na ciała stałe.

Aparat również posiada możliwość doposażenia o dodatkowy moduł do oznaczania TIC    w próbkach stałych.

Przy ocenie możliwości stosowania maksymalnych naważek często faktyczne ograniczenie masy próbki nie wynika bynajmniej ze sposobu podawania próbki,  ale z zawartości węgla ograniczonej górnym zakresem detekcji detektora IR określonym w wartości bezwzględnej węgla w mg C.

Zwykle bywa tak, że max wielkość naważki próbki stałej i tak jest ograniczona, gdyż może zostać przekroczony górny zakres oznaczalności detektora, która ze względu na detektor IR jest w analizatorach TOC jest zawsze mniejsza niż w przypadku detektorów TCD, stosowanych w klasycznych analizatorach elementarnych np. CHNS do szerokiego spektrum substancji organicznych i nieorganicznych.

Oznaczanie TC w próbach stałych w aparatach TOC jest tylko opcją dodatkową rozszerzającą ich możliwości o typowe stałe próbki środowiskowe i jest ograniczone od góry. Zastosowane w nich detektory IR ze względu na ich wysoką czułość, przeznaczone są głównie do prób ciekłych o koncentracjach węgla niższych o 3-4 rzędy wielkości niż w próbkach stałych nawet o niskich koncentracjach węgla (gleby, osady).

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zamawiający wymaga aby moduł do oznaczania węgla całkowitego (TC) w próbkach stałych umożliwiał spalanie próbki o naważce do co najmniej 3g.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wysokości 680 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych przez Zamawiającego wymiarów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Gdyż przy zachowaniu pozostałych wymiarów bez zmian, uzyskamy komorę suszarki o mniejszej pojemności.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną wyposażoną w menu w języku angielskim? Menu w zaoferowanej suszarce laboratoryjne jest łatwe i proste w obsłudze. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Pytanie 2.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Przy jednoczesnym dostarczeniu instrukcji w języku polskim.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny mineralizator o następujących parametrach:

ad. 7:

"Naczynia zabezpieczone przed zbyt wysokim ciśnieniem poprzez system wentylacji naczyń aktywowany po przekroczeniu ciśnienia max 100 barów"

ad.11

" Wkładanie naczyń do rotora poza piecem z możliwością wymiany pojedynczych segmentów w rotorze będącym w piecu tak by pracownik nie musiał przenosić całego rotora"

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza mineralizator o parametrach wskazanych powyżej.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny spektrometr o następującej charakterystyce:

"W skład zestawu wchodzi fabrycznie nowy optyczny spektrometr emisyjny plazmy sprzężonej indukcyjnie z pionowym lub poziomym ustawieniem palnika, sposobem oglądu plazmy tzw. Dual View, detektorem typu CCD lub CID oraz zamkniętym układem chłodzenia do jednoczesnego oznaczania pierwiastków w zakresie spektralnym, co najmniej od 167 nm do co najmniej 785 nm.

1. Spektrometr posiadający:

ad. 1.1.

"1. Wysokosprawny generator wysokiej częstotliwości o parametrach:

- układ chłodzenia: powietrzny lub zamknięty układ chłodzenia wodą.

-  co najmniej 3-kanałową pompę perystaltyczną

- trzy masowe lub pneumatyczne regulatory przepływu na gaz plazmy, wspomagający i gaz próbki"

ad. 1.2

"Układ optyczny o parametrach:

- równoczesny rejestracja widma pierwiastków z obu oglądów plazmy pionowym i poziomym 
w tym samym czasie lub sekwencyjnie, w trakcie jednego cyklu pomiarowego.

- polichromator o długości, co najmniej 380 mm stabilizowany w temperaturze, co najmniej 35° 
w celu zapewnienia doskonałej stabilności. Składający się z precyzyjnie wykonanego pryzmatu oraz echele'owskiej siatki dyfrakcyjnej o gęstości, co najmniej 52 linii/mm"

ad. 1.3

"Układ sterujący konfiguracją plazmy o parametrach:

- pionowo lub poziomo zorientowana plazma z pionowym i poziomym układem obserwacji,

- pionowo lub poziomo ustawiona dysza plazmy z programowalnym w płaszczyznach X-Y · kątem obserwacji polepszający poziom wykrywalności i zwiększający czułość,

- chłodzony wodą interfejs lub układ niewymagający wodnego chłodzenia interfejsu plazmy 
 i optyki chroniący przed obserwacją chłodnych stref plazmy, redukujący wpływ czynników   zakłócających oraz umożliwiający analizę próbek o wyższej zawartości rozpuszczonego ciała stałego i rozszerzający zakres liniowości wykonywanych oznaczeń w porównaniu 
z konwencjonalnymi układami typu dual-view.

- wysokość okna obserwacji ustawiana indywidualnie i zapisywana w metodzie dla poszczególnych pierwiastków dla palnika pionowego lub ustalona, optymalna pozycja odczytu 
dla palnika ustawionego poziomo"

ad. 1.4

"Detektor z matrycą diodową (CCD) lub matrycą CMOS (CID) o parametrach:

- detektor CCD lub CID z matrycą odwzorowującą echellogram w pełnym zakresie pomiarowym, co najmniej 167 - 785 nm, z podziałem za zakres widzialny i UV

- mocowany na bazie chłodzonej układem Peltier do temperatury, co najmniej - 35°C w celu minimalizacji prądu przy braku promieniowania i zminimalizowaniu szumów

- częstotliwość sczytywania informacji z matrycy, co najmniej 25 kHz"

ad. 1.6

"Urządzenie ma być również wyposażone w:

- co najmniej 3-kanałową pompę perystaltyczną z regulowaną prędkością, kontrolowaną 
z poziomu oprogramowania oraz komplet wężyków perystaltycznych"

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza spektrometr o charakterystyce wskazanej powyżej za wyjątkiem zmian w pkt. 1 ad. 1.1.

Zapis w pkt. 1 ad. 1.1. Zamawiający pozostawia bez zmiany.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o czasie rozgrzewu do temperatury maksymalnej (1200°C) wynoszącym do 60 min? W zaproponowanym urządzeniu użytkownik ma możliwość określenia wartości przyrostu temperatury w czasie od 3 do 20°C/min. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2.

Cy Zamawiający dopuści piec muflowy o pojemności 10 l oraz o wymiarach: wewnętrznych 18 x 25 x 23 cm (wys. x szer. x głęb.) i zewnętrznych 62 x 50 x 52 cm (wys. x szer. x głęb.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Pierwotnie podane wymiary pieca umożliwiają  jednoczesne  umieszczenie w nim 6 parownic kwarcowych o zew. średnicy ok. 86 mm. użytkowanych przez zamawiającego. Przy wymiarach podanych w zapytaniu jednocześnie do pieca wstawimy 4 – 5 parownic.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy z wentylacją na tylnej ścianie urządzenia, ale bez kanałów wlotu świeżego powietrza w dolnej części pieca?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Obecność kanałów wlotu świeżego powietrza jest konieczna aby dostarczyć niezbędną ilość tlenu dla prawidłowego przebiegu niektórych procesów. Poza tym obecność takich kanałów stwarza możliwość wprowadzenia dodatkowej termopary i obserwacji próbki.

Pytanie 4.

Czy Zamawiającego dopuści piec muflowy o mocy 2,8 kW? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 4.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

ZADANIA CZĘŚCIOWE NR 1-8

Pytanie 1.

Dotyczy § 7 ust. 1 i  3  umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 i 3 umowy w ten sposób, że wysokość kar umownych zostanie zmniejszona z 0,5 % do 0,1 %?

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnej zwłoki, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych w zakresie wskazanym powyżej. Zapisy umowy Zamawiający pozostawia bez zmiany.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  11.02.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 11.02.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

REKTOR POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ