Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  177/16

Częstochowa dnia: 2016-03-08

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa laboratoryjnego pieca muflowego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-08/A/16

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy z czasem nagrzewania do temperatury maksymalnej (1200°C) wynoszącym ok. 60 minut? W zaproponowanym urządzeniu użytkownik ma możliwość określenia wartości przyrostu temperatury w czasie od 3 do 20 °C/min. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach wewnętrznych 25 x 18 x 23 cm (wys, x szer. x gł.) oraz pojemności 10 litrów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2.

Nie. Pierwotnie podane wymiary pieca umożliwiają jednoczesne umieszczenie w nim 6 parownic kwarcowych o zew. średnicy ok. 86 mm. użytkowanych przez Zamawiającego. Przy wymiarach podanych w zapytaniu jednocześnie do pieca wstawimy 4-5 parownic.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o szerokości zewnętrznej 62 cm oraz zachowaniem pozostałych maksymalnych wymiarów zewnętrznych urządzenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów wewnętrznych podanych w specyfikacji.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach zewnętrznych 50 x 64 x 72 cm (wys. x szer. x gł.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 4.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów wewnętrznych podanych w specyfikacji

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy bez kanału wlotu powietrza w dolnej części pieca, ale z wentylacją na tylnej ścianie urządzenia, zintegrowaną z dużym kominkiem wentylacyjnym uchodzącym w górnej części urządzenia? Zaproponowane rozwiązanie pozwala również na dobrą wentylację wewnętrznej komory urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 5.

Nie. Obecność kanałów wlotu świeżego powietrza jest konieczna aby dostarczyć niezbędną ilość tlenu dla prawidłowego przebiegu niektórych procesów. Poza tym obecność takich kanałów stwarza możliwość wprowadzenia dodatkowej termopary i obserwacji próbki.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o mocy maksymalnej 2,8 kW? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 6.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wadze 80 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 7.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 8.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pisze: ,,Elementy grzejne w osłonach kwarcowych umieszczone w obu ścianach komory.” Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym elementy grzejne umieszczono w ścianach bocznych oraz w trzonie pieca?

Odpowiedź 8.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 9.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pisze: ,,Elementy grzejne w osłonach kwarcowych umieszczone w obu ścianach komory.” Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pieca muflowego,  w którym elementy grzejne zostały osłonięte płytami ceramicznymi?

Odpowiedź 9.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  17.03.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 17.03.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ