Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy stanowiska różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprzyrządowaniem 
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy stanowiska różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprzyrządowaniem. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kompletne stanowisko do analizy termicznej polimerów metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej, umożliwiające pomiary w zakresie temperatury od -170°C do +600°C, wyposażone w system schładzania mechanicznego w zakresie od -70°C do +600°C oraz oprogramowanie i urządzenia do przygotowania próbek do badań (w tym pobranie próbek i zamknięcie w naczynkach pomiarowych).
Szczegółowy opis cech wnioskowanego stanowiska:

1. Możliwy zakres temperatury pracy: -170°C do +600°C 

2. Tryb pracy DSC: heat flow - przepływowe 

3. Czujnik DSC wykonany ze stopu NiCr-CuNi, 

4. Dokładność pomiaru sygnału DSC minimum ± 1 % przy pomiarze wzorca Indu.

5. Zakres pomiaru strumienia cieplnego:  0 ... ±750 mW.
6. Stała czasowa czujnika min. 0,8 s

7. Rozdzielczośc cyfrowa: min. 0,25µW

8. Szum RMS: min. 1 µW

9. Limit detekcji: min. 10 µW

10. Stosunek wysokości do szerokości połówkowej piku topnienia materiału wzorcowego – indu In: 100 mW/°C 

11. Dokładnośc wyznaczenia temperatury: +/-0.1 K.
12. System chłodzenia mechanicznego w zakresie: -70°C do +600°C .

13. Mozliwość rozbudowy o system chłodzenia ciekłym azotem w zakresie temperatur:  -170°C do +600°C
14. Szybkości grzania /chłodzenia w zakresie od 0,001 do 500 K/min

15. Minimum trzy (wbudowane na stałe w urządzenie) masowe kontrolery przepływu gazów pozwalające na jednoczesne zasilanie urządzenia trzema gazami: dwoma reakcyjnymi i jednym ochronnym. Możliwość zmiany programowlanej atmosfery gazowej w trakcie trwania pomiaru.

16. Dokładność kontroli i sterowania przepływami gazów (ochronymi dwoma reakcyjnymi reakcyjnymi); ±1ml/min, sterowanie z poziomu oprogramowania.

17. Urządzenie wyposażone w 20 pozycyjny automatyczny podajnik próbek, także dla tygli ciśnieniowych, z możliwością wymiany wzorca odniesienia.
18. Urządzenie wyposażone w zestaw do kalibracji dla tygli aluminiowych klasycznych oraz tygli aluminiowych o wklęsłym dnie.
19. Oprogramowanie do zarządzania badaniem oraz podajnikiem o następujących funkcjach:
· Możliwość przedstawienia sygnału DSC po eliminacji wpływu stałej czasowej i oporu cieplnego czujnika Tau R

· możliwość tworzenia własnych baz danych badanych materiałów

· możliwość automatycznej analizy krzywej (wyznaczenie charakterystycznych temperatur oraz entalpii przemian)

· automatyczna identyfikacja badanych związków z podaniem prawdopodobieństwa zgodności z materiałem wzorcowym

· zdefiniowane metody pomiarowe dla wybranej grupy materiałów np. Polimerów

· możliwość definiowania i zapisywania metod pomiarowych użytkownika

· możliwość ingerencji w program temperaturowy podczas trwania pomiaru próbki,

· możliwość zdalnego zarządzania pomiarem na odległość bez konieczności obecności przy stanowisku badawczym (za pomocą aplikacji na tablet lub telefon)

20. Zestawy próbek kalibracyjnych minimum 5 substancji z certyfikatem zgodności 

21. Prasa mechaniczna do uszczelniania pojemniczków (naczynek) DSC wyposażona w przystawki umożliwiające zamykanie naczynek z dnem płaskim oraz z dnem wklęsłym

22. Zestaw min. 150 naczynek z dnem wklęsłym z pokrywkami (materiał aluminium, pojemność 30/40 ml)

23. Zestaw min 450 naczynek z dnem płaskim z pokrywkami (materiał aluminium, pojemność 30/40 ml)

24. Zestaw ręcznych prasek do pobierania próbek do badań w tym do przycinania granulatu tworzyw pierwotnych

Cena urządzenia powinna zawierać:

· Dostawę do Wnioskującego, 

· Instalację i uruchomienie,

· Szkolenie,

· Gwarancję minimum 24 miesiące

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

8 tygodni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy stanowiska różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprzyrządowaniem (spr. nr rej. ZP/ZN-04/16) ”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 19.04.2016 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2016 roku o godzinie 13:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Przemysław Postawa, tel.: 34 325 05 39, e-mail: postawa@ipp.pcz.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








5

