Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK - 317 /16

Częstochowa dnia: 2016-04-12

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa wysokociśnieniowego mineralizatora mikrofalowego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-13/A/16

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Czy dopuszczą Państwo aparat o następujących parametrach:

- Mineralizacja próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych.

- Układ dwóch magnetronów dający  całkowitą moc mikrofalową min. 1700 Wat.

- Emisja energii mikrofalowej niepulsacyjna w całym zakresie, nie tylko w kilku wybranych wartościach mocy.

- Kontrola temperatury w naczyniu referencyjnym od temperatury pokojowej do min. 300°C oraz bezkontaktowy czujnik podczerwieni do kontroli temperatury wszystkich naczyń 
w rotorze od temperatury pokojowej do min. 300°C. Wyświetlanie indywidualnych profili temperatury zewnętrznej i wewnętrznej wszystkich naczyń w rotorze ze wskazywaniem przegrzania lub niedogrzania konkretnego naczynia.

- Czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach, monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie.

- Zestaw zawierający rotor min. 8 pozycyjny z kompletem 8 naczyń wysokociśnieniowych o pojemności min. 100 ml wykonanych z teflonu TFM do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasów, w tym z HF.

- Maksymalne ciśnienie 140 barów.

- Maksymalna temperatura 310oC.

- Naczynia hermetycznie zamknięte w czasie całego procesu mineralizacji, więc nie jest potrzebny system kontroli uwalniający nadmiar oparów.

- Dynamiczny, automatyczny dobór mocy w celu śledzenia zadanego profilu temperatury.

- Wbudowany system wyciągowy o dużym przepływie, odporny na działanie kwasów.

- Komora w całości wykonana ze stali kwasoodpornej i zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami kilkoma warstwami PTFE.

- Komora wyposażona w mechaniczny system mieszania powietrza, zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal.

- Drzwi z wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory w trakcie trwania procesu.

- Automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu.

- Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym.

- Oprogramowanie sterujące obowiązkowo w języku angielskim, umożliwiające edytowanie, zapamiętywanie, uruchamianie nieograniczonej ilości metod oraz graficzny podgląd aktualnych parametrów przebiegu procesu.

- Możliwość podglądu przebiegu procesu na ekranie komputera.

- Bezpłatna instalacja i szkolenie aplikacyjno – użytkowe (dla min. 3 osób) w siedzibie Zamawiającego – min. 1 dzień, w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim.

- Gwarancja - min. 24 miesiące, licząc od daty odbioru aparatury.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza aparatu o powyższych parametrach. Zamawiający wymaga zestaw zawierający rotor min. 15 pozycyjny z kompletem 15 naczyń wysokociśnieniowych, oprogramowanie sterujące obowiązkowo w języku polskim i angielskim oraz możliwość zdalnego podglądu przebiegu procesu na ekranie komputera oraz innego urządzenia mobilnego. Powyższy aparat nie spełnia wymagań Zamawiającego, które uzależnione są od charakteru pracy wykonywanej w Instytucie.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  19.04.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 19.04.2016 r. o godz. 13.10 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr Małgorzata Sierżant

Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ