Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  318 /16

Częstochowa dnia: 2016-04-12

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą sprężoną indukcyjnie z pionowym i z poziomym ustawieniem palnika dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-11/A/16

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

PYTANIE NR 1

Opisany w treści SIWZ przedmiot zamówienia wskazuje na konkretnego producenta i konkretny model urządzenia, co stoi w sprzeczności z ustawową zasadą uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy następujące rozwiązania techniczne Zamawiający uzna za równoważne, przy gwarancji przydatności oferowanego urządzenia do opisywanej aplikacji i zagwarantowaniu niższych kosztów eksploatacyjnych niż dla rozwiązania opisywanego w SIWZ:

1.       Poziome ułożenie palnika

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na spektrometr ICP-OES z poziomą i/lub pionową konfiguracją palnika oraz z możliwością aksjalnej i radialnej obserwacji plazmy pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

2.       Częstotliwość falowa >40Hz dająca lepszą kontrolę nad plazmą

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na spektrometr ICP-OES z generatorem o częstotliwości falowej >40MHz

3.       Detektor III generacji SCD zamiast starszego detektora CCD

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na spektrometr ICP-OES wyposażony w detektor CCD lub SCD lub CID

4.       Zakres spektralny 163-782 nm z możliwością analizowania pierwiastków wymienionych explicite a także charakterystycznych dla opisywanej aplikacji

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na spektrometr ICP-OES z szerszym zakresem spektralnym tj do 782nm. Zamawiający wymaga jednak  by dolny zakres spektralny był minimum od 130nm z uwagi na konieczność analizy chlorków, bromków oraz jodków.

5.       Zakres mocy generator 750-1500W (wystarczający dla wszystkich pomiarów dzięki wysokiej sprawności)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza generator o mocy 750-1500 W pod warunkiem, że jest kontrolowana z oprogramowania dostępna w całym oferowanym zakresie.

6.       Regulacja przepływu argonu rozpylacza przepływomierzem masowym, pozostałe regulowane dyszami.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.  Zamawiający wymaga aby oferowany spektrometr wyposażony był w regulator przepływów, kontrolowany z  komputera z możliwością regulacji wszystkich przepływów argonu

7.       Trójkanałowa pompa perystaltyczna (prostszy układ wprowadzania próbki)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zamawiający wymaga aby oferowany spektrometr wyposażony był w czterokałową pompę perystaltyczną.

8.       Oprogramowanie w języku angielskim bazujące na ikonach oraz pomocy i „dymkach” w j. polskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie spektrometru dostępne było w języku polskim oraz angielskim.

PYTANIE NR 2

Czy dopuszczą Państwo aparat o następujących parametrach:

1.1. Wysokosprawny generator wysokiej częstotliwości o parametrach:

- częstotliwość falowa: 40,68 MHz

- układ chłodzenia: zamknięty układ chłodzenia, wodny

- zakres regulacji mocy w zakresie co najmniej : 700 W - 1550W  kontrolowana z oprogramowania dostępna w całym oferowanym zakresie

- system wzbudzania wykonany w technologii półprzewodnikowej

- automatyczna kontrola zapalania i gaszenia plazmy

- ustawianie optymalnych parametrów w zależności od analizowanych próbek - indywidualnie zapisywane w każdej metodzie

- masowe regulatory wszystkich przepływów argonu, kontrolowane oraz sterowane z poziomu oprogramowania

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na spektrometr o częstotliwości falowej 40,68 MHz.

1. 2. Układ optyczny o parametrach:

- system oparty na detektorze HDD, bazującym na 2 fotopowielaczach, rejestrujący widmo w zakresie pomiarowym co najmniej 120 - 800nm, umożliwiający także analizę takich pierwiastków jak Cl, Br, I

- sekwencyjny pomiar widma

- zoptymalizowana optyka  zapewniająca uzyskiwanie niskich poziomów detekcji i maksymalnej stabilności, bazująca na klasycznej siatce dyfrakcyjnej 2400 rowków/mm

- system optyczny wraz z detektorem/detektorami stabilizowany temperaturowo w celu zapewnienia doskonałej stabilności

- system optyczny zapewniający stałą rozdzielczość spektralną w zakresie poniżej 330nm na poziomie 5pm;

- układ optyczny niewymagający przepłukiwania gazem szlachetnym w celu analiz linii w zakresie UV, tj. poniżej 190nm

- najkrótszy czas integracji sygnału 0,1s.

- najkrótszy czas pomiaru dla jednej analizy: <2 sek.

- technologia umożliwiająca jednoczesną integrację sygnałów bardzo intensywnych i bardzo niskich przy zachowaniu optymalnego stosunku sygnału do szumu,

- dynamiczny zakres wzmocnienia: min. 9 rzędów

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na spektrometr z systemem optycznym rejestrującym widmo w szerszym zakresie, tj. od 120 do 800nm

Zamawiający wymaga aby pomiar widma był jednoczesny lub w pełni jednoczesny .

1.3. Konfiguracja plazmy:

- nie wymagająca optymalizacji ustawień parametrów

- pionowa z radialnym układem obserwacji,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na układ nie wymagający optymalizacji ustawień parametrów. Zamawiający wymaga złożenia oferty na spektrometr w konfiguracji z plazmą pionową i/lub poziomą z możliwością axialnej i radialnej obserwacji plazmy.

1.4. Urządzenie wyposażone w:

- zintegrowaną trójkanałową pompę perystaltyczną z regulowaną prędkością, kontrolowaną z poziomu oprogramowania oraz komplet wężyków perystaltycznych,

- rozpylacz umożliwiający analizę szerokiego zakresu prób włącznie z próbami posiadającymi związki nierozpuszczone wraz ze szklaną komorą mgielną, tolerancja TDS do 30% - 2 komplety.

- 2 palniki kwarcowe,

- wężyki do pompy (5 kompletów)

- niezbędne roztwory kalibracyjne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga złożenia oferty na spektrometr ICP-OES wyposażony w co najmniej 4 kanałową pompę perystaltyczną

1.5. Do sterowania urządzeniem oraz zbierania danych pomiarowych  dołączony kompatybilny zestaw PC składający się z jednostki centralnej z monitorem oraz drukarką wraz z oprogramowaniem sterującym, kontrolnym i umożliwiającym obróbkę danych i generowania raportów.

Odpowiedź Zamawiającego: Powyższy zapis jest zgodny ze SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapis.

1.6. Do pracy z urządzeniem, tj. do sterowania wszystkimi parametrami aparatu, w tym przepływem gazów, zapalaniem i gaszeniem plazmy, mocą generatora, monitorowania parametrów pracy, kalibracji oraz wykonywania pomiarów wraz z rejestracją wyników, ich obróbką i tworzeniem raportów, dostarczone i zainstalowane oprogramowanie w języku angielskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga złożenia oferty na spektrometr ICP-OES z oprogramowaniem w języku polskim oraz w j. angielskim

1.7. Niskie, gwarantowane zużycie argonu plazmy nie wyższe niż 12 l/min w trakcie pracy oraz brak zużycia argonu w trybie z wyłączoną plazmą

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza spektrometr z użyciem argonu plazmy nie wyższe nie 12 l/min w trakcie pracy oraz brak zużycia argonu w trybie z wyłączoną plazmą.

PYTANIE NR 3:

Na podstawie art. 38, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyżej wymienionym przetargu:

------

Czy Zamawiający dopuszcza następujący opis przedmiotu zamówienia ?

Nasza propozycja:

„Fabrycznie nowy optyczny spektrometr emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie z poziomym ustawieniem palnika , z podwójnym sposobem oglądu plazmy, tj. aksjalnym oraz radialnym, wyposażony w system optyczny z detektorami typu CID do jednoczesnego oznaczania pierwiastków w zakresie spektralnym co najmniej  od 166nm do co najmniej 847 nm.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zakresu spektralnego od co najmniej 130 nm do co najmniej 766 nm.

--------

Ad.1. 1.

Jest:

„-układ chłodzenia: powietrzny”

Czy Zamawiający dopuszcza:

„układ chłodzenia w zamkniętym układzie wodnym (chiller)”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza stosowanie układu chłodzenia w zamkniętym układzie wodnym

--------

Jest:

„- zakres regulacji mocy w zakresie co najmniej : 600 W - 1700W  kontrolowana z oprogramowania dostępna w całym oferowanym zakresie zarówno dla osiowej obserwacji plazmy jak i dla radialnej”

Czy Zamawiający dopuszcza zapis:

„- zakres regulacji mocy w zakresie co najmniej : 750 W - 1500W  kontrolowana z oprogramowania, dostępna do 1350W dla osiowej obserwacji plazmy jak i dla radialnej”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza generator o mocy 750-1500 W pod warunkiem, że jest kontrolowana z oprogramowania dostępna w całym oferowanym zakresie.

--------

Ad. 1.2.

Jest:

„- system oparty na detektorze/detektorach  CCD rejestrujący widmo w zakresie pomiarowym co najmniej 130 - 766nm, umożliwiający także analizę takich pierwiastków jak Cl, Br, I”

Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważny zapis:

„- system oparty na detektorze/detektorach  CID rejestrujący widmo w zakresie pomiarowym co najmniej 166 - 847nm”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia spektrometru wyposażonego w system optyczny umożliwiający rejestrację widma w zakresie pomiarowym od min 130 do 766nm

-------------------

Jest:

„- zoptymalizowana optyka bez elementów ruchomych zapewniająca uzyskiwanie niskich poziomów detekcji i maksymalnej stabilności”

Czy Zamawiający dopuszcza zapis:

„- zoptymalizowana optyka zapewniająca uzyskiwanie niskich poziomów detekcji i maksymalnej stabilności”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

---------------------

Jest:

„- system optyczny zapewniający stałą rozdzielczość spektralną w zakresie poniżej 330nm poziomie 8pm; rozdzielczość pixel do pixela < 3pm”

Czy Zamawiający dopuszcza następujący zapis:

„- system optyczny zapewniający stałą rozdzielczość spektralną w zakresie 200nm poziomie 7pm;”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na spektrometr ICP-OES wyposażony w system optyczny umożliwiający uzyskanie stałej rozdzielczości na poziomie co najmniej 8pm w całym zakresie pomiarowym poniżej 330nm

----------------------

Jest:

„- najkrótszy czas integracji sygnału 0,1ms.

- najkrótszy czas pomiaru dla jednej analizy: <2 sek.”

Czy Zamawiający zgadza się na zapis:

„Możliwość ustawienia krótkich i długich czasów integracji sygnału, w zależności od analizowanych próbek i zakresów stężeń.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza „Możliwość ustawienia krótkich i długich czasów integracji sygnału, w zależności od analizowanych próbek i zakresów stężeń” pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących najkrótszego czasu integracji poniżej 0,1ms oraz najkrótszego czasu pomiaru dla jednej analizy poniżej 2 sekund.

---

Jest:

„Układ optyczny niewymagający przepłukiwania gazem szlachetnym w celu analiz linii w zakresie UV, tj. poniżej 190nm”

Nasze pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na przepłukiwaniu optyki argonem w minimalnej ilości 2l/min.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na spektrometr ICP-OES wymagający przepłukiwanie optyki argonem

------

Jest:

„- dynamiczny zakres wzmocnienia: min. 9 rzędów”

Czy Zamawiający rozumie przez ten zapis dynamiczny zakres detektora i możliwość oznaczania pierwiastków o stężeniach w zakresie 9 rzędów?

Odpowiedź Zamawiającego: Poprzez dynamiczny zakres wzmocnienia rozumie się uzyskanie intensywności dla rejestrowanych linii analitycznych w zakresie do min. 100Mcps

----

Ad.1.3.

Jest:

„- poziomo i pionowo (dowolna możliwość montażu w pionie lub poziomo) zorientowana plazma z aksjalnym oraz radialnym układem obserwacji”

Czy Zamawiający dopuszcza:

„- poziomo zorientowana plazma z aksjalnym oraz radialnym układem obserwacji”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza plazmę  zorientowanej poziomo i/lub pionowo z aksjalnym oraz radialnym układem obserwacji  pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ

----------

Ad.1.7.

Jest:

„Niskie, gwarantowane zużycie argonu plazmy nie wyższe niż 15 l/min w trakcie pracy oraz brak zużycia argonu w trybie z wyłączoną plazmą”

Czy Zamawiający dopuszcza zapis:

„Niskie zużycie argonu plazmy w czasie pracy nie wyższe niż 15l/min (zakres regulatora przepływu gazu plazmowego od 0 do 20 l/min.) i minimalne zużycie argonu w trybie z wyłączoną plazmą na poziomie 2l/min.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższy zapis w zakresie: „Niskie zużycie argonu plazmy w czasie pracy nie wyższe niż 15l/min (zakres regulatora przepływu gazu plazmowego od 0 do 20 l/min.). W trybie z wyłączoną plazmą wymagany jest brak zużycia argonu

PYTANIE NR 4

Ogłoszony przetarg opisuje jeden model spektrometru ICP w związku z powyższym, czy akceptujecie Państwo następujące, alternatywne rozwiązania:

PYTANIE:

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie spektrometru o następujących parametrach:

- z systemem optycznym z detektorami CCD do jednoczesnego oznaczania pierwiastków w zakresie spektralnym co najmniej od 167nm do co najmniej 785nm;

Odpowiedź Zamawiającego: Przedstawiony w zapytaniu zakres spektralny nie spełnia wymagań zamawiającego.

- z zakresem regulacji mocy w zakresie: 700 W -1500 W kontrolowana z oprogramowania dostępna w całym oferowanym zakresie zarówno dla osiowej obserwacji plazmy jak i dla radialnej

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza generator o mocy 750-1500 W pod warunkiem, że jest kontrolowana z oprogramowania dostępna w całym oferowanym zakresie.

- z efektywnością generatora RF co najmniej 75%;

Odpowiedź Zamawiającego: Przedstawiona w zapytaniu efektywność generatora nie spełnia wymagań zamawiającego. Zamawiający wymaga zaoferowania generatora o efektywności powyżej 80%

- z układem optycznym z możliwością przepłukiwania gazem szlachetnym;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na spektrometr ICP-OES wymagający przepłukiwanie optyki argonem

-  z tylko jednym (pionowym) ustawieniem palnika oraz jednocześnie podwójnym sposobem oglądu plazmy

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na spektrometr z alternatywnym rozwiązaniem technicznym pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że parametry techniczne wyspecyfikowane w SIWZ w sposób jednoznaczny wskazują na model aparatu z oferty tylko jednej firmy na rynku, co w świetle prawa jest niezgodne z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  19.04.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 19.04.2016 r. o godz. 13.20 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr Małgorzata Sierżant

Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ