SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. pH-metr / konduktometr / solomierz
a) Cechy ogólne - pH-metr / konduktometr / solomierz
· Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany przez zasilacz 12V.

· Podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.

· Mierzy pH, potencjał redox, przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę.

· Zakresy: przewodność 0÷1999,9mS/cm, zasolenie NaCl 0÷250g/l, zasolenie KCl 0÷200g/l, pH -2,000÷16,000, potencjał redox ±1999,9mV, temperatura -50,0÷199,9OC.
· Dokładność: przewodność ±0,1%, pH ±0,002, redox ±0,1mV, temperatura ±0,1 OC. 

· Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

· Funkcja zegara z kalendarzem.

· Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo

            lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.

· Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.

· Pamiętanie terminu kalibracji.

· Wyjście USB.

· Przyrząd spełnia wymogi GLP.

b) Cechy szczegółowe - Pomiar przewodności

• Pełny zakres pomiarowy przewodności, zarówno dla ultra czystych wód jak i solanek.

• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.

• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.

• Możliwość wprowadzenia do pamięci stałej K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy.

• Możliwość płynnej zmiany temperatury odniesienia.
• Zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC).

• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, 
a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.

• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości). 

c) Cechy szczegółowe - Pomiar pH

• Pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności. 

• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.

• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.

• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.

• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury.

• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.

• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.

• Określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

2. Elektrody (suma sztuk 3)
a) Uniwersalna elektroda kombinowana w tym do wody, ścieków, zanieczyszczonych próbek, kosmetyków, detergentów, substancji organicznych, protein, smarów, olejów, wina, mięsa, serów – SZTUK 1
· Zakres pH 0 ÷ 14 pH, Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH, Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C, Typ łącznika Podwójny Ag/AgCl / 3-molowy zagęszczony KCl, Obudowa i tulejka Polipropylen, Długość 150 mm, Średnica 12 mm, Długość kabla 1,0m, Złącze BNC.
· Plastykowa tulejka chroniąca łącznik, tulejka do  jest integralną częścią elektrody. Tulejka ta może być wymieniana, a jej rodzaj dobierany jest w zależności od mierzonej substancji.
b) Czujnik konduktometryczny, platynowy, zanurzeniowy, stała K=10, SZTUK 1

c) Elektroda redox, zakres pomiarowy ± 2000 mV, platynowa, szklana, 
z uzupełnieniem roztworu odniesienia, SZTUK 1
3. Akcesoria

· Konduktometryczny roztwór kontrolny 147Us/cm, 250ml.
· Roztwór do kontroli poprawności wskazań elektrody redox 220Mv, 100ml.
4. Gwarancja
• Gwarancja na przyrząd min. 24 miesiące.
Strona 2 z 2

