SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Demineralizator

Parametry techniczne:

· Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.

· Stopnie oczyszczania wody: 

· Filtry wstępne (prefiltr osadowy 5µm oraz moduł osadowo-węglowo-zmiękczający) 

· odwrócona osmoza,

· podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

· kapsuła mikrofiltracyjna 0,22 µm 

· Wydajność systemu: ok. 10 - 12 dm3/h (dobowa 240 - 280 dm3).

· Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm.

· Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.

· System wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania z automatyką 24V.

· Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w kran wody demi o zasięgu min. 2 m.

· Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej drugiej klasy czystości.

· Dodatkowy punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,22μm) 
· Ruchome, regulowane ramię mocujące punkty poboru wody – możliwość regulacji ustawień w zakresie: góra/dół, przód/tył, prawo/lewo.

· Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, itp.

· Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody.

· Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
· Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących).
· Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
· System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
· Pobór mocy urządzenia poniżej 25W.

· Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej inox.
Funkcje monitorujące pracę systemu:

· wyświetlacz LCD 

· konduktometr dokonujący pomiaru temperatury oraz przewodnictwa wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm,

· automatyczna kompensacja temperatury,

· zegar wyświetlający datę oraz godzinę,

· alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych,

· alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego,

· alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,

· podgląd terminów serwisowych,

· menu w języku polskim, 

· wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,

· możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia.

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:

· Manometr ciśnienia wody zasilającej.

· Przerwanie pracy systemu przy:

· niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia,

· pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.

Gwarancja: 
- min. 24 miesiące.

Materiały eksploatacyjne


· Filtry wstępne, czas pracy 6 miesięcy (prefiltr osadowy 5 µm oraz moduł osadowo-węglowo-zmiękczający) – SZTUK 4

· Wkłady jonowymienne, czas pracy 5000dm3 – SZTUK 2  


· Kapsuła mikrofiltracyjna 0,22µm – SZTUK 2



Strona 2 z 2

