Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy systemu termografii aktywnej
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy systemu termografii aktywnej.
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

System termografii aktywnej
W skład systemu wchodzą następujące elementy:

· kamera termowizyjna z niechłodzonym mikrobolometrycznym detektorem podczerwieni

· oprogramowanie sterujące współpracujące z kamerą

· źródło wymuszenia cieplnego

· oprogramowanie współpracujące z posiadaną kamerą FLIR ThermaCAM PM595 (10 licencji)

1. Parametry kamery termowizyjnej:

a) parametry detektora podczerwieni:

· detektor mikrobolometryczny FPA, minimalna rozdzielczość przestrzenna: 
336 x 256 (piksele), zakres widmowy w jednostkach długości fali: 7,5 – 14 µm, błąd pomiaru temperatury maks.: ±2 oC lub ±2 % wartości wielkości mierzonej;

· minimalna liczba zakresów pomiaru temperatury: 2;

· minimalny zakres kalibracji dla pierwszego zakresu pomiaru temperatury: 
-40°C…160°C;

· minimalny zakres kalibracji dla drugiego zakresu pomiaru temperatury: 40°C…+550°C;

b) parametry toru optycznego:

· minimalna ogniskowa obiektywu (mm) 9;

· maksymalna ogniskowa obiektywu (mm) 19;

· minimalne pole widzenia FoV (Field of View): 17° × 13°;

· maksymalne pole widzenia FoV (Field of View): 25° × 27°;

c) parametry toru elektronicznego:

· minimalna częstotliwość odświeżania (Hz): 60;

· interfejs komunikacyjny GigE, złącza kompatybilne ze złączami źródła wymuszenia cieplnego;

· protokół komunikacyjny zgodny z GigE Vision GenICam;

· wbudowany generator do badań metodą Lock-in;

· wbudowany generator do badań metodą Pulse;

· sterowanie i akwizycja obrazów poprzez zewnętrzne oprogramowanie sterujące;

2. Parametry zewnętrznego oprogramowania sterującego:

a) architektura modułowa;

b) parametry modułu komunikacji i sterowania:

· oprogramowanie na komputery PC, działające pod kontrolą systemu operacyjnego MICROSOFT WINDOWS w wersjach: XP, 7, 8;

· możliwość komunikacji z kamerą termowizyjną i odtwarzania zarejestrowanych danych;

· współpraca z analitycznymi modułami przetwarzania danych;

c) parametry analitycznego modułu sterowania i przetwarzania danych:

· moduł przeznaczony do badań nieniszczących metodami Pulse i Transient;

· rozbudowane algorytmy analizy: aproksymacja funkcji-e, max kontrast, aproksymacja sqrt, analiza impulsowo-fazowa, obliczanie i prezentacja pochodnych n-tego rzędu sekwencji obrazów;

· eksport danych do programów: Matlab, Excel;

· eksport danych w formatach: ASCII, TIFF;

· możliwość rozbudowy oprogramowania o dodatkowe moduły (np. analityczny moduł sterowania i przetwarzania danych dla metody Lock-in;

3. Parametry źródła wymuszenia:

· lampa halogenowa, moc minimalna (kW): 2.0;

· napięcie zasilania (V AC): 230V;

· zintegrowany wzmacniacz;

· statyw przegubowy;

· moc lampy regulowana zgodnie z wartością ustawioną w oprogramowaniu sterującym;

· zakres napięcia dla sygnału sterującego (V): 0 – 10; 

· zakres regulacji mocy (%): 0% – 100%;

· wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem lampy podczas długich cykli pomiarowych;

4.   Parametry oprogramowania współpracującego z posiadaną kamerą termowizyjną PM595  

      (10 licencji):

· rejestracja sekwencji termowizyjnych oraz tworzenie raportów pomiarowych w środowisku MS Word;

· składanie kilku termogramów w panoramy;

· aplikacja kompatybilna z kamerami termowizyjnymi FLIR Systems;
Okres gwarancji – min. 12 miesięcy

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5 miesięcy od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy systemu termografii aktywnej (ZP/ZN-15/16)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 21.07.2016 roku, godz. 10:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2016 roku o godzinie 11:20, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Sebastian Dudzik, tel.: 34 325 08 56, e-mail: sebdud@el.pcz.czest.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








5

