Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Stanowisko do pomiaru oporu właściwego filtracji spełniające wymagania zawarte w normie PN-EN 14701-2:2013-07 Charakterystyka osadów ściekowych - Właściwości filtracyjne - Część 2: Oznaczanie oporu właściwego filtracji.

2. Stanowisko wykonane na wzór wersji z tokiem według rysunku A.3. przedmiotowej normy.

3. Element główny – zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej, średnica wewnętrzna 160mm, wysokość czynna 60mm z 10 mm strefą powietrza.

4. Tłok z materiału kwasoodpornego rozdzielający zbiornik na komorę filtracji o zmiennej objętości, oraz komorę sprężonego powietrza. Tłok przesuwający się pod wpływem przyłożonego ciśnienia powietrza z butli. Nie stykający się z próbką po zapełnieniu komory czynnej przed otwarciem dopływu sprężonego powietrza. Komora sprężonego powietrza o wysokości nie mniejszej niż 50mm. Próbka nie może ulec przemieszczeniu do komory sprężonego powietrza podczas filtracji pod ciśnieniem.  

5.
Tkanina filtracyjna umieszczona i unieruchomiona w szczelnej kasecie w kształcie walca z stali kwasoodpornej. Dolna część kasety (walca) stanowi podstawę pod tkaninę filtracyjną (tkanina filtracyjna unieruchomiona po skręceniu kasety). Dolna część walca wykonana jako powierzchnia z otworami o średnicy 1-2mm. Rozmieszczenie otworów jak  
w lejku Buchnera. Kaseta umożliwia unieruchomienie tkaniny o grubości do 5 mm. W celu unieruchomienia tkaniny o mniejszej grubości systemem pierścieniowych nakładek dystansowych o grubości 1mm, średnica pierścienia dostosowana do kasety, szerokość pierścienia nie większa niż 5mm. 

6.
Dennica zbiornika (pod kasetą), wykonana ze stali kwasoodpornej z centralnym otworem odpływowym na kształt odpływu lejka Buchnera.

7.
Pokrywa górna, wykonana ze stali kwasoodpornej, z przyłączem technologicznym sprężonego powietrza, wlewem kołowym z zakrętką o średnicy min. 2 cm oraz dociskiem mechanicznym.

8. 
Na przyłączu sprężonego powietrza manometr oraz zawór odcinający. 

9.
Reduktor do butli sprężonego powietrza oraz ciśnieniowe węże przyłączeniowe 
o łącznej długości 5m.

10.
Stanowisko wykonane na PN 1MPa, Konstrukcja zbiornika i kasety – szczelna.

11.
Stanowisko usytuowane na stelażu (powierzchnia robocza i platforma), zabezpieczone przed korozją. 

12. 
Na powierzchni roboczej będzie umieszczona waga laboratoryjna. Wymiar powierzchni roboczej, na której umieszczona zostanie waga laboratoryjna 400x300mm.

13. 
Platforma i element centralny umieszczony w tylnej środkowej części powierzchni roboczej i na wysokości jak według rysunku 

[image: image1.jpg]platforma

platforma

koncoéwka lejka

400

szalka

waga

powierzchnia robocza powierzchnia robocza

300 powierzchnia robocza





14. 
Stanowisko stabilne z możliwością przytwierdzenia do podłoża

WARUNKI REALIZACJI

15. Dostawa, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie według uzgodnień.

16. Podłączenie stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji do butli sprężonego powietrza.

17. Co najmniej godzinna próba działania stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji przy PN 1MPa z 500ml próbką przefermentowanych osadów ściekowych 
z testem szczelności.  

18. Gwarancja 24 miesiące.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

8 tygodni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy stanowiska do pomiaru oporu właściwego filtracji                                                       (spr. nr rej. ZP/ZN-27/16)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena: cena 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 03.11.2016 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2016 o godzinie 12:45, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Tomasz Kamizela, tel.: (0) 501 426 231 e-mail: tkamizela@is.pcz.czest.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








5

