Politechnika Częstochowska				     Częstochowa, dnia: 2016-10-25

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -     747 /16

# ODPOWIEDZI na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia 
o udzielanym zamówieniu - Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa 4 sztuk mieszadeł magnetycznych dla Instytutu Inżynierii Środowiska, spr. nr rej. ZP/ZN-23/16

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do zapytania cenowego nr ZP/ZN-23/16 -na dostawę 4 sztuk mieszadeł magnetycznych dla Instytutu Inżynierii Środowiska proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1.       Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę mieszadła magnetycznego o powierzchni roboczej Ø 60 mm (całkowite wymiary mieszadła to: szer. x wys. x dł. 120 x 50 x 145 mm)

Odpowiedź:

Tak, jeżeli pozostałe parametry są zgodne. Zamawiający wymaga, aby mieszadło umożliwiało prawidłowe mieszanie objętości próbki  5 litrów.

Pytanie nr 2:

Czy zgodzi się Pani na zaoferowanie mieszadła magnetycznego z grzaniem  :

·         Mieszadło stosowane do ciągłego mieszania w zakresie badań, mikrobiologicznych i biotechnologicznych, - spełnia

·         Obudowa odporna chemicznie i mechanicznie, - spełnia

·         Kontrola prędkości – elektroniczna, - spełnia

·         Mieszadło bez funkcji grzania, - z grzaniem

·         Objętość próbek od 3 do 5 litrów, - do 20L

·         Zakres prędkości od 0 do 1100 obrotów /min, 100-1500

·         Powierzchnia robocza od 130 x 150 mm,  - wymiar płyty fi  135mm

·         Moc 0,6 W, - 18W

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mieszadło z funkcją grzania. Zakres prędkości może być  od 100 do 1500 obrotów /min,

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o zakresie prędkości od 100 do 1500 obrotów/min., powierzchni roboczej o średnicy 135 mm oraz mocy 15 W? Zaproponowane mieszadło spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mieszadło o zakresie prędkości od 100 do 1500 obrotów /min oraz powierzchni roboczej 135 mm

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa: 03.11.2016 roku, godz. 12:00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2016 roku o godz. 12:40 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek