Politechnika Częstochowska				            Częstochowa, 26.09.2017 r.

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK -  611 /17

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia 
o udzielanym zamówieniu - Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa inkubatora laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska, spr. nr rej. ZP/ZN-23/17

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dopuszczają Państwo inkubator laboratoryjny o pojemności komory 53 litry?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2:

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dopuszczają Państwo inkubator laboratoryjny o zakresie temperatury pracy od 5 ̊C powyżej temperatury otoczenia do 70 ̊C, 
z wyświetlaczem LED i spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający prowadzi też inkubacje materiału w wyższych temperaturach niż 70̊C.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 57 litrów oraz zakresie temperatury od +5 ̊C powyżej temperatury otoczenia do +100 ̊C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o regulacji temperatury co 1 ̊C? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga cieplarki z chłodzeniem czy o zakresie od 5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga cieplarki bez chłodzenia, pracującej w zakresie temperatur  od 5°C do +100°C.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa: 03.10.2017 roku, godz. 10:30. Oferty należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2017 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek