Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  796/17	 Częstochowa dnia: 2017-11-16

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz Powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa siedmioosiowego ramienia pomiarowego z laserową głowicą skanującą oraz oprogramowaniem pomiarowym dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-28/A/17

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PYTANIE NR 1

Dzień dobry,

Zwracam się do Pana z zapytaniem dotyczącym postępowania przetargowego nr.                              ZP/D-28/A/17

Czy możliwa jest zmiana brzmienia przytoczonych poniżej zapisów w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy?

Z

§ 7

Kary umowne

1.  W razie wystąpienia zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym określonych w § 6 pkt 1 lit. a) do d) niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3.  W razie zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dostarczonego na warunkach opisanych w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, maksymalnie20% wynagrodzenia umownego brutto.

4.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, (za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych), w tym określonych w § 6 pkt 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

5.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

NA

§ 7

Kary umowne

1.  W razie wystąpienia zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy tydzień zwłoki,  maksymalnie 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym określonych w § 6 pkt 1 lit. a) do d) niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3.  W razie zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dostarczonego na warunkach opisanych w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy tydzień zwłoki, maksymalnie 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, (za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych), w tym określonych w § 6 pkt 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

5.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa

wysokość kary umownej.

ORAZ Z

5.  Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lub w terminie do 21 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem przedmiotu umowy zawartym SIWZ.

NA

5.  Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lub w terminie do 21 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do udostępnienia nieodpłatnie urządzenia zastępczego, zgodnego z opisem przedmiotu umowy zawartym SIWZ.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę zmiany zapisów umowy.

PYTANIE NR 2:

W specyfikacji urządzenia Zamawiający opisuje : Przeciwwaga z regulacją oraz systemem zabezpieczającym skaner przed przypadkowym upuszczeniem.                                               Wykonawca w swoim urządzeniu posiada system przeciwwagi obustronnej dla ramienia pomiarowego. Pozwala to na uzyskanie wysokich dokładności pracy ramienia pomiarowego. Z ponad 30 letniego doświadczenie dostawcy w budowaniu ramion pomiarowych , system przeciwwagi jednostronny może powodować skręcanie tuby ramienia a co za tym idzie utratę dokładności pomiarów w czasie. Ramię pomiarowe wykonawcy posiada wbudowany system zabezpieczający ramię i skaner przed upadkiem. System ten działa na zasadzie hamulec załączony / wyłączony. Czy zamawiający dopuszcza powyżej opisane, rozwiązanie dla systemu zabezpieczającego urządzenie przed upadkiem/uszkodzeniem które naszym zdaniem spełnia swoją funkcję równoważnie lub lepiej od opisanego w przetargu?

ODPOWIEDŹ NR 2:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisane powyżej.

PYTANIE NR 3:

W specyfikacji urządzenia Zamawiający opisuje : Enkodery absolutne.                                                             W ramionach pomiarowych produkowanych na świecie stosuje się np. Enkodery Inkrementalne (czterech producentów) oraz enkodery absolutne (jeden producent). Wpisanie do przetargu takiego wymagania sprawia że tylko jeden wykonawca na rynku spełnia specyfikację SIWZ. Wykonawca ma w swojej ofercie ramiona pomiarowe dwóch producentów i ma możliwość wybrania optymalnego ramienia dla potrzeb każdego klienta. W pomiarach metrologicznych enkodery absolutne nie dają żadnej poprawy w wynikach pomiarów współrzędnościowych. Ich zaletą jest to, że nie trzeba po włączaniu ramienia pomiarowego wykonać resetowania osi. Czas resetowania osi w ramieniu z enkoderami inkrementalnymi trwa zazwyczaj 6 sekund i jeśli jest to robione jedynie przy włączaniu urządzenia. To jest jedyny minus enkoderów inkrementalnych. Zaletą enkoderów inkrementalnych jest to że kosztują zazwyczaj 4 razy mniej niż enkodery absolutne. Koszt utrzymania ramienia pomiarowego w czasie np. 10 lat wzrasta przy zastosowaniu enkoderów absolutnych dlatego też większość producentów nie stosuje ich w swoich urządzeniach. Koszt enkodera absolutnego wynosi 1400 zł. Wykonawca prosi o wyjaśnienie i uzasadnienie dlaczego zamawiający wymaga ramienia pomiarowego posiadającego enkodery absolutne? Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne jakim są enkodery inkrementalne ?

ODPOWIEDŹ NR 3:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane powyżej. W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 3 ppkt. 3.1. w następujący sposób:

Było:

6) Enkodery absolutne

Jest:

6) Enkodery absolutne lub enkodery inkrementalne

PYTANIE NR 4:

System rejestrujący fizyczne przeciążenia (G) jakim poddawane jest urządzenie.                                              Proszę o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga systemu rejestrującego przeciążenia G. Czy urządzenie będzie pracowało w warunkach próżni, w kosmosie czy w innych trudnych warunkach przemysłowych? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia nie posiadającego systemu rejestrującego fizyczne przeciążenie (G) ?

ODPOWIEDŹ NR 4:

Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w system rejestrujący fizyczne przeciążenia (G) jakim poddawane jest urządzenie (istnieje możliwość, że ramię pomiarowe będzie wykorzystywane w trudnych warunkach przemysłowych).

PYTANIE NR 5:

System rejestrujący i zapisujący dane dotyczące temperatury enkoderów.                                                                 Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bardziej zaawansowane, które posiada wbudowane czujniki temperatury oraz algorytmy matematyczne, które w czasie rzeczywistym podczas wykonywania pomiarów współrzędnościowych kompensują błędy wyników pomiaru ramienia pomiarowego? Z 20 letniego doświadczenia Wykonawcy w obsłudze systemów współrzędnościowych, jak również artykułów technicznych pisanych przez Politechniki w Polsce Wykonawca wnioskuje, że sama rejestracja i zapis danych dotyczących temperatury enkoderów nic nie wnosi od strony metrologicznej urządzenia. Jeśli ramię pomiarowe nie posiada wbudowanej kompensacji temperatury to nie powinno być stosowane jako urządze do zastosowań w dziedzinie metrologii współrzędnościowej a jedynie do celów prezentacji lub pomiarów w dziedzinie geodezji lub archeologii gdzie dokładności urządzenia poniżej 1 mm nie są wymagane.

ODPOWIEDŹ NR 5:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisane powyżej.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez przedłużenie termin składania ofert do dnia 21.11.2017 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 21.11.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski