Pismo: KC-zp.272-74/18 Kraków, 2018-03-26

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

ZMIANY SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2018-03-06** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **dostawa 1 szt. spektrometru dla WIMiC- KC-zp.272-74/18.**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monochromatora o aperturze
f/4.1

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monochromatora o wysokości
osi optycznej: 98 mm

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monochromatora w którym
szczeliny są zamortyzowane w zakresie 0-2 mm.

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monochromatora o masie
własnej wynoszącej 20kg.

5. Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie poprzez obszar
aktywny w detektorze o wymiarze 100 mm (10cm!)

6. Do pomiarów z użyciem detektora jednokanałowego jest wymagany
wzmacniacz loc-in oraz chopper. Czy opis jednostki pozyskiwania danych
opisuje więc wzmacniacz loc-in wraz z  choperem? Późniejsza rozbudowa
o PMT wymaga natomiast zasilacza wysokiego napięcia oraz specjalnej
jednostki akwizycji danych, który nie została wspomniana w opisie.

7. Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty i wypełnionego w
języku polskim szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, kart
katalogowych lub innych materiałów źródłowych producenta w języku
angielskim bez tłumaczenia na język polski ?

Uzasadnienie: Światowe środowisko naukowe powszechnie posługuje
się językiem angielskim a wiele sformułowań technicznych funkcjonuje
tylko w języku angielskim, nie posiadając przy tym swoich polskich
odpowiedników.

8. Wzór Umowy - § 7 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

5. „Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż
48 GODZIN od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 DNI
od momentu zgłoszenia, JEDNAK W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYSYŁKI
URZĄDZENIE DO FABRYKI PRODUCENTA / LUB KONIECZNOŚCI SPROWADZENIA
NIEZBĘDNYCH DO NAPRAWY CZĘŚCI OKRES TEN ZOSTANIE WYDŁUŻONY DO 60
DNI”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na aperturę f/4.1
2. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na oś optyczną o wysokości 98 mm
3. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zmotoryzowanych szczelin 0-2 mm
4. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie monochromatora o masie do 20 kg
5. Zamawiający dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt.3 III.1

JEST :

- Obszar aktywny 100 mm

powinien być
 Obszar efektywny 100 mm
6. Jednostka pozyskiwania danych opisana w SIWZ nie musi zawierać ani lock-in'a ani choppera - elementy te Zamawiający rozumie jako
elementy "późniejszej rozbudowy". Zamawiający wymaga by wszystkie
opcje jednostki akwizycji danych były przygotowane pod rozbudowę o
chopper, lock-in i detektory PMT i InGaAs.
7. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z pkt. 10 siwz oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany we wzorze umowy.