Pismo: KC-zp.272-74/18 Kraków, 2018-03-26

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

ZMIANY SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2018-03-06** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **dostawa 1 szt. spektrometru dla WIMiC- KC-zp.272-74/18.**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monochromatora o aperturze   
f/4.1   
  
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monochromatora o wysokości   
osi optycznej: 98 mm   
  
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monochromatora w którym   
szczeliny są zamortyzowane w zakresie 0-2 mm.   
  
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monochromatora o masie   
własnej wynoszącej 20kg.   
  
5. Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie poprzez obszar   
aktywny w detektorze o wymiarze 100 mm (10cm!)   
  
6. Do pomiarów z użyciem detektora jednokanałowego jest wymagany   
wzmacniacz loc-in oraz chopper. Czy opis jednostki pozyskiwania danych   
opisuje więc wzmacniacz loc-in wraz z  choperem? Późniejsza rozbudowa   
o PMT wymaga natomiast zasilacza wysokiego napięcia oraz specjalnej   
jednostki akwizycji danych, który nie została wspomniana w opisie.   
  
7. Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty i wypełnionego w   
języku polskim szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, kart   
katalogowych lub innych materiałów źródłowych producenta w języku   
angielskim bez tłumaczenia na język polski ?   
  
Uzasadnienie: Światowe środowisko naukowe powszechnie posługuje   
się językiem angielskim a wiele sformułowań technicznych funkcjonuje   
tylko w języku angielskim, nie posiadając przy tym swoich polskich   
odpowiedników.  
  
  
  
  
  
8. Wzór Umowy - § 7 ust. 5   
  
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:   
  
5. „Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż   
48 GODZIN od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 DNI   
od momentu zgłoszenia, JEDNAK W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYSYŁKI   
URZĄDZENIE DO FABRYKI PRODUCENTA / LUB KONIECZNOŚCI SPROWADZENIA   
NIEZBĘDNYCH DO NAPRAWY CZĘŚCI OKRES TEN ZOSTANIE WYDŁUŻONY DO 60   
DNI”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na aperturę f/4.1   
2. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na oś optyczną o wysokości 98 mm   
3. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zmotoryzowanych szczelin 0-2 mm   
4. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie monochromatora o masie do 20 kg   
5. Zamawiający dokonuje zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt.3 III.1

JEST :

- Obszar aktywny 100 mm

powinien być   
 Obszar efektywny 100 mm  
6. Jednostka pozyskiwania danych opisana w SIWZ nie musi zawierać ani lock-in'a ani choppera - elementy te Zamawiający rozumie jako   
elementy "późniejszej rozbudowy". Zamawiający wymaga by wszystkie   
opcje jednostki akwizycji danych były przygotowane pod rozbudowę o   
chopper, lock-in i detektory PMT i InGaAs.   
7. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z pkt. 10 siwz oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany we wzorze umowy.