**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/20/2018/6** Kraków dnia: 2018-05-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie.**”,
o następującej treści:

Pytanie nr 1 - dot. Pakiet 2.13 pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które w pamięci zachowuje historię alarmów
z możliwością odczytu danych opisanych w SIWZ tylko za pośrednictwem specjalnego, opcjonalnego oprogramowania przy użyciu połączenia z komputerem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 2 - dot. Pakiet 2.13 pkt. 29

Prosimy o zmianę kryterium punktacji i odstąpienie od przyznania aż 10 pkt. za "głowice, dysze wykonane ze stali nierdzewnej" ponieważ nie jest to parametr świadczący o lepszej jakości urządzenia. W większości myjni-dezynfektorów do kaczek i basenów dysze wykonane ze stali nierdzewnej są dyszami stałymi, natomiast dysze obrotowe, posiadające największy wpływ na efektywność mycia, są wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych, wody i wysokiej temperatury. Reasumując myjnia, która posiada wszystkie głowice i dysze ze stali nierdzewnej, najczęściej nie posiada dysz obrotowych, a więc cechuje ją słabsza skuteczność mycia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3 - dot. Pakiet 2.13 pkt. 29

Czy Zamawiający wymaga, aby dysza główna była dyszą wysuwaną, w celu zapewnienia skutecznego mycia basenów z długim, wąskim czubkiem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Pytanie nr 4 - dot. Pakiet 2.13 pkt. 33

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z tym punktem wymaga urządzenia, które zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1, gwarantuje dezynfekcję całego systemu tj. zbiornika, całego orurowania, dysz, i komory urządzenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z pozycją 3 Pakietu 2.13 Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 15883-1.**

Pytanie nr 5 - dot. Pakiet 2.13 ogólne

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1, myjnia posiadała czujniki temperatury umieszczone w miejscu o najniższej temperaturze tj. na spodzie komory?

**Odpowiedź: Zgodnie z pozycją 3 Pakietu 2.13 Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 15883-1.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek