OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mikroskop do pracy w świetle odbitym i przechodzącym, w jasnym polu i polaryzacji:

- mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności;

- ergonomiczna głowica trójokularowa – kąt pochylenia 30 st., regulacja rozstawu okularów min. 54-75mm, regulacja dioptryjna okularów;

- kąt pochylenia okularów 30 stopni:

- okulary szerokopolowe 10x/22mm (2 szt.) z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii, z muszlami ocznymi;

- zakres powiększeń –  min. 20x – 1000x

- obiektywy typu Long Working Distance Plan inf. 5x/NA 0.15/WD min.10.5mm, 10x/NA 0.3/WD min.12mm, 20x/NA 0.45/WD min.4mm, 50x/NA 0.55/WD min.7.5mm, 100x/NA 0.8/WD min.2mm;

- obiektyw Plan-inf. 2x/0.06.

- miska rewolwerowa obrotowa, pięciogniazdowa;

- stabilny, metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i filtru falowego;

- zestaw polaryzacyjny dla światła przechodzącego i odbitego (2x polaryzator, obrotowy analizator, filtr falowy dla oświetlenia DIA);

- symetryczny, współosiowy system ogniskowania makro/ ruchu pionowego min. 28 mm;

- stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach min. 175x145mm z manipulatorami pionowymi (x, y);

- oświetlenie odbite – dioda LED min. 5W, przysłona polowa i irysowa;

- oświetlenie przechodzące – diode LED min. 5W, przysłona polowa,

- kondensor Abby’ego N.A. 0.9/0.22 SWING z przesłoną irysową;

- łącznik optyczny (adapter) 0,5x z płynną regulacją ostrości i blokadą położenia ostrości;

- pokrowiec antystatyczny na mikroskop;

- instrukcja obsługi w jęz. polskim i angielskim;

Kamera cyfrowa USB 3.0 ze sterownikiem sprzętowym:

- rozdzielczość – min. 16 MPx

- interfejs – pełne wsparcie dla USB 3.0 / 0.5GB/s

- kolor - 24 bity RGB; możliwość pracy w trybie monochromatycznym;

- wbudowany procesor graficzny

- rozdzielczość/szybkość - min. 2304x1728 / 25 kl/s, 4608x3456/5 kl/s;

- ekspozycja – min. 0,1 ms do 1s

- oprogramowanie sterujące - w polskiej i angielskiej wersji językowej

- wykonywanie obrazu i obróbka danych – wykonywanie zdjęć cyfrowych zdjęć podczas obserwacji;

- rejestracja plików w formatach: JPG, BMP, TIFF, AVI;

- funkcja jednoczesnego porównania na jednym ekranie podglądu próbki na żywo z obrazem zapisanym wcześniej;

- możliwość wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo” próbki, bez zapisywania zdjęcia na twardym dysku; możliwość zapisu zdjęć z pomiarami wprowadzonymi w trybie „na żywo”;

- Z-stacking, stitching, funkcja konstrukcji obrazu HDR (High Dynamic Range);

- pomiary: długości, pola powierzchni wieloboków i okręgów, kąta, pomiary warstw, równoległości, prostopadłości;

- tworzenie wirtualnych warstw z pomiarami i oznaczeniami, z możliwością ich wywołania w dowolnej kolejności;

- minimum 8 profili ustawień obrazu z możliwością tworzenia własnych zestawów ustawień;

- nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali z możliwością ich edycji;

- możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu;

- sterownik sprzętowy do tworzenia raportów z prowadzonych pomiarów oraz ich zapisywania w formatach xls i txt;

- w zestawie płytka ze wzorcami długości – 1 mm / 0,01, 10mm / 0,1

- dla zachowania pełnej kompatybilności pola widzenia, zgodności drogi optycznej oraz optymalnego dopasowania płaszczyzny ostrości kamery i okularów, mikroskop i kamera mają pochodzić od jednego producenta.

Zewnętrzny moduł DOF:

- budowanie obrazów ze zwiększoną głębią ostrości;

- automatycznie ustawianie i skalowanie obrazów;

- przekształcanie nieograniczonej ilości zdjęć w stosie;

- brak limitu w zakresie rozdzielczości obrazu;

- automatyczna korekcja jasności sąsiednich obrazów;

- formaty akceptowane: RAW, 8bit i 16bit TIFF, JPEG, JPEG 2000, BMP;

- formaty zapisywane: TIFF, JPEG, JPEG 2000, BMP;

- możliwość dodawania opisów i etykiet

Wymagane certyfikaty:

Urządzeń (mikroskop, kamera), dostarczone z dostawą sprzętu:

- CE

- RoHS - określający dopuszczalną zawartość szkodliwych substancji (ołów, rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy, związki polibromowane), które są stosowane przez producentów w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Gwarancja na mikroskop i kamerę:  min. 24 miesięcy