| IMIM/DOP/ 1863 /18 | Kraków, dnia 05.09.2018 r. |
| --- | --- |

znak sprawy: PN-07-2018

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Zamawiający uzupełnia odpowiedzi na pytania z dnia 21.08.2018, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa transmisyjnego mikroskopu elektronowego dedykowanego pomiarom orientacji lokalnych oraz eksperymentom in-situ (TEM/OIM/in-situ).

Treść zapytania brzmi następująco:

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający przyjmuje takie rozwiązanie.

Wymagania techniczne dotyczące planowanego do pozyskania przez IMIM systemu i ujęte w warunkach właściwego mu przetargu zostały określone w Dialogu Technicznym. Na spotkaniach w trakcie Dialogu Technicznego IMIM przedstawił spis oczekiwań odnośnie rozwiązań technicznych w/w sprzętu, które doprecyzowano po zapoznaniu się z dostępnymi rozwiązaniami.

Maksymalizacja kontrastu obrazów w jasnym polu (będących podstawowym sposobem charakteryzacji mikrostruktury w tej metodzie badawczej) uzyskana z wykorzystaniem dodatkowej soczewki magnetycznej (zwanej soczewką Lorentza) jest bardzo istotna ze względu na fakt, że systematyczny wzrost rozdzielczości w kolejnych generacjach mikroskopów transmisyjnych wpływał na jego stałe pogarszanie.

Jeżeli firma dysponuje rozwiązaniem softwarowym symulującym prace soczewki Lorentza i efekty takiego rozwiązania będą odpowiednio udokumentowane, to IMIM jest gotów je zaakceptować jako równoważne.

Ad. 2 Zamawiający nie zmienia zapisów.

W „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę transmisyjnego mikroskopu elektronowego dedykowanego pomiarom orientacji lokalnych oraz eksperymentom in-situ (TEM/OIM/in-situ) w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3.1 zapisano: „Powyższa specyfikacja odpowiada mikroskopowi elektronowemu z działem polowym typu Shotky (z grzaniem) i z goniometrem umożliwiającym nachylenia próbki wymaganymi w pracy z wyżej wyspecyfikowanymi technikami, podwójnego systemu rejestracji obrazu w postaci kamery tzw. „side-entry” oraz „bottom-entry” oraz systemu EDS zapewniającego maksymalizacje liczby zliczeń w czasie eksperymentów in-situ oraz pomiarów 3D (min. 2 detektory). Zapis ten wskazuje, że omawiana „mikroanaliza”  reprezentowana przez wyspecyfikowany system EDS jest w gronie najważniejszych metod planowanych dla tego stanowiska badawczego.

Prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem kontrastu dyfrakcyjnego (BF, DF) czy też fazowego (HREM) wymaga odpowiedniego nachylenia preparatu względem osi optycznej. Rozwiązanie z wykorzystaniem dwóch detektorów (umiejscowionych z boku z tej samej strony osi optycznej mikroskopu) ogranicza swobodę operatora w wyborze warunków do pochylania preparatu wyłącznie w ich stronę.  Obecność czterech detektorów umieszczonych symetrycznie nad badanym materiałem otwiera prowadzącemu obserwacje unikalną możliwość eksploracji również drugiego zakresu kątów. To unikalne rozwiązanie jest szczególnie istotne w obserwacjach „in-situ” w których grzanie do 1000oC lub chłodzenie preparatów do temperatury ciekłego azotu towarzyszy wzrost naprężeń wewnętrznych i niekontrolowane wyginanie cienkiej folii skutkujące zmianami orientacji w badanym obszarze. Pociąga to za sobą konieczność szukania nowych warunków pracy (orientacji), a możliwość nachylania w obydwu kierunkach dwukrotnie podnosi prawdopodobieństwo ich znalezienia i pozytywnego zakończenia danej sesji badawczej. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku badań „in-situ”, których przygotowanie i realizacja wymaga z reguły znacznie więcej  czasu od standardowych obserwacji mikroskopowych. W związku z powyższym dyskutowanemu rozwiązaniu przypisano taka, a nie inna wagę.