Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Znak sprawy: ZP/D-23/A/18	 Częstochowa dnia: 2018-10-05

Pismo: RK  -   773 /18

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej stołowej z napędem z ruchem elektromechanicznym za pomocą precyzyjnych śrub kulowych w klasie ISO 1 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej stołowej z napędem z ruchem elektromechanicznym za pomocą precyzyjnych śrub kulowych w klasie ISO 1 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 3.1 w następującym zakresie:

BYŁO:

  - Przedmiotem zamówienia jest Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej stołowej z napędem z ruchem elektromechanicznym za pomocą precyzyjnych śrub kulowych w klasie ISO 1 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa - maszyna stołowa dwukolumnowa z napędem z ruchem elektromechanicznym za pomocą precyzyjnych śrub kulowych w klasie ISO 1; - Napęd za pomocą silnika bezszczotkowego; - Rozdzielczość skoku poprzecznego: 0,040 mikronów (maksymalnie); - Ogniwo obciążające w klasie 0,5 od 1 do 50 000 N, w klasie 1 od 1 do 500 N; - Automatyczna identyfikacja ogniw obciążeniowych bez konieczności użycia parametrów konfiguracyjnych w urządzeniu; - Ogniwo obciążające z trójstopniowym ograniczeniami bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem. Limit czujników na poziomie 300% pełnego zakresu skali; - Minimalna prędkość testu: 0,0005 mm/min; - Możliwość ustawienia rozdzielczość odczytu: 1/3.000.000 pełnej skali komórki; - 24-bitowy przetwornik A / D; - Możliwość połączenie maszyny z urządzeniem zewnętrznym poprzez złącze sieciowe RJ-45; - Kompletne oprogramowanie z pakietem testów do badań zmęczeniowych: rozciąganie, ściskanie, 3 i 4 punktowe zginanie UNI-EN-ISO 7500/1 i ASTM E4 dla wszystkich rodzajów materiałów; - Oprogramowanie z możliwością zbudowania testu poprzez tworzenie go w max. 50 krokach; - Możliwość podłączenia maszyny do wszystkich urządzeń peryferyjnych (tensometru itp.). Bez konieczności stosowania lub zakupu dodatkowych kart akwizycji; - Ekstensometr elektroniczny do pomiaru na próbkach o długości od 25 do 100 mm. Całkowita długość 700 mm, ustawienie szczęk pomiarowych na długości od 25 do 100 mm. Uchwyty zamykane pneumatycznie. Rozdzielczość tensometru na zakresie do 2 mm min 0,1 μm a powyżej 2 mm – 1 μm. - Oprogramowanie statystyczne – trakcja, kompresja, testy cykliczne; analityczne wyznaczające parametry materiału i graficzne zmierzone parametry materiału i przebieg próby. - Oprogramowanie powinno zawierać gotowe wzorce testów do badań zmęczeniowych. Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia makr w interaktywnym kreatorze. - Maszyna musi zapewnić zapis i archiwizację wyników badań; - Minimalna wielkość przestrzeni masowej 500 GB; - Wyjście analogowe na złączu BNC z możliwością odczytu sygnału z czujnika siły w pełnym zakresie, przy sile wyprowadzenia ± 10 V; - skok całkowity bez uchwytów; min.1000 mm; - zgodność UNI-EN-ISO 7500/1 i ASTM E4; - prędkość obciążania 0,0005÷500 mm/min; - rozstaw kolumn min. 350 mm; - - pobór energii =<700 W; - oprogramowanie w języku polskim; - zestaw uchwytów do rozciągania, ściskania oraz 3 i 4 punktowego zginania - zestaw szczęk dla próbek płaskich o grubości 0 – 20 mm, - zestaw uchwytów dla próbek cylindrycznych średnica 3 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 24 mm i 24 – 32 mm, - zestaw dla ściskania o średnicy min 156 mm, - dla zginania dla próbek o max długości 330 mm, zestaw zawierający rolki min 10, 20 i 30 mm; - Gwarancja min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych ## Jeżeli Zamawiający określając w SIWZ produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się wskazaniem konkretnego rozwiązania, w tym zakresie dopuszcza składania ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie rozwiązania innego producenta aniżeli wskazanego przez Zamawiającego, z tym, że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno - eksploatacyjne, posiadać taką samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wskazany producent. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

JEST:

  - Przedmiotem zamówienia jest Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej stołowej z napędem z ruchem elektromechanicznym za pomocą precyzyjnych śrub kulowych w klasie ISO 1 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa - PARAMETRY TECHNICZNE Dwukolumnowa maszyna wytrzymałościowa o obciążeniach do 25kN. - Maksymalne obciążenie ramy nie mniej niż 25 kN - Maszyna ma spełniać wymagania standardów: UNI-EN-ISO 7500/1 i ASTM E4 - Rozdzielczość odczytu obciążenia nie gorsza niż 1/3 000 000 pełnej skali komórki. - Rozdzielczość skoku nie gorsza niż 50 nm - Prędkość obrotowa biegu jałowego przy maksymalnym obciążeniu w zakresie nie mniejszym niż od 0,0005 do 500 mm/min - Kontrolowany całkowity przesuw trawersy nie mniej niż do 1000 mm - Max. światło między łącznikami i adapterem nie mniej niż 1000 mm - Przestrzeń między kolumnami nie mniej niż 350 mm - Konstrukcja ramy urządzenia oraz obudowa muszą być w całości metalowe bez elementów z tworzyw sztucznych, za wyjątkiem przycisku bezpieczeństwa, - Urządzenie musi zawierać osobną ramę bazy urządzenia nie zintegrowaną z podstawą, ani ramą urządzenia - Rama bazy urządzenia musi być zainstalowana na dodatkowej platformie antywibracyjnej w podstawie, aktywnej, izolującej od drgań mechanicznych - Zasilanie jednofazowe, 50Hz - Pobór mocy nie więcej niż 700W - Maszyna musi mieć możliwość doposażenia w każdym momencie w ekstensometr laserowy - Waga urządzenia nie może przekraczać 180kg ze względu na nośność stołów w laboratorium - Wymiary maksymalne urządzenia: wysokość 1550 mm, szerokość 750 mm, głębokość 700 mm - Urządzenie musi mieć możliwość instalacji dodatkowych cel obciążeniowych minimum: 10N, 20N, 50N, 100N, 250N, 500N, 1kN, 2,5kN i 5kN -Maszyna musi być wyposażona w oprogramowanie sterujące i PC. - Urządzenie musi być wyposażone w dodatkowy, zewnętrzny panel sterowania, sterujący uchwytami i przemieszczeniem na wysięgniku o długości min. 2m. - WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI MASZYNY - Budowa musi być dwukolumnowa, o wysokiej sztywności, z napędem elektromechanicznym - Ruch ruchomej poprzeczki ma się odbywać przez wstępnie obciążone śruby kulowe do eliminacji luzu - Napęd musi być realizowany przez bezszczotkowy silnik. - System musi umożliwiać testy jedno i dwukierunkowe. - Kolumny urządzenia muszą umożliwiać szybki i łatwy montaż akcesoriów i urządzeń. - Ruchomy panel sterowania, sterujący uchwytami i przemieszczeniem, uruchamiający kontrolki świetlne, - Akcesoria i narzędzia mają być montowane na adapterze sworzniowym z nakrętką pierścieniową - Maszyna ma być wyposażona w kompletny panel z przyłączami do użycia ekstensometrów i urządzeń peryferyjnych - Maszyna musi mieć możliwość podłączenia dodatkowych czujników do kanałów użytkownika i rozszerzenie możliwości pomiarowych - Maszyna musi posiadać dokumentację z certyfikatem CE - WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU STEROWANIA Elektroniczny układ sterowania głównego musi działać na zasadzie sterowania w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego i móc mierzyć wartości: obciążenie, przesuw i odkształcenie. Urządzenie musi automatycznie identyfikować: cele obciążeniowe, ekstensometry i pozostałe wyposażenie zewnętrzne, jak piece i komory środowiskowe. Parametry jednostki sterującej: - Układ elektroniczny PLC, - Dodatkowe wyjście analogowe na złączu BNC z możliwością odczytu sygnału z czujnika siły w pełnym zakresie, napięcie ± 10 V - Układ elektroniczny zamontowany w podstawie urządzenia na osobnej platformie antywibracyjnej, niezintegrowanej z konstrukcją podstawy ani korpusu maszyny z pasywnym układem izolującym od drgań. - WYMAGANIA DOTYCZĄCE CELI OBCIĄŻENIOWEJ Maszyna ma zawierać celę obciążeniową 25kN, klasy 0,5 z trójstopniowymi ograniczeniami bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem. - Limit czujników na poziomie nie mniej niż 300% pełnego zakresu skali. - Kompensacja termiczna w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 50°C - Cela musi być zgodna z normami UNI-EN-ISO 7500/1, ASTM E4. - INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie musi zawierać predefiniowane metody pomiarowe. Obsługa urządzenia musi mieć intuicyjne menu i nie wymagać znajomości żadnych podstaw programowania: Funkcje i minimalne możliwości oprogramowania: - Wstępnie opracowane metody badań zgodnie z najważniejszymi normami międzynarodowymi (ENISO, ASTM, DIN, JIS, GB ..) - Oprogramowanie musi zawierać wstępnie predefiniowane metody minimum do: rozciągania, ściskania oraz 3 i 4 punktowego zginania, testy cykliczne - System zarządzania testami, - Tworzenie nowych, spersonalizowanych metod badawczych w sposób blokowy, - Możliwość zaprogramowania do minimum 50 bloków pomiarowych w jednym teście, - Interfejs graficzny z ekranem dotykowym do smartfonów i tabletów - Intuicyjny system interfejsu operatora z "zarządzaniem profilami" do ustawiania różnych poziomów dostępu użytkownika z poziomu oprogramowania, - Automatyczny system importu i eksportu danych, - Moduł identyfikowania testów i uzyskanych wyników, - Wymiana danych z systemami zarządzania przy użyciu standardowych formatów plików (XML, CSV i baza danych raportów). Kompatybilny z QDAS - Przyspieszanie obliczeń za pomocą wielordzeniowego układu, - Funkcja trybu pracy offline: zdalna analiza danych lub offline - Funkcje odpowiadające Industry 4.0 -Możliwość ustawienia różnych języków oprogramowania do obsługi, jak i raportowania. Przynajmniej: włoski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński, polski oraz szwedzki. - AKCESORIA Maszyna musi być także wyposażona w: - Równoległe uchwyty klinowe, z manualnym wstępnym dociskiem, maksymalne obciążenie nie mniej niż 25 kN, do pracy w zakresie temperatur nie mniejszym niż od -80 do 280°C - Zestawy wkładek dla próbek płaskich o grubościach w zakresie minimum od 0-22mm, R≤1000 N/mm2 - Zestawy wkładek dla próbek cylindrycznych o średnicach w zakresie minimum od 3 – 22mm, R≤1000 N/mm2 - Zestaw stalowych płyt do ściskania o średnicy nie mniejszej niż 156 mm, do pracy w zakresie temperatur nie mniejszym niż od -70 do 350°C -zestaw dla zginania 3 punktowego oraz 4 punktowego do próbek o max długości 150 mm, szerokość rolek nie mniejsza niż 30mm o obciążeniu maksymalnym nie mniejszym niż 10kN, Elektroniczny, automatyczny ekstensometr: - Zakres pomiaru w zakresie od minimum 10 do nie mniej niż 250 mm - Klasa urządzenia 0,5 wg ISO EN 9513 / ASTM E83 B1 - Całkowity skok nie mniejszy niż 700 mm - Długość miernika regulowana w zakresie mnie mniejszym niż od 10mm do 100 mm - możliwość pomiaru okrągłych próbek o średnicach minimum do 50 mm - możliwość pomiaru płaskich próbek o grubościach minimum do 50 mm - Rozdzielczość pomiaru do długości 2 mm nie gorsza niż 0,1 μm - Rozdzielczość pomiaru długości ponad 2 mm nie gorsza niż 10 μm - Zewnętrzne wymiary całkowite ramion nie więcej niż 40 mm - Musi pozwalać określić inżynieryjny moduł sprężystości, granice plastyczności, wydłużenie procentowe przy zerwaniu w trybie automatycznym -Musi zawierać układ eliminujący wpływ siły tarcia na pomiary wydłużenia - JEDNOSTKA STERUJĄCA - Gwarancja min. 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych ## Jeżeli Zamawiający określając w SIWZ produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się wskazaniem konkretnego rozwiązania, w tym zakresie dopuszcza składania ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie rozwiązania innego producenta aniżeli wskazanego przez Zamawiającego, z tym, że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno - eksploatacyjne, posiadać taką samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wskazany producent. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2018r. do godz. 09:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 17.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski