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FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr  1: Respirator – 1 sztuka.
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	 %
  VAT 
	Cena jednostkowa
brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Respirator.
	 Szt.
	   1

	
	8
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych minimalnych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:

Rok produkcji:nie wcześniej niż 2018
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej.
	TAK
	

	3.
	Respirator o wadze nie większej niż 14 kg z akumulatorem.
	TAK PODAĆ
	

	4.
	Przeznaczony dla dzieci i dorosłych od 6kg, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta.
	TAK
	

	5.
	Respirator wyposażony w uchwyt do przenoszenia i przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub postawieniu na kolumnie.
	TAK
	

	6.
	Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego. 
	TAK
	

	7.
	Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. 
	TAK
	

	8.
	Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez 
≥ 200 minut.
	TAK
	

	9.
	Respirator sterowany jedynie dotykowo z ekranem wysokiej rozdzielczości min. 1920 × 1080 pikseli. 
	TAK PODAĆ
	

	10.
	Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 13 cali z możliwością regulacji jasności ekranu
w zakresie co najmniej 11 poziomów.
	TAK PODAĆ
	

	11.
	Wymiary nie przekraczające: 35x24x 35cm +/- 20 mm.
	TAK PODAĆ
	

	12.
	Trendy mierzonych parametrów monitoringu - co najmniej 6 miesięcy oraz zapis krzywych full disclosure z ostatnich 10 dni.
	TAK PODAĆ
	

	13.
	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych min. 2000.
	TAK PODAĆ
	

	14.
	Możliwość rozbudowy o rekrutacje pęcherzyków płucnych (powolny manewr rozprężania z osobnym ustawieniem dla pomiaru i manewru rekrutacji).
	TAK
	

	15.
	Terapia wysokoprzepływowa tlenem.
	TAK
	

	16.
	Możliwość zapisania wszystkich zdarzeń alarmowych, krzywych i parametrów monitoringu oraz transferu do oprogramowania PC za pomocą USB. Program do przeglądania danych dostępny na platformę Windows bez dodatkowych kosztów.
	TAK
	

	17.
	Możliwość zachowania zapisów w przypadku awarii zasilania prądem: min 72 h.
	TAK PODAĆ
	

	18.
	Możliwość rozbudowy o pomiar co najmniej następujących parametrów:                                                                                                   · SpO2                                                                                                          
· CO2                                                                                                                                                                                                         
	TAK
	

	19.
	Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o maksymalnym przepływie  ≥ 260 L/min.
	TAK PODAĆ
	

	20.
	Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej
≥ 1 – 7 bar / 0-110 L/min.
	TAK PODAĆ
	

	PARAMETRY USTAWIALNE

	21.
	VCV/ V-AC oraz PCV/ P-AC.
	TAK
	

	22.
	VC-SIMV / PC-SIMV.
	TAK
	

	23.
	PSV.
	TAK
	

	24.
	PEEP / CPAP.
	TAK
	

	25.
	BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV. 
	TAK
	

	26.
	NIV. Możliwość wentylacji za pomocą maski. Wydzielony przycisk uruchamiający wentylacje nieinwazyjną oraz sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dla każdego pojedyńczego oddechu.
	TAK
	

	27.
	Wentylacja bezdechu co najmniej następujących trybach: VCV, PCV, P-AC, V-AC, VC-SIMV, PC-SIMV.
	TAK
	

	28.
	Oddech manualny. Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie wykonanie mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
	TAK
	

	29.
	PRVT, AutoFlow, APV, VC+, TargetVent.                               
	TAK
	

	30.
	Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC z możliwością ustawienia średnicy rurki
w zakresie od: min. 2,5–10 mm oraz możliwością kompensacji w zakresie: min. od 10 – 100%.
	TAK PODAĆ
	

	31.
	Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej
i inwazyjnej bez możliwości wyłączenia.
	TAK
	

	32.
	Westchnienia. Respirator musi posiadać możliwość ustawiania westchnień. Możliwość ustawienia: min. amplituda, częstość i liczba westchnień.
	TAK
	

	33.
	S  Wentylacja spontaniczna.
	TAK
	

	34.
	S/T  Wentylacja spontaniczna synchronizowana.
	TAK
	

	35.
	T  Wentylacja synchronizowana.
	TAK
	

	36.
	Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta.
	TAK
	

	37.
	Wentylacja z obowiązkową objętością minutową według wzoru Otis’a typu MMV, ASV, AVM.
	TAK
	

	PARAMETRY REGULOWANE

	38.
	Częstość oddechów. Respirator musi posiadać możliwość regulacji częstości oddechów w zakresie: min. 1-150 /min.
	TAK PODAĆ
	

	39.
	Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość regulacji objętości oddechowej w zakresie: min. 40-2500 ml.
	TAK PODAĆ
	

	40.
	Czas wdechu. Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu wdechu
w zakresie: min. 0,1 – 10 sekund.
	TAK PODAĆ
	

	41.
	Czas plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia czasu plateau pomiędzy wdechem a wydechem w zakresie: min. 0 – 70% czasu wdechu.
	TAK PODAĆ
	

	42.
	Ciśnienie wdechowe. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wdechowego w zakresie: min. 2 – 100 cmH2O.
	TAK PODAĆ
	

	43.
	Ciśnienie wspomagania. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia
wspomagania w zakresie: min. 0 – 100 cmH2O.
	TAK PODAĆ
	

	44.
	Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w zakresie: min. 0–50 cmH2O.
	TAK PODAĆ
	

	45.
	Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi
posiadać możliwość regulacji poziomu wysokiego ciśnienia w zakresie: min. 2–60 cmH2O.
	TAK PODAĆ
	

	46.
	Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego w zakresie:
min. 0–50 cmH2O.
	TAK PODAĆ
	

	47.
	Czas trwania wysokiego poziomu ciśnienia.  Respirator musi posiadać możliwość
regulacji czasu trwania wysokiego poziomu ciśnienie w zakresie: min. 0,1 – 59,8 s.
	TAK PODAĆ
	

	48.
	Płynnie regulowany czas narastania ciśnienia. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta
z respiratorem regulowaną w zakresie: min. 0-2000 ms manualnie oraz
automatycznie.
	TAK PODAĆ
	

	49.
	Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej.                                                                                                Respirator musi posiadać funkcję regulowanego procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w zakresie: min. 5-90% manualnie oraz automatycznie.
	TAK PODAĆ
	

	50.
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 20 l/min.
	TAK PODAĆ
	

	51.
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być
wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min.  0,1 do 15 cmH2O.
	TAK PODAĆ
	

	52.
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator musi
posiadać możliwość regulacji stężenia tlenu w zakresie: 21 do 100% co 1%.
	TAK PODAĆ
	

	53.
	Możliwość wyboru krzywej przepływu. Respirator musi posiadać funkcję
umożliwiająca dobór krzywej przepływu: min. prostokątna, opadająca 100%
i opadająca 50%. 
	TAK PODAĆ
	

	54.
	Manualne przedłużenie fazy wdechowej/wydechowej. Respirator musi umożliwiać
wykonanie manewru przedłużenia fazy wdechowej/wydechowej: w zakresie do max. 10 sekund.
	TAK PODAĆ
	

	55.
	Natychmiastowa podaż 100% tlenu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca w czasie ≥ 2 minut podaż 100% tlenu.
	TAK PODAĆ
	

	POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI

	56.
	Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika: min. krzywe i parametry cyfrowe.
	TAK
	

	57.
	Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik
przepływu. Możliwość używania czujnika jednorazowego oraz wielorazowego.
	TAK
	

	58.
	Integralny pomiar stężenia tlenu. Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy
stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej.
	TAK
	

	59.
	Częstość oddechów. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów
i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej.
	TAK
	

	60.
	Częstość oddechów spontanicznych. Respirator musi posiadać pomiar częstości
oddechów spontanicznych i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej.
	TAK
	

	61.
	Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru
objętości wdechowej oraz wydechowej pojedynczego oddechu i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej.
	TAK
	

	62.
	Objętość wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową oraz wdechową w formie
cyfrowej.
	TAK
	

	63.
	Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wdechową
i wydechową w formie cyfrowej.
	TAL
	

	64.
	Pomiar szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego. Respirator musi
posiadać możliwość pomiaru szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego
i wyświetlania w formie cyfrowej.
	TAK
	

	65.
	Ciśnienie szczytowe. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru zmierzonej
wartości ciśnienia szczytowego i wyświetlania w formie cyfrowej.
	TAK
	

	66.
	Średnie ciśnienie. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wartości ciśnienia średniego i wyświetlania w formie cyfrowej.
	TAK
	

	67.
	Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego rzeczywistego stosunku I:E w formie cyfrowej.
	TAK
	

	68.
	Ciśnienie plateau. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej
wartości ciśnienia Plateau w formie cyfrowej.
	TAK
	

	69.
	Ciśnienie PEEP  / CPAP.  Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia końcowo-wydechowego w formie cyfrowej.
	TAK
	

	70.
	Ciśnienie AutoPEEP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej.
	TAK
	

	71.
	Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Respirator musi posiadać możliwość
wyświetlania zmierzonego ciśnienia okluzji w formie cyfrowej.
	TAK
	

	72.
	Pomiar NIF. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej negatywnej siły wdechowej.
	TAK
	

	73.
	Podatność statyczna. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru
pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej.
	TAK
	

	74.
	Podatność dynamiczna. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru dynamicznej
podatności oddechowej płuc wyświetlanej w formie cyfrowe.
	TAK
	

	75.
	Opory wdechowe i wydechowe płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe i wydechowe płuc
i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej.
	TAK
	

	76.
	Indeks dyszenia RSB. Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu
szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci
cyfrowej.
	TAK
	

	77.
	Wysiłek pacjenta PTP. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wysiłku
oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej.
	TAK
	

	78.
	Praca oddechowa pacjenta WOB. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru pracy oddechowej wyświetlanej w formie cyfrowej.
	TAK
	

	79.
	Stała czasowa wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stałej czasowej wydechu wyświetlanej w formie cyfrowej.
	TAK
	

	80.
	Czas trwania wdechu i wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu oraz wydechu wyświetlanego w formie cyfrowej.
	TAK
	

	81.
	Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem.                                                                                     Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem wyświetlanych w formie cyfrowej.
	TAK
	

	82.
	Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego.  Respirator musi
posiadać możliwość pomiaru stosunku czasu wdechu do czasu trwania cyklu
oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej.
	TAK
	

	83.
	Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia  ≥ 8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu
ekranu.
	TAK
	

	84.
	Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ
w dowolnej wzajemnej zależności.
	TAK
	

	85.
	Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym
momencie w celu ich analizy.
	TAK
	

	86.
	Możliwość zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika: min. 9
profili.
	TAK PODAĆ
	

	87.
	Protokół podsumowujący poprawność ustawień wentylacji informujący operatora o jej skuteczności. Rozróżnialny w min. 3 kolorach obrazujących jakość wentylacji.
	TAK PODAĆ
	

	ALARMY

	88.
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Respirator musi być wyposażony
w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu
i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta.
Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej.
	TAK
	

	89.
	Regulacja głośności alarmów. Respirator musi mieć możliwość regulacji głośności alarmów co najmniej 4 poziomu głośności regulowane.
	TAK PODAĆ
	

	90.
	Regulacja wartości granicznych alarmu. Respirator musi mieć możliwość regulacji granic alarmowych manualnie oraz automatycznie dopasowane w odniesieniu do
stanu pacjenta.
	TAK
	

	91.
	Zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. 
	TAK
	

	92.
	Zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. 
	TAK
	

	93.
	Niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim
ciśnieniu zasilania tlenem. 
	TAK
	

	94.
	Wysokiego / Niskiego stężenia tlenu. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim stężeniu tlenu. 
	TAK
	

	95.
	Wysokiej / Niskiej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę
o wysokiej oraz niskiej objętości minutowej. 
	TAK
	

	96.
	Wysokiego / Niskiego ciśnienia. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim ciśnieniu. 
	TAK
	

	97.
	Wysokiej / Niskiej częstości oddechów. Respirator musi informować obsługę
o wysokiej oraz niskiej częstości oddechów. 
	TAK
	

	98.
	Wysokiej / Niskiej objętości oddechowej. Respirator musi informować obsługę
o wysokiej objętości oddechowej. 
	TAK
	

	99.
	Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji.
	TAK
	

	100.
	W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień.
	TAK
	

	101.
	Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta.
	TAK
	

	102.
	Możliwość wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu oraz płci pacjenta.
	TAK
	

	103.
	Respirator musi posiadać Autotest aparatu wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika.
	TAK
	

	104.
	Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika.
	TAK
	

	105.
	Port Ethernet do połączenia z siecią LAN.
	TAK
	

	106.
	Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu.
	TAK
	

	107.
	Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu).
	TAK
	

	108.
	Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowani: min. 2 porty.
	TAK PODAĆ
	

	109.
	Port do podłączenia dodatkowego ekranu.
	TAK
	

	110.
	Protokół HL7.
	TAK
	

	111.
	Nebulizator do podawania leków regulowany z poziomu monitora.
	TAK
	

	112.
	Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi z możliwością sterylizacji
w autoklawie.
	TAK
	

	113.
	Możliwość rozbudowy o funkcję noworodkowe i tryb nCPAP.
	TAK
	

	114.
	Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji.
	TAK
	

	115.
	Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora
z możliwością blokady hasłem.
	TAK
	

	116.
	Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie.
	TAK
	

	117.
	Możliwość wentylacji układami jednoramiennymi oraz dwuramiennymi zarówno jedno- jak i wielorazowymi.
	TAK
	

	118.
	Kompletny układ oddechowy dla dzieci i dorosłych wielorazowy – 2szt. 
	TAK
	

	119.
	Respirator na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą.
	TAK
	

	120.
	Oprogramowanie w języku polskim. Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat.
	TAK
	

	121.
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem
i przeszkoleniem personelu. 
	TAK
	

	122.
	Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy
przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	123.
	Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK PODAĆ
	

	124.
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK PODAĆ
	

	125.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	TAK PODAĆ
	


FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr  2: USG – 1 sztuka.
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	 %
  VAT 
	Cena jednostkowa
brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	USG.
	 Szt.
	   1

	
	8
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych minimalnych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Przenośny ultrasonograf z kolorowym Dopplerem, wbudowanym akumulatorem
i  specjalizowanym wózkiem.
	TAK
	

	3.
	Waga aparatu max. 5,5kg.
	TAK PODAĆ
	

	4.
	Zasilanie sieciowe 220-230 V.
Zasilanie bateryjne – czas pracy na baterii min. 40 minut. 
	TAK PODAĆ
	

	5.
	Wózek do aparatu, z regulacją wysokości i uchwytami do głowic oraz półką na printer. Zasilanie aparatu i printera bezpośrednio z wózka.
	TAK
	

	6.
	Minimum 3 aktywne porty głowic obrazowych.
	TAK
	

	7.
	Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D min. 2 – 22 MHz.
	TAK PODAĆ
	

	8.
	Dynamika systemu min. 170 dB.
	TAK PODAĆ
	

	9.
	Możliwość regulacji przez użytkownika dynamiki obrazu w zakresie min. od 40 do 90 dB.
	TAK PODAĆ
	

	10.
	Technologia cyfrowa –  system przetwarzania z cyfrową obróbką 
i cyfrowym kształtowaniem wiązki.
	TAK
	

	11.
	Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 100 000.
	TAK
	

	12.
	Monitor LCD, wielkość ekranu min. 15''. 
	TAK PODAĆ
	

	13.
	Rozdzielczość monitora LCD min. 1024 x 768.
	TAK PODAĆ
	

	14.
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi.
	TAK
	

	15.
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop)
min. 3500 obrazów. 
	TAK PODAĆ
	

	16.
	Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D min. 30 sekund.
	TAK
	

	17.
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów.
	TAK
	

	18.
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.
	TAK
	

	19.
	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej  JPEG, AVI, DICOM, MPEG.
	TAK
	

	20.
	Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD.
	TAK
	

	21.
	Wewnętrzny dysk  typu SSD min. 80 GB.
	TAK
	

	22.
	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic.
	TAK
	

	23.
	Wideoprinter cyfrowy czarno – biały.
	TAK
	

	24.
	Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań.
	TAK
	

	25.
	Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu
Pen-Drive) min. 3 porty USB.
	TAK
	

	26.
	Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe HDMI.
	TAK
	

	27.
	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet min. 10/100 Mbps.
	TAK
	

	28.
	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report).
	TAK
	

	Tryb 2D (B-mode)

	29.
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 32 cm. 
	TAK PODAĆ
	

	30.
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE i z archiwum aparatu min. 8. 
	TAK
	

	31.
	Możliwość porównywania ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta min. 12 obrazów. 
	TAK
	

	32.
	Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 4 strefy. 
	TAK PODAĆ
	

	33.
	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 600 obr./sek.
	TAK PODAĆ
	

	34.
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa).
	TAK
	

	35.
	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy 
i cienie obrazu, pracujące na wszystkich zaoferowanych głowicach. Funkcja współpracująca łącznie z trybem color doppler, obrazowaniem w skrzyżowanych ultradźwiękach. 
Funkcja umożliwiająca regulacje stopnia redukcji działająca na obrazach na żywo, na obrazach zatrzymanych i z archiwum aparatu.
	TAK
	

	36.
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach. 
	TAK
	

	37.
	Wykorzystanie techniki inwersji fazy  - typ ”Inversia fazy”.
	TAK
	

	38.
	Nowszej generacji obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej np. Obrazowanie harmoniczne kodowane itp. -  wymienić.
	TAK
	

	39.
	Obrazowanie trapezowe.
	TAK
	

	40.
	Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru. Współpracujące z wszystkimi zaoferowanymi głowicami typu convex i linia. Współpracujące na żywo z trybem color Doppler, obrazowaniem do interaktywnej redukcji szumów, pracującej w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, współpracujące na żywo
w połączeniu z Dopplerem pulsacyjnym PWD. 
Min.6 kątów nadawania i odbioru.
	TAK PODAĆ
	

	41.
	Tryb Duplex (2D + PWD).
	TAK
	

	42.
	Tryb Triplex (2D + PWD+CD).
	TAK
	

	43.
	Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę:
· B/M-Mode

· Regulacja wzmocnienie 2D gain 

· Regulacja wzmocnienia strefowego  suwaków TGC

· Automatyczna Optymalizacja  

· Powiększenie obrazu x 8

· Mapy szarości

· Koloryzacja

· Skala osi czasu dla  M-Mode
· PW-Mode

· Wzmocnienie

· Przesuniecie linii  bazowej 

· Korekcja kąta

· Inwersja spektrum

· Format wyświetlania

· Automatyczne kalkulacje

· Modyfikacja obliczeń
· Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego
· Color Flow Mode

· Wzmocnienie

· Przesunięcie Linii bazowej

· Mapy koloru

· Próg przejścia do analizy koloru
	TAK
	

	44.
	Tryb M.
	TAK
	

	45.
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy.
	TAK
	

	46.
	Zakres prędkości dla zerowego kąta min. 4 m/sek.
	TAK PODAĆ
	

	47.
	Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1 – 16 mm.
	TAK PODAĆ
	

	48.
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – dostępna na żywo 
na obrazie zatrzymanym, jak i na obrazie z archiwum aparatu 
min. +/- 88 stopni.
	TAK PODAĆ
	

	49.
	Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	50.
	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym 
i zamrożonym dla trybu Dopplera.
	TAK
	

	51.
	Automatyczna regulacja położenia linii bazowej i skali prędkości, przy użyciu jednego przycisku.
	TAK
	

	52.
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy).
	TAK
	

	53.
	Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) 
Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy. Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy.
	TAK PODAĆ
	

	54.
	Prędkość odświeżania dla CD min. 250 klatek/sek.
	TAK PODAĆ
	

	55.
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-20 stopni.
	TAK PODAĆ
	

	56.
	Regulacja ilości map kolorów.
	TAK
	

	OPROGRAMOWANIE POMIAROWE WRAZ Z PAKIETEM OBLICZENIOWYM.

	57.
	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne,  
	TAK
	

	58.
	Liczba par kursorów pomiarowych min. 8.
	TAK PODAĆ
	

	59.
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego.
	TAK
	

	60.
	Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym 
i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum.
	TAK
	

	61.
	Moduł kardiologiczny:
- Tryb Dopplera Ciągłego min. 12 m/sek przy zerowym kącie.

- Tkankowy Doppler spektralny

- Kolorowy Doppler tkankowy.
	TAK PODAĆ
	

	62.
	Głowica microconvex do badań pediatrycznych, jamy brzusznej, neonatologicznych:
- Wybierane częstotliwości pracy przetwornika min. 4 – 10 MHz

- Liczba elementów min. 128

- Promień krzywizny max. 12 mm

- Praca w trybie II harmonicznej.
	TAK PODAĆ
	

	63.
	Głowica sektorowa kardiologiczna pediatryczna:
- Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę nie mniejszy niż od 3,0 do 7,0 MHz

- Kąt widzenia min. 90º

- Obrazowanie harmoniczne

- Ilość elementów min. 64

- Praca w trybie II harmonicznej
	TAK PODAĆ
	

	64.
	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi:
- Wybierane częstotliwości pracy przetwornika min. 5 – 12 MHz

- Liczba elementów min. 190

- Szerokość czoła głowicy max. 40 mm

- Praca w trybie II harmonicznej
	TAK PODAĆ
	

	65.
	Możliwość podłączenia do czytnika kodów kreskowych zawierających dane pacjenta.
	TAK
	

	66.
	Możliwość podłączenia aparatu do sieci szpitalnych poprzez przewód i sieci bezprzewodowe.
	TAK
	

	67.
	Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). 
	TAK
	

	68.
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
	TAK
	

	69.
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć). 
	TAK
	

	70.
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem
i przeszkoleniem personelu. 
	TAK
	

	71.
	Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy
przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	72.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	73.
	Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK PODAĆ
	

	74.
	Gwarancja minimum 24 miesiące obejmująca całe urządzenie (aparat, głowice, printer) wraz z systemem. 
	TAK PODAĆ
	

	75.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	TAK PODAĆ
	


FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr  3: Zestaw do trudnej intubacji – 2 sztuki.
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	 %
  VAT 
	Cena jednostkowa
brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Zestaw do trudnej intubacji.
	 Szt.
	   2

	
	8
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych minimalnych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Laryngoskop wielorazowy, światłowodowy.
	TAK
	

	3.
	System światłowodu w łyżkach. 
	TAK
	

	4.
	Zestaw łyżek wielorazowych typu Mc.Coy w rozmiarach: 2, 3, 4. 
	TAK
	

	5.
	Rękojeść metalowa, wielorazowego użytku, zasilana bateryjnie.
	TAK
	

	6.
	Przystosowany do sterylizacji w autoklawie. 
	TAK
	

	7.
	Na wyposażeniu poręczne etui oraz bateria zasilająca.
	TAK
	

	8.
	Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK PODAĆ
	

	9.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy. 
	TAK PODAĆ
	

	10.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	TAK PODAĆ
	


FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr  4: Kardiomonitor – 3 sztuki.
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	 %
  VAT 
	Cena jednostkowa
brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Kardiomonitor.
	 Szt.
	   3

	
	8
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych minimalnych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Kardiomonitor modułowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 7 kg
z akumulatorem.
	TAK PODAĆ
	

	3.
	Kardiomonitor pediatryczny wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe.
Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta.
	TAK
	

	4.
	Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz niezależny moduł transportowy z ekranem min 4,3".
	TAK PODAĆ
	

	5.
	Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. 
	TAK
	

	6.
	Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 12,1", rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów.
	TAK PODAĆ
	

	7.
	Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów - co najmniej 160 godzin
z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure
z ostatnich 48 godzin.
	TAK PODAĆ
	

	8.
	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych - min. 200 z zapisem odcinków krzywych
z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku.
	TAK PODAĆ
	

	9.
	Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:
- EKG

- HR

- Respiracja

- Saturacjapomiar ciśnienia 
- Temperatura (T1,T2,TD)
- Nieinwazyjny 
	TAK
	

	POMIAR EKG

	10.
	Zakres HR min. 15-350 min.
	TAK PODAĆ
	

	11.
	Monitorowanie EKG z 3, 5 odprowadzeń lub 12 odprowadzeń jednocześnie.
	TAK
	

	12.
	Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG.
	TAK
	

	13.
	Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm.
	TAK
	

	14.
	Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s.
	TAK
	

	15.
	Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej.
	TAK
	

	16.
	Funkcja kaskady.
	TAK
	

	17.
	Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV;
0,5 cm/mV;  1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV;  4,0 cm/mV;  AUTO.
	TAK
	

	18.
	Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie.
Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST.
	TAK
	

	19.
	Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST.
	TAK
	

	20.
	Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min. 23 zaburzeń.
	TAK PODAĆ
	

	POMIAR RESPIRACJI

	21.
	Sposób wyświetlania - w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej.
	TAK
	

	22.
	Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min. 5-150 odd./min. 
	TAK PODAĆ
	

	23.
	Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy.
	TAK
	

	24.
	Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania.
	TAK
	

	25.
	Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s.
	TAK PODAĆ
	

	26.
	Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV;
1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV;  4,0 cm/mV.
	TAK PODAĆ
	

	27.
	Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund.
	TAK PODAĆ
	

	POMIAR SATURACJI SpO2

	28.
	Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI).
	TAK
	

	29.
	Zakres pomiarowy saturacji 1-100%.
	TAK
	

	30.
	Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm.
	TAK PODAĆ
	

	31.
	Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 %.
	TAK
	

	32.
	Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia
i wyłączenia.
	TAK
	

	33.
	Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2.
	TAK
	

	34.
	Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji.  Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej.
	TAK
	

	POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP)

	35.
	Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego.
	TAK
	

	36.
	Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg.
	TAK PODAĆ
	

	37.
	Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-300 bpm.
	TAK PODAĆ
	

	38.
	Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg.
	TAK PODAĆ
	

	39.
	Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min).
	TAK
	

	40.
	Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut.
	TAK PODAĆ
	

	41.
	Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza).
	TAK
	

	42.
	Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie.
	TAK
	

	43.
	Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich
min. 2000 wyników pomiarów NIBP.
	TAK PODAĆ
	

	44.
	Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. 
Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego.
	TAK
	

	POMIAR TEMPERATURY

	45.
	Zakres pomiarowy min. 0-500C.
	TAK PODAĆ
	

	46.
	Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C.
	TAK
	

	47.
	Min. 1 tor pomiarowy.
	TAK
	

	KAPNOMETRIA (POMIAR W STRUMIENIU BOCZNYM LUB GŁÓWNYM)

	48.
	Zakres pomiarowy min. 0-130 mmHg.
	TAK PODAĆ
	

	49.
	Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.
	TAK
	

	50.
	Rozdzielczość max. 1 mmHg.
	TAK
	

	51.
	Zakres pomiarowy awRR min. 0-150 odd./min.
	TAK PODAĆ
	

	52.
	W zestawie przewód główny oraz linia pomiarowa.
	TAK
	

	POZOSTAŁE PARAMETRY

	53.
	Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora.
	TAK
	

	54.
	Monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy o budowie kompaktowej, będący również monitorem transportowym z ekranem dotykowym min. 4,3” (kostka wsuwana do ramy urządzenia). Zasilanie w transporcie na min. 120 minut. Mierzone parametry to min. EKG 3-5 odpr., RR, HR, SPO2, PR, NIBP, 2 kanały TEMP, etCO2
(port wbudowany w moduł)
Waga modułu  max. 1,2 kg
Pamięć danych pacjenta (min. 48 godzin trendów).
	TAK
	

	55.
	Co najmniej 30 niezależnych konfiguracji ekranu i granic alarmowych z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta.
	TAK PODAĆ
	

	56.
	Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy.
	TAK
	

	57.
	3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów.
	TAK
	

	58.
	Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów.
	TAK
	

	59.
	Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min., 3 min., 10 min.,
15 min oraz wyłączenia na stałe.
	TAK
	

	60.
	Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
w zakresie min.  2 poziomów ważności.
Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów.
	TAK
	

	61.
	Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów.
	TAK
	

	62.
	Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.
	TAK
	

	63.
	Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz
wypisania pacjenta.
	TAK
	

	64.
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć,
nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi.
	TAK
	

	65.
	Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych.
	TAK
	

	66.
	Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny,
utlenowania,  nerkowy.
	TAK
	

	67.
	Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek
powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz.
Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków.
	TAK
	

	68.
	Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora.
	TAK
	

	69.
	Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny.
Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu.
	TAK
	

	70.
	Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
	TAK
	

	71.
	Wyświetlanie - co najmniej 7 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG.
	TAK
	

	72.
	Dostępne tryby pracy:
- tryb dużych znaków
- tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin 

- tryb oxyCRG

- tryb listy

- 7-EKG

- 7-EKG oraz dodatkowych krzywych
- tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru).
	TAK
	

	73.
	Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach
podłączonych do wspólnej sieci.
	TAK
	

	74.
	Monitor wyposażony w wyjście DVI do podłączenia monitora kopiującego.
	TAK
	

	75.
	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do
centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.
	TAK
	

	76.
	Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu,
głośności QRS, głośności przycisków.
	TAK
	

	77.
	Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii.
Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji
monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego.
	TAK
	

	78.
	Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45).
	TAK
	

	79.
	Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora.
	TAK
	

	80.
	Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali.
	TAK
	

	81.
	Monitor wyposażony w min. 4 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki.
	TAK
	

	82.
	Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika (konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive.
	TAK
	

	83.
	Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków/wentylatorów.
	TAK
	

	84.
	Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1.
	TAK
	

	85.
	Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) wbudowany zarezerwowany port etCO2 w module transportowym.
	TAK
	

	86.
	Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4.
	TAK
	

	87.
	Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC.
	TAK PODAĆ
	

	88.
	Licznik godzin przepracowanych do celów serwisowych.
	TAK
	

	89.
	Wyposażenie pediatryczne:
-kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dzieci - 1 szt
-wielorazowy czujnik SpO2 typu klips pediatryczny - 1 szt.
-mankiet do pomiaru NIBP dla dzieci - 1szt.

-wąż połączeniowy NIBP- 1 szt.
-czujnik temperatury powierzchniowej dla dzieci -1 szt.
-podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny
z uchwytem ściennym – 1 szt. 
	TAK
	

	90.
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem
i przeszkoleniem personelu. 
	TAK
	

	91.
	Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy
przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	92.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	93.
	Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK PODAĆ
	

	94.
	Gwarancja minimum 24 miesiące obejmująca całe urządzenie.
	TAK PODAĆ
	

	95.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	TAK PODAĆ
	


FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr  5: Defibrylator – 2 sztuki.
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	 %
  VAT 
	Cena jednostkowa
brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Defibrylator.
	 Szt.
	   2
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	RAZEM
	
	
	


ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych minimalnych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018
	TAK PODAĆ
	

	2.
	Defibrylator pediatryczny do monitorowania i defibrylacji.
	TAK
	

	3.
	Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’.
	TAK PODAĆ
	

	4.
	Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.
	TAK
	

	5.
	Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej.
	TAK
	

	6.
	Dwufazowa fala defibrylacji.
	TAK
	

	7.
	Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J.
	TAK
	

	8.
	Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej.
	TAK
	

	9.
	Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund.
	TAK PODAĆ
	

	10.
	Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji.
	TAK
	

	11.
	Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA.
	TAK
	

	12.
	Energia defibrylacji w trybie AED  min. od 10 do 360 J.
	TAK
	

	13.
	W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3
defibrylacji z energią od 10 do 360 J.
	TAK
	

	14.
	Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych
pediatrycznych. 
	TAK
	

	15.
	Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej.
	TAK
	

	16.
	Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii.
	TAK
	

	17.
	Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych.
	TAK
	

	18.
	Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora.
	TAK
	

	19.
	Możliwość wykonania kardiowersji.
	TAK
	

	20.
	Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń.
	TAK
	

	21.
	Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min.
	TAK
	

	22.
	Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto.
	TAK
	

	23.
	Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna.
	TAK
	

	24.
	Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie.
	TAK
	

	25.
	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA.
	TAK PODAĆ
	

	26.
	Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min.
	TAK PODAĆ
	

	27.
	Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dzieci.
	TAK
	

	28.
	Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie.
	TAK
	

	29.
	Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny.
	TAK
	

	30.
	Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich
monitorowanych parametrów.
	TAK
	

	31.
	Wbudowana drukarka termiczna.
	TAK
	

	32.
	Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm – na wyposażeniu.
	TAK
	

	33.
	Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych.
	TAK
	

	34.
	Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy,
24 godz. ciągły zapis EKG.
	TAK
	

	35.
	Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive.
	TAK
	

	36.
	Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową.
	TAK
	

	37.
	Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem
krzywej głębokości uciśnięć na ekranie.
	TAK
	

	38.
	Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin.
	TAK
	

	39.
	Urządzenie wyposażone w łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci.
	TAK
	

	40.
	Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia
dodatkowych narzędzi.
	TAK
	

	41.
	Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 360 minut monitorowania.
	TAK PODAĆ
	

	42.
	Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V.
	TAK
	

	43.
	Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach.
	TAK
	

	44.
	Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia
defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test).
	TAK
	

	45.
	Uchwyt na ramę łóżka.
	TAK
	

	46.
	Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg.
	TAK PODAĆ
	

	47.
	Wyposażenie defibrylatora:
- Przewód EKG 5 – odpr. – 1 szt.

- Czujnik saturacji na palec dla dorosłych – 1 szt.

- Czujnik saturacji na palec pediatryczny – 1 szt.

- Mankiet NIPC średni dla dorosłych – 1 szt.

- Mankiet NIPC mały dla dorosłych – 1 szt.

- Mankiet NIPC pediatryczny – 1 szt.

- Elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne dla dorosłych – 2 pary

- Elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne pediatryczne – 2 pary

- Żel do defibrylacji – 1 szt.
	
	

	48.
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem
i przeszkoleniem personelu. 
	TAK
	

	49.
	Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy
przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	50.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	51.
	Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK PODAĆ
	

	52.
	Gwarancja minimum 24 miesiące obejmująca całe urządzenie.
	TAK PODAĆ
	

	53.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	TAK PODAĆ
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