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Oświęcim, dnia  16.01.2019 r.

ZOZ.DZP.271.2.I.2019
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

DOTYCZY: PRZETARGU NA Dostawę sprzętu  i aparatury medycznej „Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego” wykonywane w ramach inwestycji „Modernizacja oddziałów: ginekologiczno – położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki pkt 7

Prosimy o dopuszczenie lampy wyposażonej w laserowy, czerwony wskaźnik, ułatwiający właściwe ustawienie lampy nad noworodkiem, włączany za pomocą przycisku ON/OFF oraz wyposażonej jednocześnie w diody ze światłem białym, ułatwiające badanie pacjenta, również włączane za pomocą przycisku ON/OFF.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 2: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki pkt 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez lampę modułu czujnika temperatury skóry

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki pkt 9
Prosimy o odstąpienie od miernika promieniowania

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki pkt 10, 11
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku lampy, z licznikiem całkowitego czasu terapii oraz całkowitego czasu pracy lampy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki Pkt. 14
Prosimy o odstąpienie od wymogu światła żółtego. Nie ma bowiem ono potwierdzonej skuteczności w leczeniu żółtaczki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki Pkt. 15
Prosimy o odstąpienie od wymogów określonych w pkt. 15
Parametry takie jak rozmiar punktu na wyświetlaczu 0,49 mm x 0,49 mm, odległość między punktami na wyświetlaczu 0,53 mm x 0,53 mm, czy powierzchnia wyświetlania określona z dokładnością do jednego mm (133mm x 39 mm) lub rozdzielczość określona co do jednego piksela (240 x 64 pikseli) wskazują bowiem na konkretny model urządzenia i przyczyniają się do ograniczenia konkurencji. Określenie parametrów w taki sposób nie przekłada na funkcjonalność produktu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy punktu 15. W załączniku do odpowiedzi poprawiony formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 7: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki Pkt. 16
Prosimy o dopuszczenie powierzchni naświetlania 50 x 30 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 8: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki Pkt. 17
Prosimy o odstąpienie od wymogu miernika

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki
Prosimy o dopuszczenie lampy z 5 stopniową regulacją intensywności naświetlania:
- 20 uW /cm2/ nm
- 40 uW /cm2/ nm
- 60 uW /cm2/ nm
- 80 uW /cm2/ nm
- 100 uW /cm2/ nm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki Pkt. 18
Prosimy o dopuszczenie wentylatora o głośności do 40 db.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11: Dotyczy lampa do fototerapii – 2 sztuki Pkt. 19
Prosimy o dopuszczenie maksymalnej wysokości stojaka 165 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12: Dotyczy - Lampa do fototerapii (2 sztuki)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy NeoBlue compact, posiadającej źródło światła 12 diod super LED niebieskie, odpowiadające szczytowej wartości absorpcji długości fali i 9 diod super Led białe, przydatne do badania lub oceny dziecka. Lampa emituje źródło światła w zakresie od 450-470 nm, bez oświetlacza punktowego, bez modułu czujnika temperatury skóry, bez miernika promieniowania, bez opcji programowania cykli leczenia, bez dużego wyświetlacza LCD. Lampa                        z natężeniem  światła białego ok 10.000 lux /35 cm o obszarze skutecznego naświetlania 29X25 cm oraz o niskim poziomie hałasu < 40 Db.

Lampa składająca się z trzech części, zaprojektowanych do wielu konfiguracji: lampy -  którą bezpiecznie możemy umieścić na inkubatorze, ramienia - dzięki któremu możemy przytwierdzić lampę do uchwytu  inkubatora oraz stojaka na blokowanych kółkach. Konstrukcja ramienia posiada obrotowy i giętki wysięgnik, zapewniając precyzyjną regulację położenia lampy. 

Lampa posiada dwa przełączane ustawienia fototerapii: standardowe 15 μW/cm²/nm) i intensywne (35 μW/cm²/nm),  żywotność lampy ponad 40.000 godzin pracy przy natężeniu intensywnym.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
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