Oświęcim, dnia  20.02.2019 r.
ZOZ.DZP.271.1.II.2019
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW
Dotyczy : PN na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 2: Lampa zabiegowa sufitowa – 1 sztuk

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 20 diod LED?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową zapewniającą wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw na poziomie Ra≥94?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze stopniową, elektroniczną regulacją natężenia światła za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowania?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której włączanie/wyłączanie oraz regulacja natężenia światła realizowane są za pomocą przycisków na panelu sterowania umieszczonego na kopule?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której kopuła wyposażona jest dodatkowo w 1 zintegrowany uchwyt boczny (niesterylny) umieszczony na jej obwodzie?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000˚K w 6 krokach? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 13 diod LED?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu światła Ec na poziomie 70 000 lux?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bez wskaźnika diodowego ustawionego poziomu natężenia światła?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada uchwytów bocznych (niesterylnych) rozmieszczonych na obwodzie kopuły?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Wózek zabiegowy – 3 szt. 

Pytanie nr 11 - Czy (w pkt.2) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne bez wyposażenia: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 12 - Czy (w pkt.4) Zamawiający dopuści wózek posiadający ramę stalową lakierowaną proszkowo?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 13 - Czy (w pkt.7) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny składający się z kół nie antystatycznych, w przeciwpyłowej obudowie, dwa koła wyposażone w hamulec, bez koła z blokadą kierunku jazdy?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 14 - Czy (w pkt.9) Zamawiający dopuści wózek posiadający całkowite obciążenie robocze 150 kg?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 15 - Czy (w pkt.11) Zamawiający dopuści wózek posiadający dolną szufladę o wysokości 225 mm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 16 - Czy (w pkt.15) Zamawiający dopuści wózek nie posiadający systemu samodomykających się szuflad (oferowany wózek posiada mechanizm dociskania niedomkniętej szuflady)?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 17 - Czy (w pkt.16) Zamawiający dopuści wózek posiadający systemu ładowność jednego szuflady 10 kg?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 18 - Czy (w pkt.18) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w górny blat roboczy posiadający trzy wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania wózka?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 19 - Czy (w pkt.24) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie uchwytu z paskiem mocującym (jak na zdjęciu poniżej)?
         [image: image7.png]



Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 20 - Czy (w pkt.25) Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie dodatkowe nie jest instalowane na aluminiowych szynach (w oferowanym wózku korpus posiada nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego)?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 21 - Czy (w pkt.26) Zamawiający dopuści wózek posiadający nad kołami krążki odbojowe (zamiast listwy odbojowej), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 22 - Czy (w pkt.27) Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad (6 kolorów do wyboru)?  
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy: Pakiet nr 11 – Wózek do zestawu przeciwwstrząsowego – 1 szt. 

Pytanie nr 23 - Czy (w pkt.2) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne bez wyposażenia: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 24 - Czy (w pkt.4) Zamawiający dopuści wózek posiadający ramę stalową lakierowaną proszkowo, blat główny wykonany z tworzywa SBS?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 25 - Czy (w pkt.5) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny składający się z kół nie antystatycznych, w przeciwpyłowej obudowie, dwa koła wyposażone w hamulec, bez koła z blokadą kierunku jazdy?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 26 - Czy (w pkt.6) Zamawiający dopuści wózek posiadający pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych, dolna szuflada o wysokości 225 mm, dwie środkowe szuflady o wysokości 150 mm, dwie górne szuflady o wysokości 75 mm, całkowite wysunięcie szuflady 100,00%, bez systemu samodomykających się szuflad (oferowany wózek posiada mechanizm dociskania niedomkniętej szuflady), ładowność jednej szuflady 10 kg, dwie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 27 - Czy (w pkt.7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w górny blat roboczy posiadający trzy wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania wózka?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 28 - Czy (w pkt.9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w obrotową półkę na defibrylator z możliwością obrotu 360o, bez regulacji szerokości i wysokości?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 29 - Czy (w pkt.11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt na butlę tlenową mocowany na tylnej ścianie wózka?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 30 - Czy (w pkt.14) Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie dodatkowe nie jest instalowane na aluminiowych szynach (w oferowanym wózku korpus posiada nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego)?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 31- Czy (w pkt.15) Zamawiający dopuści wózek posiadający nad kołami krążki odbojowe (zamiast listwy odbojowej), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 4 :

Pytanie nr 32- Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada interpretację badania zależną pod wieku pacjenta podawanego w latach?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 33- Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada długi zapis do 8 minut w pamięci aparatu do oceny arytmii?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 34- Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izolinii?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 35- Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada bezprzewodową komunikację z komputerem przy pomocy WIFI?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 36- Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada przetwornik A/C 14 bit?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 37- Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada zapis z pendrive’a w standardzie zgodnym EN 1064 i odczyt badań np. na ekranie monitora komputera?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Dotyczy : Pakiet nr 1

Pytanie nr 38- Pkt. 4 - Prosimy o dopuszczenie mocowania do materaca piankowego za pomocą opasek gumowych.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 39- Pkt. 6 - Prosimy o dopuszczenie skuteczności w profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia włączenie u pacjentów o wadze do 150 kg.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 40 - Pkt. 6, Poz. 7 i 8 - Prosimy o odpuszczenie zakresu regulacji od 20 mmHg (±10) do 60 mmHg(±20).

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zakres regulacji od 20 mmHg (±10) do 60 mmHg(±20) obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 41 - Pkt. 9 - Prosimy o dopuszczenie wymiarów 85x200x13 cm.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 42 - Pkt. 10 - Prosimy o odstąpienie od wymogu podawania wyporności w litrach.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie odstępuje i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 43- Pkt. 12 - Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 16 komór.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy : Pakiet nr 17

Pytanie nr 44 - Pkt. 6  - Prosimy o dopuszczenie strzygarki akumulatorowa do użycia z ostrzem nieruchomym z maksymalną powierzchnią kontaktu ostrza ze skórą.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy : pakietu nr 2 (lampa zabiegowa sufitowa)
Pytanie nr 45 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o parametrach:

- ilość diod 36

- temperatura barwowa 4300 lub 4800K

- elektroniczna regulacja natężenia światła lampy – 7 stopniowa w zakresie 5-100%

- włączanie lampy oraz regulacja natężenia za pomocą panelu umieszczonego przy kopule 

- średnica pola 240mm

- kopuła bez dodatkowych „brudnych” uchwytów 

Poza wyżej wymienionymi parametrami, ofertowana lampa spełnia pozostałe zapisy określone w SIWZ

[image: image2.png]


[image: image3.png]")




Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ lampę o parametrach : 
- ilość diod 36

- temperatura barwowa 4800K

- elektroniczna regulacja natężenia światła lampy – 7 stopniowa w zakresie 5-100%

- włączanie lampy oraz regulacja natężenia za pomocą panelu umieszczonego przy kopule 

- średnica pola 240mm

- kopuła bez dodatkowych „brudnych” uchwytów 

Dotyczy : pakietu nr 7
Pytanie nr 46 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wg poniższego opisu i wizualizacji?

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony ręcznie. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi stabilnymi kółkami fi 50 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360° z podniesionym obrzeżem. Wymiary blatu: 615x405 mm, dopuszczalne obciążenie 5 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

Wymiary zewnętrzne: 640x450x920/1370 mm

[image: image4.png]



Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Dotyczy : pakietu nr 8
Pytanie nr 47 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podestu wg poniższego opisu i wizualizacji?
Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
 Wymiary (dłxszerxwys) w mm: 500x300x250

[image: image5.png]



Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie nr 48 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podestu ze stawką VAT 23%, z uwagi na fakt, że podest nie jest wyrobem medycznym w świetle ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych – dotyczy stawki Vat określonej w formularzu cenowym. 
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Dotyczy :pakietu nr 2, 7, 8
Pytanie nr 49 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania wyrobów do 7 tygodni? Prośba nasza jest podyktowana terminem oczekiwania na podzespoły do gotowych wyrobów od naszych poddostawców. 

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Dotyczące załącznik nr 2 do SIWZ  – Pakiet nr 13

Pytanie nr 50 - Czy Zamawiający w pkt. 8, wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu bez funkcji: „Głębia ostrości w dwóch zakresach, uruchamiana przyciskiem na głowicy endoskopu”?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie nr 51 -   dotyczące zapisów wzoru umowy paragraf 9 ustęp 1 punkt. 1, 2, 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 0,5%

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 52 - dotyczące zapisów wzoru umowy paragraf 9 ustęp 1 punkt. 1, 2, 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy zapisu „ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 6. Wózek zabiegowy – 6szt. Pkt. 2.

Pytanie nr 53 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, o wymiarach:


- szerokość:
650mm,


- głębokość:
475mm,


- wysokość:
970mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 6. Wózek zabiegowy – 6szt. Pkt. 3.

Pytanie nr 54 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego konstrukcja opiera się na aluminiowych, solidnych kolumnach, co gwarantuje solidne wykonanie oraz niewygórowaną masę wózka, natomiast ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, solidnego, nierdzewnego kompozytu aluminium?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 6. Wózek zabiegowy – 6szt. Pkt. 4.

Pytanie nr 55 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach zapewniających stabilność wózka?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 6. Wózek zabiegowy – 6szt. Pkt. 5.

Pytanie nr 56 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, co ogranicza namnażanie się bakterii i ognisk infekcji?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 6. Wózek zabiegowy – 6szt. Pkt. 6.

Pytanie nr 57 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, wyposażony w 4 koła o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a jedno z blokadą do jazdy kierunkowej?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 6. Wózek zabiegowy – 6szt. Pkt. 11., 12. i 13.

Pytanie nr 58 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad:


- dolna szuflada o wysokości użytkowej 230mm,


- dwie środkowe o wysokości użytkowej 120mm,


- dwie górne o wysokości użytkowej 110mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 6. Wózek zabiegowy – 6szt. Pkt. 26.

Pytanie nr 59 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy, którego podstawa posiada wyprofilowane odboje nad kołami, w każdym narożniku?

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

[image: image1.jpg]



Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 11. Wózek do zestawu przeciwwstrząsowego – 1szt. Pkt. 2.

Pytanie nr 60 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach:


- szerokość:
650mm,


- głębokość:
475mm,


- wysokość:
970mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 11. Wózek do zestawu przeciwwstrząsowego – 1szt. Pkt. 3.

Pytanie nr 61 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera się na aluminiowych, solidnych kolumnach, co gwarantuje solidne wykonanie oraz niewygórowaną masę wózka, natomiast ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, solidnego, nierdzewnego kompozytu aluminium?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 11. Wózek do zestawu przeciwwstrząsowego – 1szt. Pkt. 4.

Pytanie nr 62 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach zapewniających stabilność wózka?

Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, co stanowi ograniczenie dla namnażania się bakterii.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 11. Wózek do zestawu przeciwwstrząsowego – 1szt. Pkt. 5.

Pytanie nr 63 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 4 koła o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a jedno z blokadą do jazdy kierunkowej?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 11. Wózek do zestawu przeciwwstrząsowego – 1szt. Pkt. 6.

Pytanie nr 64 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach łożyskowych, zapewniających 100% wysuwu, z systemem samo-domykania się, 

o ładowności do 50kg każda, zaopatrzone w konfigurowalne, wyjmowane podziałki, o wymiarach:


- dolna o wysokości użytkowej 230mm,


- dwie środkowe o wysokości użytkowej 120mm,


- dwie górne o wysokości użytkowej 110mm ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 11. Wózek do zestawu przeciwwstrząsowego – 1szt. Pkt. 9.

Pytanie nr 65 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony 

w obrotowa o 360o półkę pod defibrylator z pasami zabezpieczającymi o wymiarach: 360x 280mm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Dotyczy pakietu. 11. Wózek do zestawu przeciwwstrząsowego – 1szt. Pkt. 15.

Pytanie nr 66 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego podstawa posiada wyprofilowane odboje nad kołami, w każdym narożniku?

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu
[image: image6.png]



Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy : Załącznika nr. 16 - podgrzewacz płynów infuzyjnych 1 szt.

Pytanie nr 67 - Czy zamawiający w urządzeniu zamierza ogrzewać płyny infuzyjne, irygacyjne lub inne płyny będące wyrobami medycznymi?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający będzie ogrzewał tylko płyny infuzyjne
Pytanie nr 68 - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym, 

co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) . Producent sprzętu miał wdrożony system ISO 13485 wymagany dla producentów sprzętu medycznego oraz urządzenie było obłożone preferowaną stawkę podatku VAT – 8% dla urządzeń medycznych?

Odpowiedź : Urządzenie ma być sprzętem medycznym na 8% VAT.
Pytanie nr 69 - Czy zamawiający wymaga, aby w urządzeniu była możliwość ogrzewania każdego rodzaju płynów medycznych, w butelkach lub workach różnych pojemości: 0,5 l, 1l, 2l, 5l? Są to najczęściej stosowane pojemności stosowane na oddziałach SOR. W związku z czym w celu zapewnienia możliwości personelowi oddziału ogrzewania różnej wielkości pojemników wnioskujemy o uwzględnienie wymagalności tego parametru.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza obok rozwiązania w SIWZ.
Pytanie nr 70 - Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną o następujących parametrach:

- Przeszklona pokrywa komory dzięki czemu mamy możliwość wglądu do jej wnętrz bez konieczności otwierania.

- Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED oraz wskaźniki.

- Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą lub wybraną.

- Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry.

- Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze.

- Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza.

- Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze.

- Dedykowany czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenie przed przegrzaniem.

- Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane.

- Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania.

- Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach.

- Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury.

- Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej.

- Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej pokrywie.

- Alarm akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie.

- Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności w temperaturze, w co najmniej jednym z dwóch czujników temperatury umieszczonych w dwóch różnych miejscach.

- Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania.

- Tryb czuwania (stand by). 

- Pojemność komory: 30 litrów.

- Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L.

- Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 42°C ±1°C (zmiana o 1°C).

- Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość).

- Wewnętrzne wymiary komory:  314 x 260 x 395 mm (S x W x G).

- Waga: 18 kg.

- Napięcie zasilania: 230 Vac (±6%), 50Hz, prąd znamionowy 1.75 A.

- Moc grzałki: 400 Wat.

- Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. ISO 13 485
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy : pakietu 10 

Pytanie nr 71 - Prosimy  Zamawiającego dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-5, pracującego  w technologii Masimo SET, stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej, zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrywkowych, bez zasilania sieciowego , bez wbudowanego akumulatora,  zasilany bateriami bateriami ( 4 AA Alkaiczne) o czasie zasilania do 48 godzin, z zakresem pomiaru tętna 25-240 bpm, z dwoma niezależnymi wyświetlaczami LED, bez portU RS 232, z  krótkim trendem SpO2 oraz PR z min. ostatnich 15 minut po wrzuceniu danych na dysk zewnętrzny, o następujących parametrach technicznych:

 

	Parametry techniczne Pulsoksymetru RAD 5,z technologią Masimo SET 

	pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową 

	Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, 

	Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin 

	Wymienialna osłona gumowa 

	Dwa niezależne wyświetlacze LED  

	Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm

	Waga urządzenia 320 g 

	Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%

	Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%

	Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%

	Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.

	Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.

	Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.

	Rozdzielczość pomiarów:

	Saturacja (%SpO2):    1 %

	Częstość pulsu (BPM) 1 BPM

	Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji

	Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w niejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zieonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym

	Zakres perfuzji 0,02-20,0%

	Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia

	Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

	Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej

	Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia

	Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu

	Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie

	Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego

	Trendy 72 godziny

	Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

	Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund


Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy :  wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ

Pytanie nr 72 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §9 ust. 1.1. do 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 73 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §9 ust. 1.2. do 0,5% wartości wadliwej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 74 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §9 ust. 1.3. do 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie uruchomienia sprzętu bądź szkolenia?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 75 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §9 ust. 1.4. do 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze stron umowy?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Dotyczy: Pakiet nr 6  - wózek zabiegowy – 3 sztuki.

Pytanie nr 76 - dot. Pkt. 2  parametrów wymaganych - Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o szerokości 690 mm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 77 - dot. Pkt. 27  parametrów wymaganych - Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy w kolorze biało szarym bez możliwości wyboru innego koloru?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy: wzór umowy, SIWZ 

Pytanie nr 78 - Prosimy o potwierdzenie, czy w nawiązaniu do zapisów §3 oraz §4  umowy Zamawiający dopuści dostawę przedmiotu umowy w zakresie pakietu nr 1,3,6,8,11,15,16 i 17 za pomocą przesyłki kurierskiej do Magazynu Gospodarczego i Inwestycyjnego szpitala? Realizacja dostawy przesyłką kurierską umożliwi obniżyć koszty transportu i wymiernie przełoży się na obniżenie wartości oferty.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Dotyczy : Pakiet nr  6 - Wózek zabiegowy – 3 sztuki.
Pytanie nr 79 - Punkt 2 - Czy Zamawiający dopuści głębokość wózka zabiegowego 600mm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 80 - Punkt 3 - Zamawiający wymaga w pkt 3 Konstrukcji wózka wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo. Czy Zamawiający dopuści nowocześniejsze rozwiązanie czyli wózek o konstrukcji z aluminium, oraz o ścianach bocznych i tylnej z tworzywa PP?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 81 - Punkt 5 - Czy Zamawiający dopuści blat główny wózka wykonany z tworzywa PP?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 82 - dotyczy : pakietu nr 4, aparat EKG pkt 2

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z zapisem w czasie rzeczywistym 3/6/12 odprowadzeń EKG?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 83 - dotyczy pakietu nr 4, aparat EKG pkt 10

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z pamięcią 100 badań i możliwością rozszerzenia pamięci do zapisu 1000 badań?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 84 - dotyczy pakietu nr 4, aparat EKG pkt 11

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z zapisem na papierze 210 mm?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 85 - dotyczy pakietu nr 4, aparat EKG pkt 14

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez zapisu wstecznego?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 86 - dotyczy pakietu nr 4, aparat EKG pkt 15

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez zapisu długiego do 10 minut?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 87 - dotyczy pakietu nr 4, aparat EKG pkt 18

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z czułością 5/10/25/50 mm/s?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 88 - dotyczy pakietu nr 4, aparat EKG pkt 20

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z filtrem mięśniowym 25/40/150 Hz?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 89 - dotyczy pakietu nr 4, aparat EKG pkt 24

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z możliwością rozbudowy o komunikację bezprzewodową typu Wi-Fi z komputerem typu PC?
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 90 - dotyczy pakietu nr 4, aparat EKG pkt 28

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez możliwości wydruku badania bezpośrednio z aparatu na drukarce zewnętrznej? Wydruk taki jest możliwo w momencie podłączenia aparatu EKG do komputera.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Dotyczy: Pakiet nr  17: Strzygarka chirurgiczna z ładowarką i ostrzami – 1 sztuki.

Pytanie nr 91 - Czy Zamawiający dopuści strzygarkę posiadającą stałą nie ruchomą głowicę? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Dotyczy : Pakiet nr  3 - Laryngoskop z łyżkami – 1 sztuka - Pkt.4

Pytanie nr 92 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania laryngoskop o oświetleniu światłowodowym (światłowód demontowalny) z żarówką HPX (high pressurexennon) – mieszanina halogenu i ksenonu? 

Światło jest bielsze i jaśniejsze o 30% od zwykłego halogenu.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Dotyczy : PAKIET 3 - Laryngoskop z łyżkami
Pytanie nr 93 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga światła LED?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga światła LED
Dotyczy : PAKIET 14 - Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
Pytanie nr 94 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy pompy strzykawkowej, o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych: 
poz.2 - pompa infuzyjna jednostrzykawkowa z klawiaturą numeryczną.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
poz. 29 - stacja dokująca umożliwiająca zamocowanie min. 4 pomp jednostrzykawkowych (2 szt.) i 6 pomp jednostrzykawkowych (3 szt.)
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 95 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w poz.26 nie popełnił omyłki    pisarskiej i wymaga zasilania akumulatorowego min. 25h przy infuzji 5 ml/h.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie popełnił pomyłki i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 96 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga pompy z kolorowym ekranem dotykowym, przyśpieszającym wybór funkcji oraz pracę. 
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza obok rozwiązania w SIWZ.
Dotyczy : PAKIET 16 - Podgrzewacz płynów infuzyjnych
Pytanie nr 97 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podgrzewacza do płynów infuzyjnych o minimalnie różniących się parametrach:
poz.2 - przenośny podgrzewacz płynów infuzyjnych w formie torby mieszczącej ok.1l lub ok. 2l płynów infuzyjnych, w zależności od używanych mankietów.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
PAGE  
- 3 -


