
ZOZ.DZP.271.5.II.2019
FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr  1: monitor kardiologiczny 15 szt oraz stacja centralnego monitorowania 3 szt
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	 %
  VAT 
	Cena jednostkowa
brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	MONITOR        …………………………………………





PRODUCENT  …………………………………………


TYP                          …………………………………………


ROK PRODUKCJI …………………………………………



	Szt.
	15

	8
	
	
	
	

	STACJA CENTRALI MONITORUJĄCCEJ …………………………………………


PRODUCENT  …………………………………………


TYP                         …………………………………………
 

ROK PRODUKCJI  …………………………………………


	Szt
	3
	8
	
	
	
	

	DOSTAWA ,MONTAŻ, INSTALACJA I URUCHOMIENIE NOWEJAPARATURY ORAZ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW


	-
	-
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne 
Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
	l.p.
	wymagany parametr / warunek graniczny

	wartość wymagana
	wartości oferowane przez wykonawcę

	

	1. 
	Urządzenia fabrycznie nowe
	TAK
	

	2. 
	Kardiomonitor stacjonarno-transportowy dokonujący pomiarów min. EKG, Respiracja, SpO2, NIBP, Temp..

	TAK
	

	3. 
	Kardiomonitor odporny na wnikanie cieczy do wnętrza obudowy. Klasa odporności przynajmniej na poziomie IPX1


	TAK
	

	4. 
	Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu. Przekątna ekranu min. 15” (rozdzielczość min. 1024 x 768) i kącie widzenia ekranu wynoszącym około +/- 15 stopni, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania).
	TAK
	

	5. 
	Jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych dynamicznych
	TAK
	

	6. 
	Waga <8  kg
	TAK
	

	7. 
	Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów).


	TAK
	

	8. 
	Co najmniej 2 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu.

	TAK
	

	9. 
	Dostępne tryby wyświetlania to min:

- tryb standardowy min. 3 krzywe dynamiczne
- ekran dużych znaków 
- ekran EKG w układzie kaskady

- ekran oxyCRG

- ekran trendów parametrów życiowych w formie graficznej i tabelarycznej z ostatnich przynajmniej 24 godzin
- przełączenie monitora tryb gotowości

- tryb nocny – ręczne lub automatyczne uruchomienie trybu nocnego- z automatycznym obnizeniem poziomu głośności alarmów/ tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika).


	TAK
	

	10. 
	Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia.


	TAK/NIE
	

	11. 
	Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem
	TAK
	

	12. 
	Obsługa monitora przez: 

ekran dotykowy

+/- pokrętło nawigacyjne

+/- przyciski funkcyjne

+/- przyciski funkcyjne na ekranie dotykowym
	TAK, podać
	

	13. 
	Zasilanie AC 220-230 [V] 50 [Hz] (+/-10 %). Zasilanie awaryjne przez co najmniej 100 min. W przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne.
	TAK
	

	14. 
	Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin.


	TAK
	

	15. 
	Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB.


	TAK
	

	16. 
	System cichego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów.
	TAK
	

	17. 
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu.

Rejestracja zdarzeń alarmowych
	TAK
	

	18. 
	Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych.
	TAK
	

	19. 
	Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. 
	TAK
	

	20. 
	Wyświetlanie trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny) 
	TAK
	

	21. 
	Usunięty
	
	

	22. 
	Oprogramowanie, menu na ekranie, komunikaty w języku polskim
	TAK
	

	23. 
	Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.
	TAK
	

	24. 
	Każdy kardiomonitor wyposażony w uchwyt na ścianę. Zawieszenie naścienne (uchwyt)  z szybkozłączką do szybkiego demontażu celem transportu z pacjentem

	TAK
	

	25. 
	Monitor może pracować w jednej sieci centralnego monitorowania współdzieląc jedno stanowisko centralnego monitorowania
	TAK
	

	26. 
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania, kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta
	TAK
	

	Pomiar EKG

	27. 
	Pomiar EKG. Monitorowanie przy pomocy minimum 3 elektrod (przewód EKG w komplecie) Możliwość monitorowania przynajmniej: 1 z 3 i 7 odprowadzeń EKG w zależności od podłączonego przewodu pomiarowego. Analiza odcinka ST. 
	TAK
	

	28. 
	Monitorowanie częstości akcji serca. Zaawansowana, wieloodprowadzeniowa analiza arytmii wg przynajmniej 15 różnych definicji arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie.

	TAK
	

	29. 
	Detekcja sygnału stymulatora serca
	TAK
	

	30. 
	Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. 
	TAK
	

	Pomiar saturacji i tętna

	31. 
	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem. 
Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe.

Zakres (0-100 lub 1-100 %), dokładność (minimum 3% w zakresie minimum 70-100%). Technologia Nellcor lub Masimo lub Fast lub TruSignal.
Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna.

Wyposażenie każdego monitora: przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik typu klips na palec.


	TAK
	

	Pomiar ciśnienia

	32. 
	Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów min. od 1 do 120 minut oraz możliwością pomiarów ciśnienia u chorych w różnym wieku – odporny na kompresję.
Wyposażenie każdego monitora: przewód i dwa mankiety dla dorosłych (duży i średni).
	TAK
	

	Pomiar temperatury

	33. 
	Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od  25 do 45 °C

pomiar temperatury min. obwodowej powierzchniowej. 

W zestawie do każdego monitora” kable połączeniowe i czujniki dla dorosłych powierzchniowy
	TAK
	

	34. 
	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur
	TAK
	

	Centrala monitorująca 

	35. 
	Centralne monitorowanie:

· Stanowisko centralnego monitorowania obsługujące min. 10 kardiomonitorów (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) 

· płaski panelowy ekran kolorowy min. 19" TFT 

· ilość wyświetlanych jednoczasowo przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 2 (możliwość wyboru parametrów) 

· ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 (możliwość wyboru parametrów) 

· możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) 

· podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin obserwacji pacjenta

· możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów wszystkich monitorów w obrębie sieci

· alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek

· konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG)

· wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym)

· drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej powszechnie dostępnej na krajowym rynku

· opcja holterowska tzw. "full disclosure" co najmniej 72 godzin.

· Drukarka laserowa formatu A4 na stanowisku

· Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 minu
	 TAK
	

	WYMAGANIA DODATKOWE 

	36. 
	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności na wyrób medyczny– dołączyć wraz z dostarczeniem sprzętu
	TAK
	

	37. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej (2 sztuki) i elektronicznej
	TAK
	

	38. 
	Okres gwarancji min 24 miesiące 
	TAK
	

	39. 
	Naprawy oraz przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji wliczone w cenę zestawu. W tym ostatni przegląd w terminie Nie wcześniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji.
	TAK
	

	40. 
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym urządzenia potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów do 30 osób zrealizowane do 31.12.2018 r.
	TAK
	


Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych inwestycji.
______________________________
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firm
parametry oceniane

zgodnie z rozdz. VII ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2)
	l.p.
	parametr oceniany
	ocena
	wartości oferowane przez wykonawcę

	Monitor kardiologiczny

	…….

	1
	Algorytm wykrywania arytmii analizuje jednocześnie min. 4 odprowadzenia EKG 
	NIE- 0 pkt.

TAK -2 pkt
	

	2
	INVBP, CO2  w strumieniu bocznym
	NIE- 0 pkt.

tak- 5 pkt
	

	3
	Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu. Przekątna ekranu min. 15” (rozdzielczość min. 1024 x 768) i kącie widzenia ekranu wynoszącym około +/- 15 stopni, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania).
	Przekątna ekranu :

=15”- 0 pkt

>15” -3 pkt

Rozdzielczość:

=1280 x 768 – 0 pkt.

≥1280 x 768 -2 pkt.

≥1366x768 -3 pkt

GĘSTOŚĆ PIKSELI:

<110PPI- 0 PKT.

≥110PPI- 2 PKT.
	

	4
	Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia.


	NIE- 0 pkt.

TAK -5 pkt
	.

	5
	Wyświetlanie trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny) 
	24h-0pkt.

48 h -2 pkt 

≥72 h-5 pkt


	

	Centrala monitorująca 

	6
	Płaski panelowy ekran kolorowy min. 19" TFT 


	= 19”-0 pkt.

> 19”- 5 pkt
	


______________________________
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
UWAGA:
· Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których mają być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 3 do oferty).

· Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.












2

