Oświęcim 05.03.2019 r.

ZOZ.DZP.271.5.II.2019

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

Dotyczy: Dostawa monitorów kardiologicznych 15 szt oraz stacji centralnego monitorowania 3 szt  w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania:  „ Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące    i monitory kardiologiczne   oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018”
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,32-600 Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje :

Pytanie nr 1: 

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z aktualizacją oprogramowania poprzez inne gniazdo niż USB? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 2:

Ad. 31. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z algorytmem pomiarowym odpornym na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe w technologii innej niż Nellcor lub Masimo lub Fast lub TruSignal?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 3:

Pkt.32 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez opublikowanego stopnia na kompresję zewnętrzną natomiast pomiarem ciśnienia spełniającym wymagania IEC80601-2-30:2009? Pojęcie odporności na kompresję zewnętrzną jest pojęciem bardzo ogólnym, ponieważ ciężko jest określić czy Zamawiającemu miał na myśli odporność na kompresję ciśnienia atmosferycznego czy może odporność na manualny ucisk na wąż pomiarowy lub mankiet. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ. 
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego rodzaju połączenia oczekuje pomiędzy kardiomonitorami a stacją centralnego monitorowania? Przewodowego czy bezprzewodowego? W przypadku połączenia bezprzewodowego prosimy o określenie obszaru na jakim na funkcjonować sieć bezprzewodowa lub przewodowa oraz udostępnienie dokumentacji z zaznaczeniem punktów instalacyjnych umożliwiających oszacowanie kosztów instalacji sieci bezprzewodowej lub przewodowej na Państwa oddziale? Prośbę swoją pragniemy umotywować tym, iż niemożliwe jest przygotowanie wyceny powyższej instalacji bez podstawowych informacji na temat powierzchni, konstrukcji ścian oraz istniejącej infrastruktury IT w miejscu instalacji. W związku z powyższym prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej oddziału na którym przewidziana jest instalacja z zaznaczeniem miejsc do instalacji. 
W przypadku braku dokumentacji technicznej prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej dla potencjalnych oferentów z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z Art. 29 ust. 1 PZP, po stronie Zamawiającego jest konieczność opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz oszacowanie kosztów instalacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewodowego połączenia pomiędzy kardiomonitorami a stacją centralnego monitorowania. 
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 07.03.2019 r. godzina 9:00 Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się o godz. 9:00 na II Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc (budynek nr II piętro 1, Gabinet Ordynatora) w siedzibie Zamawiającego.

