ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  10 –  unit okulistyczny – 1 komplet

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit z blatem na dwa urządzenia i z fotelem elektrycznie podnoszonym góra-dół | Tak |  |
| 2. | Unit wyposażony w szufladę na kasetę dużą (około 250 szkieł). | TAK |  |
| 3. | Unit wyposażony w lampkę do bliży typu LED. | Tak |  |
| 4 | Unit wyposażony w lampę oświetlającą pomieszczenie na maszcie unitu z płynną regulacją natężenia oświetlenia z pulpitu sterowniczego unitu. | Tak |  |
| 5. | Unit wyposażony w diodowe oświetlenie korpusu unitu z możliwością zmiany koloru oświetlenia przez użytkownika. Wymagane minimum 3 kolory oświetlenia. | Tak |  |
| 6. | Unit wyposażony w uchwyt rzutnika optotypów. | Tak |  |
| 7. | Fotel pacjenta nierozkładany wyposażony w podłokietniki oraz podnóżek. | Tak |  |
| 8. | Sterownie podnoszeniem fotela z pulpitu sterowniczego unitu. Zakres regulacji fotela pacjenta góra-dół: od 630mm do 430mm lub większy. | Tak |  |
| 9. | Zasilanie unitu: 230V+/-10%, 50Hz. | ### Tak |  |
| 10. | Maksymalny pobór prądu: 850VA | Tak |  |
| 11. | Maksymalna waga unitu: 120 kg | Tak |  |
| 12. | Nośność blatu unitu pod urządzenia okulistyczne: min 40 kg. | Tak (podać) |  |
| 13. | Wielkość blatu unitu pod urządzenia: min 880mm x 385 mm | Tak (podać) |  |
| 14. | Maksymalna wysokość unitu: 2030 mm | Tak (podać) |  |
| Wyposażenie unitu |  |  |  |
| Rzutnik optotypów |  |  |  |
| 1 | Zakres wyświetlania wyostrzonych optotypów: od 3m do 6,1 m lub większy. | Tak |  |
| 2 | Wartość powiększenia optotypu 30x przy odległości 5 m. | Tak |  |
| 3 | Minimalna wielkość projekcji: 330mm x 270mm | Tak |  |
| 4 | Minimalna ilość optotypów: 30 | Tak |  |
| 5 | Szybkość zmiany optotypu: 0,03 sek | Tak |  |
| 6 | Możliwość wyświetlania pojedynczych wierszy, kolumn, i pojedyncze znaki poprzez nałożenie odpowiednich masek. | Tak |  |
| 7 | Możliwość definiowania programów na rzutniku. Minimalna ilość kroków w programie: 25. | Tak |  |
| 8 | Źródło światła: żarówka halogenowa 12V, 50W. | Tak |  |
| 9 | Automatyczne wyłączanie źródła światła po czasie bezczynności rzutnika. | Tak |  |
| 10 | Maksymalna waga urządzenia: 6kg | Tak |  |
| 11 | W komplecie pilot do sterowania rzutnikiem oraz ekran rzutnika | Tak |  |
| Autorefraktometr z keratometrem |  |  |  |
| 1 | Urządzenie posiadające funkcje: autorefraktometru oraz keratometru, | Tak |  |
| 2 | Urządzenie z naprowadzaną głowicą na oko pacjenta za pomocą dżojstika. Automatyczna detekcja badanego oka. | Tak |  |
| 3 | Sterowanie urządzenia za pomocą wbudowanego, kolorowego ekranu dotykowego LCD. Wielkość ekranu min. 8,5”. | Tak |  |
| 4 | Tryby wykonywania pomiaru: tryb automatyczny oraz tryb ręczny. | Tak |  |
| 5 | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów, z automatycznym odcinaniem papieru. | Tak |  |
| 6 | Parametry autorefraktometru: - minimalna średnica źrenicy 2 mm, - zakres pomiaru refrakcji sfery od -25D do +22D lub większy, z dokładnością 0,12D i 0,25D, - zakres pomiaru cylindra od -10D do +10D lub większy, z dokładnością 0,12D i 0,25D. - pomiar osi cylindra od 1 do 180 stopni co 1 stopień. - możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0mm, 12.00mm, 13.75mm. - rozluźnianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu. - funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL). | Tak |  |
| 7 | Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym. | Tak |  |
| 8 | Parametry keratometru: - zakres krzywizny rogówki: od 5 mm do 10 mm z krokiem 0,01mm - zakres pomiaru mocy rogówki od 67,5D do 33,75D lub większy dla n=1,3375. - zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -10D do +10D lub większy. - pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 1 do 180 stopni co 1 stopień. | Tak |  |
| 9 | Zakres pomiaru rozstawu źrenic PD: od 20mm do 85mm lub większy z krokiem 0,5mm | Tak (podsć) |  |
| 10 | Wbudowane porty komunikacji urządzenia: USB, RS-232C, LAN RJ-45 | Tak |  |
| 11 | Maksymalna waga urządzenia: 15 kg. | Tak/podać |  |
| Tonometr indukcyjny |  |  |  |
| 1 | Przenośny indukcyjny tonometr umożliwiający badanie ciśnienia IOP oka pacjenta bez znieczulania i bez podmuchu powietrza. | Tak |  |
| 2 | Możliwość wykonania pomiarów na pacjentach w pozycji siedzącej oraz leżącej. | Tak |  |
| 3 | Wbudowany czujnik nachylenia głowicy pomiarowej umożliwiający pomiar pacjenta leżącego na plecach. | Tak |  |
| 4 | Możliwość wykonania pojedynczego pomiaru oraz serii 6 pomiarów automatycznie przy jednym wciśnięciu przycisku pomiaru. | Tak |  |
| 5 | Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD. | Tak |  |
| 6 | Wbudowana pamięć badań. | Tak |  |
| 7 | Możliwość zdefiniowania oka które jest badane L/R. | Tak |  |
| 8 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów na ekranie tonometru. | Tak |  |
| 9 | Bezprzewodowy transfer danych wg standardu Bluetooth. | Tak |  |
| 10 | Napięcie zasilające: 6V. Zasilanie z baterii typu AA. | Tak |  |
| 11 | Zakres pomiaru:min. 7 - 50 mmHg. | Tak |  |
| 12 | Dokładność pomiaru: +/-1.2 mmHg przy pomiarze poniżej 20mmHg oraz +/-2.2mmHg przy pomiarze powyżej 20mmHg | Tak |  |
| 13 | Urządzenie przenośne o maksymalnych wymiarach: 45mm x 110mm x 220mm | Tak |  |
| 14 | Maksymalna waga urządzenia z bateriami: 300 g | Tak (podać) |  |
| 15 | W komplecie 500 sond pomiarowych | Tak |  |
| Mikroskop spekularny |  |  |  |
| 1 | Bezkontaktowy pomiar wielkości oraz ilości komórek śródbłonka | TAK |  |
| 2 | Tryb ustawiania pozycji aparatu oraz wykonania zdjęcia śródbłonka do wyboru: manualny lub automatyczny | TAK |  |
| 3 | Automatyczny pomiar i automatyczne pozycjonowanie głowicy pomiarowej urządzenia względem oka pacjenta w osiach: przód-tył, lewo-prawo, góra-dół. Obsługa głowicy urządzenia poprzez wyświetlacz dotykowy – nie poprzez dżojstik. | TAK |  |
| 4 | Obszar fotografii 0,25mm x 0,55mm | TAK |  |
| 5 | Możliwość złożenia trzech fotografii centralnych w jeden obraz | TAK |  |
| 6 | Diagram ilustrujący podział ilości komórek względem ich wielkości | TAK |  |
| 7 | Wewnętrzny punkt fiksacyjny z możliwością wyboru położenia fiksacji centralnej i peryferyjnej: minimum 10 pozycji | TAK |  |
| 8 | Pomiar grubości rogówki – pachymetria | TAK |  |
| 9 | Analiza polimorfizmu i polimegatyzmu komórek śródbłonka. | TAK |  |
| 10 | Dotykowy, uchylny, obrotowy monitor kolorowy typu LCD, zintegrowany z urządzeniem, o wielkości min. 10”. | TAK (podać) |  |
| 11 | Wbudowana drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru. | TAK |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w wewnętrzną pamięć/dysk USB. Możliwość zapisu danych pacjenta i badań do bazy danych pacjentów w pamięci urządzenia. | TAK |  |