ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 2 – Zestaw gastroskopowy z myjniami – 1 komplet

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| I | Zestaw gastroskopowy – 1 komplet | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gastroskop wideo o wysokiej jakości obrazowania w standardzie HDTV 1080 | TAK |  |
| 2 | Funkcja głębi ostrości 2-100mm umożliwiająca dokładną obserwację tkanki z bliskiej odległości. | TAK |  |
| 3 | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, ułatwiająca ocenę wczesnych zmian nowotworowych, ograniczając ilość pobranych biopsji np. w tzw. przełyku Barrett'a, | TAK |  |
| 4 | Wbudowany dodatkowy kanał do przepłukiwania wodą na wprost, umożliwiający dokładne oczyszczenienie obszaru zainteresowania z resztek treści pokarmowej. | TAK |  |
| 5 | Złącze wideoprocesora jednostopniowe i wodoszczelne nie wymagające dodatkowych nasadek, skracające czas podłączenia endoskopu. | TAK |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na przyciski głowicy sterującej endoskopu (m.in. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji, robienie zdjęć itp.) | TAK |  |
| 7 | Pełna kompatybilność z posiadanymi zestawami do videoendoskopii Olympus Exera III oraz myjniami automatycznymi typ ETD | TAK |  |
| 8 | Zapis zdjęć endoskopowych do systemu Endobase z przycisku na endoskopie | TAK |  |
| 9 | jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawien; opakowanie - 5 szt | TAK |  |
| 10 | szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego uzytku, łyzeczki owalne z okienkiem – 100 szt | TAK |  |
| 11 | jednorazowy standardowy ustnik z gumka wykonana z silikonu – 100 szt | TAK |  |
| 12 | Jednorazowa Igła Iniekcyjna – 5 szt | TAK |  |
| II | Myjnie szt 2 |  |  |
| 1 | Pojemność zbiornika min 7 Litrów | TAK |  |
| 2 | Poziom hałasu maks 65 dB | TAK |  |
| 3 | Praca z częstotliwością pomiędzy 38 a 42 kHz | TAK |  |