ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 4  – Aparat do koagulacji -    2 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| l.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1. | TAK |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia. | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18) | TAK |  |
| 6 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
| 7 | 7-calowy ekran dotykowy LCD | TAK |  |
| 8 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. | TAK |  |
| 9 | System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekunde, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | TAK |  |
| 10 | Koagulacja w systemie zamykania naczyć osiągana w czasie 1-4 sekund | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): - panel przedni: - gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 - gniazdo narzędzia Monopolar 2 - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej - gniazdo do podłączenia elektrody biernej - panel tylny: - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - gniazdo Ethernet (serwisowe) - antena WiFi (serwisowe) - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego | TAK |  |
| 12 | Tryby monopolarne: - cięcie czyste (cut), - cięcie mieszane (blend), - zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) - koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) - koagulacja rozpylanie (spray) - koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz | TAK |  |
| 13 | Tryby bipolarne: - Niski (moc max. 15W) - standardowy (moc max. 40W) - makro (moc max. 95W) | TAK |  |
| 14 | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | TAK |  |
| 15 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) | TAK |  |
| 16 | Tryb bipolarny moc max. 95 W | TAK |  |
| 17 | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | TAK |  |
| 18 | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | TAK |  |
| 19 | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać kombinacje hemostazy i rozcinania. moc max. 200 W | TAK |  |
| 20 | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W | TAK |  |
| 21 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W | TAK |  |
| 22 | System zamykania naczyń moc max. 350 W | TAK |  |
| 23 | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W | TAK |  |
| 24 | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | TAK |  |
| 25 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. | TAK |  |
| 26 | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. | TAK |  |
| 27 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | TAK |  |
| 28 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  |
| 29 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Oh | TAK |  |
| 30 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA lub równoważną (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatów. Powoduje wyłączenie aparatu. | TAK |  |
| 31 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |
| 32 | Wizualizacja nastawianej mocy. | TAK |  |
| 33 | Akcesoria dodatkowe - Włącznik bipolarny, długość przewodu min 4 m – 1 szt. - Dwu przyciskowy włącznik nożny (tryb cięcia i koagulacji) dł min 3m – 1 szt. - Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych współpracujący z 4 mm złączem męskim długość 3,0m – 1 szt. - Kabel wielorazowy do elektrod powrotnych pacjenta – 1szt. - Przewód do pincety bipolarnej, złącze dwubolcowe, długość przewodu 4,5 m, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku, dopasowany do penset z wtykami płaskimi – 1 szt. | TAK |  |
| 34 | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  |
| 35 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  |
| 36 | Bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK |  |
| 37 | Komunikaty w języku polskim. | TAK |  |