ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 5 – aparat do koagulacji  – 2 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| l.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarną. Diatermia z technologią wykrywania oporności tkanki sterującą wszystkimi trybami oraz efektami. | TAK |  |
| 2 | Cięcie monopolarne czyste regulowane w zakresie do 300 W – od 1W do 40W co 1W | TAK |  |
| 3 | Cięcie monopolarne mieszane regulowane w zakresie do 200 W – od 1W do 40W co 1W | TAK |  |
| 4 | Zaawansowany tryb monopolarny łączący uzyskanie hemostazy i dyssekcji. .Regulacja w zakresie do 200 W | TAK |  |
| 5 | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie do 120 W – od 1W do 40W co 1W | TAK |  |
| 6 | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie do 95 W | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między łagodną, koagulacją bezkontaktową, koagulacją natryskową | TAK |  |
| 8 | Koagulacja bipolarna dostępna w trybie niskim, średnim, wysokim | TAK |  |
| 9 | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia. W przypadku wzrostu impedancji tkanki podczas aktywacji powyżej 4000 Ω, dostarczanie energii ma zostać dezaktywowane. | TAK |  |
| 10 | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt. - monopolarne – min. 2 szt. - neutralne – min. 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Aparat wyposażony w system monitorowania jakości styku elektrycznego między elektrodą neutralną, a pacjentem. | TAK |  |
| 12 | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta (wizualna) | TAK |  |
| 13 | Min 6.2-calowy ekran dotykowy LCD | TAK |  |
| 14 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | TAK |  |
| 15 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  |
| 15 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |
| 16 | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  |
| 17 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  |
| 18 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK |  |
| Wymagane oprzyrządowanie platformy |  |  |  |
| 1. | Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych, współpracujący z 4 mm złączem męskim, długość 3,0 m – 1 szt. | . |  |
| 2. | Kabel wielorazowy do elektrod powrotnych pacjenta – 1 szt. |  |  |