Załącznik nr 6 do SIWZ

Część 1 – respirator – szt. 1

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | Tak, podać |  |
| 2 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak, opisać |  |
| 3 | Respirator dla dorosłych i dzieci | Tak, opisać |  |
| 4 | Przystosowany do transportu drogowego i powietrznego, spełniający wymagania: IEC 60601-1 lub równoważna, IEC 60601-1-2 lub równoważna, ISO 80601-2-1 lub równoważna, ES60601-1 lub równoważna, EN 794-3 lub równoważna, EN 1789 lub równoważna, EN 13718-1 lub równoważna , RTCA/DO-160G lub równoważna, MIL-STD -461G lub równoważna | Tak, opisać |  |
| 5 | Stopień ochrony obudowy przed ciałami stałymi oraz przed cieczami min. IP 24 | Tak, opisać |  |
| 6 | Temperatura min. : pracy -15 C°÷ 40 C°, przechowywania -20 C°÷ 60 C°, | Tak, opisać |  |
| 7 | Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar i z butli < 15 l/min, max 600 hPa | Tak, opisać |  |
| 8 | Respirator transportowo kliniczny. Masa respiratora bez podstawy jezdnej i butli max. 7 kg | Tak, opisać |  |
| 9 | Wózek z szybkim mocowaniem respiratora bez narzędzi, wszystkie koła z blokadą, uchwyt do butli tlenowej 10l, uchwyt do mocowania nawilżacza | Tak, opisać |  |
| 10 | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , 10-30 Vdc | Tak, opisać |  |
| 11 | Akumulator gwarantujący zasilanie pracy aparatu (turbiny i elektroniki) w pełnym zakresie nastawianych parametrów oddechowych przez min. 4 godziny. Możliwość łatwej wymiany akumulatora bez narzędzi. | Tak, opisać |  |
| 12 | Aparat wyposażony w turbinę o wydajności umożliwiającej osiągnięcie maksymalnego przepływu min. 260 l/min. | Tak, opisać |  |
| 13 | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów | Tak, opisać |  |
| 14 | Tryby i typy wentylacji i oddechów | Tak, opisać |  |
| 15 | Wymuszona (CMV, A/C, IPPV) | Tak, opisać |  |
| 16 | Synchronizowana SIMV | Tak, opisać |  |
| 17 | Spontaniczna (SPONT, CPAP) | Tak, opisać |  |
| 18 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem (PCV) | Tak, opisać |  |
| 19 | Wentylacja kontrolowana objętością (VCV) | Tak, opisać |  |
| 20 | Z podwójną regulacją (PRVC, APV, AutoFlow) | Tak, opisać |  |
| 21 | Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: wg wzoru Otis’a lub PAV zgodny z algorytmem Younesa | Tak, opisać |  |
| 22 | Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: wg wzoru Mead’a lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA, | Tak, opisać |  |
| 23 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK - 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 24 | Na dwóch poziomach ciśnienia (BiPAP, DuoPAP, Bi-Level) z możliwością regulacji ciśnienia wspomagania oddechu spontanicznego na obu poziomach ciśnienia | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 25 | Z uwalnianiem ciśnienia APRV | Tak, opisać |  |
| 26 | Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS | Tak, opisać |  |
| 27 | Wdech ręczny wyzwalany osobnym przeznaczonym do tego przyciskiem | Tak, opisać |  |
| 28 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów (tryb i nastawy) | Tak, opisać |  |
| 29 | Wyzwalanie oddechów przepływowe | Tak, opisać |  |
| 30 | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | Tak, opisać |  |
| 31 | Westchnienia automatyczne | Tak, opisać |  |
| 32 | Parametry regulowane | Tak, opisać |  |
| 33 | Częstość oddechów min. 1-80 odd/min | Tak, opisać |  |
| 34 | Objętość wdechowa min. 20 - 2000 ml | Tak, opisać |  |
| 35 | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | Tak, opisać |  |
| 36 | Stężenie tlenu 21-100% | Tak, opisać |  |
| 37 | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | Tak, opisać |  |
| 38 | Czas wdechu min. 0.1 do 12,0 sek | Tak, opisać |  |
| 39 | Wyzwalanie przepływem od min. 1 do 20 l/min | Tak, opisać |  |
| 40 | Ciśnienie wdechu min. 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | Tak, opisać |  |
| 41 | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | Tak, opisać |  |
| 42 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2000 ms | Tak, opisać |  |
| 43 | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | Tak, opisać |  |
| 44 | Regulowany czas bezdechu | Tak, opisać |  |
| 45 | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | Tak, opisać |  |
| 46 | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji | Tak, opisać |  |
| 47 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | Tak, opisać |  |
| 48 | Ciśnienie minimalne, szczytowe, średnie, plateau, PEEP/CPAP | Tak, opisać |  |
| 49 | Szczytowy przepływ wdechowy i wydechowy | Tak, opisać |  |
| 50 | Całkowita objętość wydechowa i wdechowa | Tak, opisać |  |
| 51 | Objętość pojedynczego oddechu | Tak, opisać |  |
| 52 | Wydechowa objętość minutowa i objętość minutowa oddechów spontanicznych | Tak, opisać |  |
| 53 | % objętość przecieku | Tak, opisać |  |
| 54 | Stosunek wdechu do wydechu | Tak, opisać |  |
| 55 | Całkowita częstość oddechów i częstość oddechów spontanicznych | Tak, opisać |  |
| 56 | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | Tak, opisać |  |
| 57 | Czas wdechu i wydechu | Tak, opisać |  |
| 58 | Podatność statyczna płuc | Tak, opisać |  |
| 59 | Index dyszenia RSB | Tak, opisać |  |
| 60 | PO.1 | Tak, opisać |  |
| 61 | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | Tak, opisać |  |
| 62 | Koncentracja O2 (FiO2) | Tak, opisać |  |
| 63 | Stała czasowa wydechowa RCexp | Tak, opisać |  |
| 64 | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | Tak, opisać |  |
| 65 | AutoPEEP | Tak, opisać |  |
| 66 | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | Tak, opisać |  |
| 67 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak, opisać |  |
| 68 | Trendy monitorowanych parametrów min. 72 godzinne | Tak, opisać |  |
| 69 | Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow | Tak, opisać |  |
| 70 | Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 71 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2, kapnometria objętościowa ze strumienia głównego | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 72 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji SpO2 | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o opcję noworodkową i tryb nCPAP | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o terapię wysoko przepływowa tlenem (Hi Flow O2) | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 75 | Alarmy | Tak, opisać |  |
| 76 | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | Tak, opisać |  |
| 77 | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | Tak, opisać |  |
| 78 | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | Tak, opisać |  |
| 79 | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | Tak, opisać |  |
| 80 | Czasu bezdechu | Tak, opisać |  |
| 81 | Poziomu koncentracji tlenu | Tak, opisać |  |
| 82 | Rozłączenia układu pacjenta | Tak, opisać |  |
| 83 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak, opisać |  |
| 84 | Czujnik przepływu, O2 | Tak, opisać |  |
| 85 | Brak zasilania elektrycznego | Tak, opisać |  |
| 86 | Niski poziom naładowania baterii | Tak, opisać |  |
| 87 | Brak zasilania w tlen | Tak, opisać |  |
| 88 | Poziom głośności alarmów – ustawialny | Tak, opisać |  |
| 89 | Inne funkcje i wyposażenie | Tak, opisać |  |
| 90 | Integralny nebulizator synchroniczny | Tak, opisać |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy o komunikację poprzez złącze USB, RS-232 | Tak, opisać |  |
| 92 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | Tak, opisać |  |
| 93 | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | Tak, opisać |  |
| 94 | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do sterylizacji w autoklawie | Tak, opisać |  |
| 95 | Możliwość rozbudowy o zastawkę wydechowa fonetyczną | Tak, opisać |  |
| 96 | Układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych i dzieci z czujnikiem przepływu 20 szt. | Tak, opisać |  |
| 97 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 98 | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
| 99 | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 100 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 101 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 102 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać gdzie |  |
| 103 | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 104 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni |  |
| 105 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni |  |
| 106 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 107 | Karta katalogowa producenta, potwierdzająca oferowane parametry. | Tak, |  |
| 108 | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
| 109 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 110 | Szkolenie pracowników | tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………………………………….

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy